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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты и расходные материалы для  автоматического биохимического анализатора Biosens

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Реагенты для  автоматического биохимического анализатора Biosens 330

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	20 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	17090,04 руб. 

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192


[bookmark: _Hlk97631640]Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во

	1.
	Набор реагентов для определения общего белка
	1. Принцип метода – колориметрический биуретовый;
2. Жидкий монореагент;
3. Линейность: не менее 150 г/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1000 тестов

	2.
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (IFCC) 
	1. Принцип метода – кинетический метод с АМР-буфером, IFCC;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 1400 Ед/л
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	400 тестов

	3.
	Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы
	1. Принцип метода – кинетический метод, IFCC;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 500 Е/л
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	11733 тестов

	4.
	Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы
	1. Принцип метода – кинетический метод, IFCC;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 500 Е/л
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1000 тестов

	5.
	Набор реагентов для определения креатинина
	1. Принцип метода – кинетический, по Яффе;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 1300 мкмоль/л в сыворотке крови;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	2413 тестов

	6.
	Набор реагентов для определения общего билирубина
	1. Принцип метода – метод с использованием дифенилдиазония;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 500 мкмоль/л; 
4. Наличие калибратора в составе набора.
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	12900 тестов

	7.
	Набор реагентов для определения прямого билирубина
	1. Принцип метода – метод с использованием дифенилдиазония;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 150 мкмоль/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	200 тестов

	8.
	Набор реагентов для определения глюкозы
	1. Принцип метода - глюкозооксидазный; 
2. Жидкий монореагент;
3. Линейность: не менее 27 ммоль/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	3600 тестов

	9.
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	1. Принцип метода – энзиматический колориметрический;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 1400 мкмоль/м;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	2000 тестов

	10.
	1. Набор реагентов для определения мочевины 
	1. Принцип метода – уреазный кинетический;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 60 ммоль/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	3000 тестов

	11.
	Набор реагентов для определения кальция  
	1. Принцип метода – с арсеназо III, колориметрический метод;
2. Линейность: не менее 7,5 ммоль/л в крови;
3. Жидкий монореагент;
4. Предназначен для определения кальция в крови и моче;
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1200 тестов

	12.
	Набор реагентов для определения фосфора
	1. Принцип метода – фосфомолибденовый метод;
2. Линейность: не менее 10 ммоль/л;
3. Жидкий монореагент;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	200 тестов

	13.
	Набор реагентов для определения магния  
	1. Принцип метода – с ксилидиновымголубым;
2. Линейность: не менее 2,06 ммоль/л;
3. Жидкий монореагент;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	266 тестов

	14.
	Набор реагентов для определения ферритина с калибратором и контролем
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Линейность: не менее 600 мкг/л;
3. Эффект прозоны – не менее 9000 мкг/л.
4. В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал;
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	600 тестов

	15.
	Набор реагентов для определения триглицеридов 
	1. Принцип метода – энзиматический колориметрический;
2. Жидкий монореагент;
3. Линейность: не менее 11,4 ммоль/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	9000 тестов

	16.
	Набор реагентов для определения холестерина 
	1. Принцип метода – энзиматический колориметрический;
2. Линейность: не менее 25 ммоль/л;
3. Жидкий монореагент;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	11733 тестов

	17.
	Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности  
	1. Принцип метода – энзиматический, без осаждения;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 4,5 ммоль/л;
4. В состав набора должен входить калибратор;
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	866 тестов

	18.
	Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности  
	1. Принцип метода – энзиматический, без осаждения;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 25 ммоль/л;
4. В состав набора должен входить калибратор; 
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	866 тестов

	19.
	Набор реагентов для определения С-реактивного белка с калибратором и контролями
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 150 мг/л;
4. Эффект прозоны не должен наблюдаться до 450 мг/л;
5. В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал 2 уровней; 
6. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе  Biosens 330.
7. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	666 тестов

	20.
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора с калибратором и контролями
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 160 МЕ/мл;
4. Эффект прозоны – не менее 800 МЕ/мл;
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	333 тестов



Лот №2
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	 Контрольные и калибровочные для  автоматического биохимического анализатора Biosens 330

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1105,94 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488


Приложение к лоту №2:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Количество 

	1.
	Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки крови
	1. Материал должен быть на основе человеческой матрицы и не должен содержать примесей животного происхождения.
2. Аттестован для всех параметров, указанных в заявке на закупку по лоту №1, для которых не предоставляется отдельный специальный калибратор.
3.Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 8 часов, от 2°С до 8°С 2 дня, от -25°С до -15°С 4 недели.
	20 мл

	2.
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень 
	1.Материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения.
2.Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований.
3.Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным в заявке на закупку по лоту №1 параметрам, для которых не предоставляется отдельный контроль.
4.Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 12 часов, от 2°С до 8°С 5 дней, от -25°С до -15°С 4 недели.
	30 мл

	3.
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень
	1.Материал должен быть человеческого
происхождения и не должен содержать
примесей животного происхождения.
2.Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований.
3.Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным в заявке на закупку по лоту №1 параметрам, для которых не предоставляется отдельный контроль.
4.Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 12 часов, от 2°С до 8°С 5 дней, от -25°С до -15°С 4 недели.
	30 мл



Лот №3
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	 Расходные материалы для  автоматического биохимического анализатора Biosens 330

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	508,20 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488


 Приложение к лоту №3:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Количество 

	1.
	Промывающий раствор 1 (детергент)
	1.Жидкий щелочной промывающий раствор. 
2.Реагент должен быть рекомендован производителем оборудования и расфасован во флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора  Biosens 330 (в инструкции)
	600 мл

	2.
	Промывающий раствор 2
	1.Жидкий щелочной промывающий раствор, предназначенный для промывки дозирующей системы и реакционных кювет.
2.Реагент должен быть рекомендован производителем и предназначен для использования на биохимическом анализаторе  Biosens 330 (в инструкции)
	2000 мл



Лот №4
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Реагенты для  автоматического биохимического анализатора Biosens 420

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	27 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20000 руб. 

	
	УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270


Приложение к лоту №4:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, тестов

	1.
	Набор реагентов для определения альбумина
	1. Принцип метода- колориметрический с бромкрезоловым зеленым;
2. Жидкий монореагент;
3. Линейность: не менее 60 г/л;  
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	2300

	2.
	Набор реагентов для определения общего белка
	1. Принцип метода – колориметрический биуретовый;
2. Жидкий монореагент;
3. Линейность: не менее 150 г/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	5000

	3.
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (IFCC) 
	1. Принцип метода – кинетический метод с АМР-буфером, IFCC;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 1400 Ед/л
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1500

	4.
	Набор реагентов для определения альфа-амилазы
	1. Принцип метода – кинетический метод CNPG3; 
2. Жидкий монореагент;
3. Линейность: не менее 1300 Е/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе  Biosens 420/
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	2000

	5.
	Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы
	1. Принцип метода – кинетический метод, IFCC;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 500 Е/л
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420/
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	7000

	6.
	Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы
	1. Принцип метода – кинетический метод, IFCC;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 500 Е/л
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	5600

	7.
	Набор реагентов для определения гамма-глютамилтрансферазы
	1. Принцип метода – кинетический метод;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 1000 Е/л; 
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	600

	8.
	Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы

	1. Принцип метода – кинетический метод DGKC;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 1400 Е/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	700

	9.
	Набор реагентов для определения общей креатинкиназы
	1. Принцип метода – оптимизированный кинетический метод; 
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 1800 Е/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	500

	10.
	Набор реагентов для определения креатинина
	1. Принцип метода – кинетический, по Яффе;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 1300 мкмоль/л в сыворотке крови;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	8000

	11.
	Набор реагентов для определения общего билирубина
	1. Принцип метода – метод с использованием дифенилдиазония;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 500 мкмоль/л; 
4. Наличие калибратора в составе набора.
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	6000

	12.
	Набор реагентов для определения прямого билирубина
	1. Принцип метода – метод с использованием дифенилдиазония;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 150 мкмоль/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	6000

	13.
	Набор реагентов для определения глюкозы
	1. Принцип метода - глюкозооксидазный; 
2. Жидкий монореагент;
3. Линейность: не менее 27 ммоль/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	7000

	14.
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	1. Принцип метода – энзиматический колориметрический;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 1400 мкмоль/м;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	2000

	15.
	Набор реагентов для определения мочевины 
	1. Принцип метода – уреазный кинетический;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 60 ммоль/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	6000

	16.
	Набор реагентов для определения кальция  
	1. Принцип метода – с арсеназо III, колориметрический метод;
2. Линейность: не менее 7,5 ммоль/л в крови;
3. Жидкий монореагент;
4. Предназначен для определения кальция в крови и моче;
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	2000

	17.
	Набор реагентов для определения фосфора
	1. Принцип метода – фосфомолибденовый метод;
2. Линейность: не менее 10 ммоль/л;
3. Жидкий монореагент;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1000

	18.
	Набор реагентов для определения магния  
	1. Принцип метода – с ксилидиновымголубым;
2. Линейность: не менее 2,06 ммоль/л;
3. Жидкий монореагент;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	500

	19.
	Набор реагентов для определения железа 
	1. Принцип метода – колориметрический, хромоген – феррозин; 
2. Линейность: не менее 170 мкмоль/л;
3. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
4. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1500

	20.
	Набор реагентов для определения ферритина с калибратором и контролем
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Линейность: не менее 600 мкг/л;
3. Эффект прозоны – не менее 9000 мкг/л.
4. В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал;
5. Объем набора – не более 150 мл
6. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
7. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1000

	21.
	Набор реагентов для определения триглицеридов 
	1. Принцип метода – энзиматический колориметрический;
2. Жидкий монореагент;
3. Линейность: не менее 11,4 ммоль/л;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	3700

	22.
	Набор реагентов для определения холестерина 
	1. Принцип метода – энзиматический колориметрический;
2. Линейность: не менее 25 ммоль/л;
3. Жидкий монореагент;
4. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
5. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	5000

	23.
	Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности  
	1. Принцип метода – энзиматический, без осаждения;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 4,5 ммоль/л;
4. В состав набора должен входить калибратор;
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	700

	24.
	Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности  
	1. Принцип метода – энзиматический, без осаждения;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 25 ммоль/л;
4. В состав набора должен входить калибратор; 
5. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	700

	25.
	Набор реагентов для определения С-реактивного белка с калибратором и контролями
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 150 мг/л;
4. Эффект прозоны не должен наблюдаться до 450 мг/л;
5. В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал 2 уровней; 
6. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе  Biosens 420.
7. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1400

	26.
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора с калибратором и контролями
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 160 МЕ/мл;
4. Эффект прозоны – не менее 800 МЕ/мл;
5. В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал 2 уровней;
6. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
7. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1000

	27.
	Набор реагентов для определения Антистрептолизина О с калибратором и контролями 
	1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический;
2. Жидкие, готовые к применению реагенты;
3. Линейность: не менее 800 МЕ/мл;
4. Эффект прозоны – не менее 3 000 МЕ/мл;
5. В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал 2 уровней;
6. Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420.
7. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	500


      
Лот №5
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	 Контрольные и калибровочные для  автоматического биохимического анализатора Biosens 420

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270


Приложение к лоту №5:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Количество 

	1
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень 
	1. Материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения.
2. Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований.
3. Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным в заявке на закупку по лоту №4 параметрам, для которых не предоставляется отдельный контроль.
4. Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 12 часов, от 2°С до 8°С 5 дней, от -25°С до -15°С 4 недели.
	60 мл

	
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень
	1.Материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения.
2. Материал должен быть аттестован как для   контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований.
3. Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным в заявке на закупку по лоту №4 параметрам, для которых не предоставляется отдельный контроль.
4. Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 12 часов, от 2°С до 8°С 5 дней, от -25°С до -15°С 4 недели.
	60 мл

	
	Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки крови
	1. Материал должен быть на основе человеческой матрицы и не должен содержать примесей животного происхождения.
2. Аттестован для всех параметров, указанных в заявке на закупку по лоту №4, для которых не предоставляется отдельный специальный калибратор 3.Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 8 часов, от 2°С до 8°С 2 дня, от -25°С до -15°С 4 недели.
	30 мл



Лот №6
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	 Расходные материалы для  автоматического биохимического анализатора Biosens 420

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270


Приложение к лоту №6:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Количество 

	1.
	Промывающий раствор 1 (детергент)
	1.Жидкий щелочной промывающий раствор. 
2.Реагент должен быть рекомендован производителем оборудования и расфасован во флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора  Biosens 420 (в инструкции)
	1920 мл

	2.
	Промывающий раствор 2
	1.Жидкий щелочной промывающий раствор, предназначенный для промывки дозирующей системы и реакционных кювет.
2.Реагент должен быть рекомендован производителем и предназначен для использования на биохимическом анализаторе  Biosens 420 (в инструкции)
	10000 мл



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34


Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                       О.С.Сарнавская
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