УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_30_»_октября_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты и расходные материалы для  автоматического биохимического анализатора Biosens

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для автоматического биохимического анализатора Biosens 330 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 20 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17090,04 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для определения общего белка | - Принцип метода – колориметрический биуретовый; - Жидкий монореагент; - Линейность: не менее 150 г/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1000 тестов |
| 2. | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (IFCC) | - Принцип метода – кинетический метод с АМР-буфером, IFCC; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 1400 Ед/л - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 400 тестов |
| 3. | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | - Принцип метода – кинетический метод, IFCC; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 500 Е/л - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330 - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 11733 тестов |
| 4. | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | - Принцип метода – кинетический метод, IFCC; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 500 Е/л - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1000 тестов |
| 5. | Набор реагентов для определения креатинина | - Принцип метода – кинетический, по Яффе; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 1300 мкмоль/л в сыворотке крови; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2413 тестов |
| 6. | Набор реагентов для определения общего билирубина | - Принцип метода – метод с использованием дифенилдиазония; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 500 мкмоль/л; - Наличие калибратора в составе набора. - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 12900 тестов |
| 7. | Набор реагентов для определения прямого билирубина | - Принцип метода – метод с использованием дифенилдиазония; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 150 мкмоль/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 200 тестов |
| 8. | Набор реагентов для определения глюкозы | - Принцип метода - глюкозооксидазный; - Жидкий монореагент; - Линейность: не менее 27 ммоль/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 3600 тестов |
| 9. | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | - Принцип метода – энзиматический колориметрический; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 1400 мкмоль/м; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2000 тестов |
| 10. | - Набор реагентов для определения мочевины | - Принцип метода – уреазный кинетический; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 60 ммоль/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 3000 тестов |
| 11. | Набор реагентов для определения кальция | - Принцип метода – с арсеназо III, колориметрический метод; - Линейность: не менее 7,5 ммоль/л в крови; - Жидкий монореагент; - Предназначен для определения кальция в крови и моче; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1200 тестов |
| 12. | Набор реагентов для определения фосфора | - Принцип метода – фосфомолибденовый метод; - Линейность: не менее 10 ммоль/л; - Жидкий монореагент; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 200 тестов |
| 13. | Набор реагентов для определения магния | - Принцип метода – с ксилидиновымголубым; - Линейность: не менее 2,06 ммоль/л; - Жидкий монореагент; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 266 тестов |
| 14. | Набор реагентов для определения ферритина с калибратором и контролем | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; - Линейность: не менее 600 мкг/л; - Эффект прозоны – не менее 9000 мкг/л. - В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 600 тестов |
| 15. | Набор реагентов для определения триглицеридов | - Принцип метода – энзиматический колориметрический; - Жидкий монореагент; - Линейность: не менее 11,4 ммоль/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 9000 тестов |
| 16. | Набор реагентов для определения холестерина | - Принцип метода – энзиматический колориметрический; - Линейность: не менее 25 ммоль/л; - Жидкий монореагент; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 11733 тестов |
| 17. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности | - Принцип метода – энзиматический, без осаждения; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 4,5 ммоль/л; - В состав набора должен входить калибратор; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 866 тестов |
| 18. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности | - Принцип метода – энзиматический, без осаждения; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 25 ммоль/л; - В состав набора должен входить калибратор; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 866 тестов |
| 19. | Набор реагентов для определения С-реактивного белка с калибратором и контролями | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 150 мг/л; - Эффект прозоны не должен наблюдаться до 450 мг/л; - В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал 2 уровней; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 666 тестов |
| 20. | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора с калибратором и контролями | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 160 МЕ/мл; - Эффект прозоны – не менее 800 МЕ/мл; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 330. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 330, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 333 тестов |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные и калибровочные для автоматического биохимического анализатора Biosens 330 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1105,94 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 |

Приложение к лоту №2:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки крови | 1. Материал должен быть на основе человеческой матрицы и не должен содержать примесей животного происхождения. 2. Аттестован для всех параметров, указанных в заявке на закупку по лоту №1, для которых не предоставляется отдельный специальный калибратор. 3.Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 8 часов, от 2°С до 8°С 2 дня, от -25°С до -15°С 4 недели. | 20 мл |
| 2. | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень | 1.Материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения. 2.Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 3.Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным в заявке на закупку по лоту №1 параметрам, для которых не предоставляется отдельный контроль. 4.Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 12 часов, от 2°С до 8°С 5 дней, от -25°С до -15°С 4 недели. | 30 мл |
| 3. | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень | 1.Материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения. 2.Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 3.Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным в заявке на закупку по лоту №1 параметрам, для которых не предоставляется отдельный контроль. 4.Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 12 часов, от 2°С до 8°С 5 дней, от -25°С до -15°С 4 недели. | 30 мл |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора Biosens 330 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 508,20 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 |

Приложение к лоту №3:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывающий раствор 1 (детергент) | 1.Жидкий щелочной промывающий раствор. 2.Реагент должен быть рекомендован производителем оборудования и расфасован во флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора Biosens 330 (в инструкции) | 600 мл |
| 2. | Промывающий раствор 2 | 1.Жидкий щелочной промывающий раствор, предназначенный для промывки дозирующей системы и реакционных кювет. 2.Реагент должен быть рекомендован производителем и предназначен для использования на биохимическом анализаторе Biosens 330 (в инструкции) | 2000 мл |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для автоматического биохимического анализатора Biosens 420 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 27 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 20000 руб. |
|  | УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 |

Приложение к лоту №4:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во, тестов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для определения альбумина | - Принцип метода- колориметрический с бромкрезоловым зеленым; - Жидкий монореагент; - Линейность: не менее 60 г/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2300 |
| 2. | Набор реагентов для определения общего белка | - Принцип метода – колориметрический биуретовый; - Жидкий монореагент; - Линейность: не менее 150 г/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 5000 |
| 3. | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (IFCC) | - Принцип метода – кинетический метод с АМР-буфером, IFCC; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 1400 Ед/л - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1500 |
| 4. | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | - Принцип метода – кинетический метод CNPG3; - Жидкий монореагент; - Линейность: не менее 1300 Е/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420/ - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2000 |
| 5. | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | - Принцип метода – кинетический метод, IFCC; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 500 Е/л - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420/ - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 7000 |
| 6. | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | - Принцип метода – кинетический метод, IFCC; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 500 Е/л - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 5600 |
| 7. | Набор реагентов для определения гамма-глютамилтрансферазы | - Принцип метода – кинетический метод; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 1000 Е/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 600 |
| 8. | Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы | - Принцип метода – кинетический метод DGKC; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 1400 Е/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 700 |
| 9. | Набор реагентов для определения общей креатинкиназы | - Принцип метода – оптимизированный кинетический метод; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 1800 Е/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 500 |
| 10. | Набор реагентов для определения креатинина | - Принцип метода – кинетический, по Яффе; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 1300 мкмоль/л в сыворотке крови; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 8000 |
| 11. | Набор реагентов для определения общего билирубина | - Принцип метода – метод с использованием дифенилдиазония; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 500 мкмоль/л; - Наличие калибратора в составе набора. - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 6000 |
| 12. | Набор реагентов для определения прямого билирубина | - Принцип метода – метод с использованием дифенилдиазония; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 150 мкмоль/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 6000 |
| 13. | Набор реагентов для определения глюкозы | - Принцип метода - глюкозооксидазный; - Жидкий монореагент; - Линейность: не менее 27 ммоль/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 7000 |
| 14. | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | - Принцип метода – энзиматический колориметрический; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 1400 мкмоль/м; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2000 |
| 15. | Набор реагентов для определения мочевины | - Принцип метода – уреазный кинетический; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 60 ммоль/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 6000 |
| 16. | Набор реагентов для определения кальция | - Принцип метода – с арсеназо III, колориметрический метод; - Линейность: не менее 7,5 ммоль/л в крови; - Жидкий монореагент; - Предназначен для определения кальция в крови и моче; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2000 |
| 17. | Набор реагентов для определения фосфора | - Принцип метода – фосфомолибденовый метод; - Линейность: не менее 10 ммоль/л; - Жидкий монореагент; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1000 |
| 18. | Набор реагентов для определения магния | - Принцип метода – с ксилидиновымголубым; - Линейность: не менее 2,06 ммоль/л; - Жидкий монореагент; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 500 |
| 19. | Набор реагентов для определения железа | - Принцип метода – колориметрический, хромоген – феррозин; - Линейность: не менее 170 мкмоль/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1500 |
| 20. | Набор реагентов для определения ферритина с калибратором и контролем | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; - Линейность: не менее 600 мкг/л; - Эффект прозоны – не менее 9000 мкг/л. - В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал; - Объем набора – не более 150 мл - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1000 |
| 21. | Набор реагентов для определения триглицеридов | - Принцип метода – энзиматический колориметрический; - Жидкий монореагент; - Линейность: не менее 11,4 ммоль/л; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 3700 |
| 22. | Набор реагентов для определения холестерина | - Принцип метода – энзиматический колориметрический; - Линейность: не менее 25 ммоль/л; - Жидкий монореагент; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 5000 |
| 23. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности | - Принцип метода – энзиматический, без осаждения; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 4,5 ммоль/л; - В состав набора должен входить калибратор; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 700 |
| 24. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности | - Принцип метода – энзиматический, без осаждения; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 25 ммоль/л; - В состав набора должен входить калибратор; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 700 |
| 25. | Набор реагентов для определения С-реактивного белка с калибратором и контролями | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 150 мг/л; - Эффект прозоны не должен наблюдаться до 450 мг/л; - В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал 2 уровней; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1400 |
| 26. | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора с калибратором и контролями | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 160 МЕ/мл; - Эффект прозоны – не менее 800 МЕ/мл; - В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал 2 уровней; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1000 |
| 27. | Набор реагентов для определения Антистрептолизина О с калибратором и контролями | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический; - Жидкие, готовые к применению реагенты; - Линейность: не менее 800 МЕ/мл; - Эффект прозоны – не менее 3 000 МЕ/мл; - В состав набора должен входить калибратор и контрольный материал 2 уровней; - Реагенты должны быть расфасованы в штрих-кодированные флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора, распознаваемые программным обеспечением на анализаторе Biosens 420. - Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе Biosens 420, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 500 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные и калибровочные для автоматического биохимического анализатора Biosens 420 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 |

Приложение к лоту №5:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень | - Материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения. - Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. - Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным в заявке на закупку по лоту №4 параметрам, для которых не предоставляется отдельный контроль. - Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 12 часов, от 2°С до 8°С 5 дней, от -25°С до -15°С 4 недели. | 60 мл |
|  | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень | 1.Материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения. 2. Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 3. Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным в заявке на закупку по лоту №4 параметрам, для которых не предоставляется отдельный контроль. 4. Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 12 часов, от 2°С до 8°С 5 дней, от -25°С до -15°С 4 недели. | 60 мл |
|  | Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки крови | 1. Материал должен быть на основе человеческой матрицы и не должен содержать примесей животного происхождения. 2. Аттестован для всех параметров, указанных в заявке на закупку по лоту №4, для которых не предоставляется отдельный специальный калибратор 3.Стабилен в разведенном состоянии при температуре от 15°С до 25°С 8 часов, от 2°С до 8°С 2 дня, от -25°С до -15°С 4 недели. | 30 мл |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора Biosens 420 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 |

Приложение к лоту №6:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывающий раствор 1 (детергент) | 1.Жидкий щелочной промывающий раствор. 2.Реагент должен быть рекомендован производителем оборудования и расфасован во флаконы, предназначенные для прямой установки на борт анализатора Biosens 420 (в инструкции) | 1920 мл |
| 2. | Промывающий раствор 2 | 1.Жидкий щелочной промывающий раствор, предназначенный для промывки дозирующей системы и реакционных кювет. 2.Реагент должен быть рекомендован производителем и предназначен для использования на биохимическом анализаторе Biosens 420 (в инструкции) | 10000 мл |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                       О.С.Сарнавская