УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов для объекта:  «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.29.21.200 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 67348,80 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав(комплектация) оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов: |  |
| 1.1 | Комплект расходных материалов для обработки эндоскопов в моечно-дезинфекционной машине. (В состав комплекта включаются дезинфицирующие, моющие растворы, фильтры дезинфектанта, тесты для определения минимально эффективной концентрации раствора и другие расходные материалы из расчета на 1 год работы при 6-ти циклах ежедневно с учетом требований совместимости производителя моечно-дезинфекционной машины, в том числе для соблюдения требований гарантийного обслуживания машины) | 1 комплект |
| 1.2 | Комплект расходных материалов для системы предварительной подготовки воды (В состав комплекты системы предварительной подготовки воды включаются расходные материалы из расчета на 1 год работы при 6-ти циклах в день) | 1 комплект |
| 1.3 | Набор коннекторов и переходников для подключения и обработки гибких эндоскопов различных производителей, в том числе Olympus, Pentax,Fujifilm (перечень необходимых коннекторов решается с каждым пользователем после присуждения контракта) | 1 комплект |
| 1.4 | Принтер (допускается встроенный) для распечатки и документирования цикла обработки эндоскопов | 1 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Автоматическая очистка и дезинфекция высокого уровня гибких фибро/видео эндоскопов для всех (фибро/колоно/бронхо) различных производителей, в том числе Olympus,Pentax,Fujifilm | Наличие |
| 2.2* | Полностью автоматизированная обработка эндоскопов | Наличие |
| 2.3* | Количество обрабатываемых гибких эндоскопов (одновременно), не менее 2 | Наличие |
| 2.4* | Встроенная система рециркуляции дезинфектанта | Наличие |
| 2.5 | Программирование временных параметров циклов обработки | Наличие |
| 2.6* | Функция тестирования на герметичность с продувкой всех каналов воздухом | Наличие |
| 2.7 | Функция орошения каналов эндоскопа спиртом с последующей сушкой | Наличие |
| 2.8* | Работа при температуре воды, моющих и дезинфицирующих средств, не требующих дополнительного подогрева | Наличие |
| 2.9 | Технология принудительной очистки эндоскопов | Наличие |
| 2.10* | Программа автоматической самоочистки, включающая дезинфекцию внутренних его каналов, для исключения риска перекрестной контаминации | Наличие |
| 2.11* | Использование различных моющих и дезинфицирующих препаратов, разрешенных к применению в РБ и рекомендованных производителем моечно-дезинфекционной машины для обработки эндоскопов | Наличие |
| 2.12 | Возможность автоматического приготовления моющего и дезинфицирующего средства необходимой концентрации из концентрата | Наличие |
| 2.13 | Система предварительной подготовки воды | Наличие |
| 2.14 | Система обеззараживания входящей воды | Наличие |
| 2.15 | Двухступенчатая система фильтрации воды с внешним фильтром воды с порами не более 1 мкм для удаления механических примесей из проточной воды и встроенным фильтром тонкой очистки с порами не более 0,2 мкм с индикацией степени засорения системы фильтрации и клапаном для сброса давления воды в системе фильтрации при замене фильтра. | Наличие |
| 2.16 | Напряжение питания для инсталляции | 220-230В |
| 2.17 | Крышка камеры для укладки эндоскопов, обеспечивающая закрытый контур для исключения риска испарения дезсредства в воздушную среду моечной комнаты | Наличие |
| 2.18 | Остановка цикла обработки при открывании крышки камеры | Наличие |
| 2.19 | Резервуар для раствора дезинфицирующего средства, подаваемого в рабочую камеру | Наличие |
| 2.20 | Резервуар для спирта | Наличие |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*) будет отклонено.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ		                                                                                          Ю.В.Сергиенко