УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
__________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку 
Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов для объекта:  «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	28.29.21.200

	Объем (количество)
	1  комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	67348,80 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225


Приложение к лоту №1:
1.Состав(комплектация) оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов:
	

	1.1
	Комплект расходных материалов для обработки эндоскопов в моечно-дезинфекционной машине.
(В состав комплекта включаются дезинфицирующие, моющие растворы, фильтры дезинфектанта, тесты для определения минимально эффективной концентрации раствора и другие расходные материалы из расчета на 1 год работы при 6-ти циклах ежедневно с учетом требований совместимости производителя моечно-дезинфекционной машины, в том числе для соблюдения требований гарантийного обслуживания машины)
	1 комплект

	1.2
	Комплект расходных материалов для системы предварительной подготовки воды 
(В состав комплекты системы предварительной подготовки воды включаются расходные материалы из расчета на 1 год работы при 6-ти циклах в день)
	1 комплект

	1.3
	Набор коннекторов и переходников для подключения и обработки гибких эндоскопов различных производителей, в том числе Olympus, Pentax,Fujifilm (перечень необходимых коннекторов решается с каждым пользователем после присуждения контракта)
	1 комплект

	1.4
	Принтер (допускается встроенный) для распечатки и документирования цикла обработки эндоскопов
	1 шт.


2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование 
	Параметр

	2.1
	Автоматическая очистка и дезинфекция высокого уровня гибких фибро/видео эндоскопов для всех (фибро/колоно/бронхо) различных производителей, в том числе Olympus,Pentax,Fujifilm
	Наличие

	2.2*
	Полностью автоматизированная обработка эндоскопов
	Наличие

	2.3*
	Количество обрабатываемых  гибких эндоскопов (одновременно), не менее 2
	Наличие

	2.4*
	Встроенная система рециркуляции дезинфектанта
	Наличие

	2.5
	Программирование временных параметров циклов обработки
	Наличие

	2.6*
	Функция тестирования на герметичность с продувкой всех каналов воздухом
	Наличие

	2.7
	Функция орошения каналов эндоскопа спиртом с последующей сушкой
	Наличие

	2.8*
	Работа при температуре воды, моющих и дезинфицирующих средств, не требующих дополнительного подогрева
	Наличие

	2.9
	Технология принудительной очистки эндоскопов
	Наличие

	2.10*
	Программа автоматической самоочистки, включающая дезинфекцию внутренних его каналов, для исключения риска перекрестной контаминации
	Наличие

	2.11*
	Использование различных моющих и дезинфицирующих препаратов, разрешенных к применению в РБ и рекомендованных производителем моечно-дезинфекционной машины для обработки эндоскопов
	Наличие

	2.12
	Возможность автоматического приготовления моющего и дезинфицирующего средства необходимой концентрации из концентрата
	Наличие

	2.13
	Система предварительной подготовки воды
	Наличие

	2.14
	Система обеззараживания входящей воды
	Наличие

	2.15
	Двухступенчатая система фильтрации воды с внешним фильтром воды с порами не более 1 мкм для удаления механических примесей из проточной воды и встроенным фильтром тонкой очистки с порами не более 0,2 мкм с индикацией степени засорения системы фильтрации и клапаном для сброса давления воды в системе фильтрации при замене фильтра.
	Наличие

	2.16
	Напряжение питания для инсталляции 
	220-230В

	2.17
	Крышка камеры для укладки эндоскопов, обеспечивающая закрытый контур для исключения риска испарения дезсредства в воздушную среду моечной комнаты 
	Наличие

	2.18
	Остановка цикла обработки при открывании крышки камеры
	Наличие

	2.19
	Резервуар для раствора дезинфицирующего средства, подаваемого в рабочую камеру
	Наличие

	2.20
	Резервуар для спирта
	Наличие



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*) будет отклонено.
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 категории ООТ		                                                                                          Ю.В.Сергиенко
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