ГродМТ 755/26-ЭА                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот 1, 2 Устройство для ирригоскопии

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для ирригоскопии | штука | 1 580 |
| 2 | Устройство для ирригоскопии | штука | 210 |

2. Технические требования:

| № лота | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- |
| 1 | Наконечники устройства должен быть изготовлены из пластичного полимера исключающего травмирование тканей прямой кишки, обтюрируя ее просвет. Форма наконечника исключает его самопроизвольное выпадение и строго ограничивает глубину его проникновения в просвет прямой кишки. Диаметр наконечника -23мм ± 3мм. Длина устройства-не менее 1500 мм. Возрастная категория - взрослые |
| 2 | Наконечники устройства должен быть изготовлены из пластичного полимера исключающего травмирование тканей прямой кишки, обтюрируя ее просвет. Форма наконечника исключает его самопроизвольное выпадение и строго ограничивает глубину его проникновения в просвет прямой кишки. Диаметр наконечника -16мм ± 3 мм, Длина устройства-не менее 1500 мм. Возрастная категория - дети |

Лот 3 Устройство для ирригоскопии (для взрослых) однократного применения

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Устройство для ирригоскопии (для взрослых) однократного применения | штука | 900 |

2. Технические требования и необходимое количество:

  - Устройство должно быть предназначено для введения рентгеноконтрастной жидкости при рентгенологических исследованиях толстой кишки.

  - Устройство должно состоять из: полимерной ёмкости, специального полимерного наконечника, соединительных шлангов и зажимов.

  - Полимерная ёмкость изготовлена из ПВХ и имеет градуировку.

  - Объем емкости должен быть не менее 2500 мл.

  - Трубки должны быть изготовлены из ПВХ.

  - Диаметр основной трубки не менее 8х1,5 мм, трубки для подключения нагнетателя (баллона) не менее 6х1 мм.

  - На каждой трубке должны быть специальные зажимы.

  - Длина устройства должна быть не менее 1800 мм (от ёмкости до наконечника).

  - Диаметр наконечника должен быть не более 23 мм.

  - Стерилизация – оксидом этилена.