УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по организационно-методической работе

РНПЦ детской хирургии

______________ Т.Г.Маскаленко

«___» _______________2026 года.

1.	Заявка на закупку: Комплекты хирургических инструментов для выполнения операций к имеющемуся эндохирургическому и электрохирургическому оборудованию.

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: хирургия

4.	Сведения о государственной закупке

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор эндохирургических инструментов для выполнения миниинвазивных операций к имеющемуся эндоскопическому оборудованию «Karl Storz» |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 212 388,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

| Лот №2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Биполярные пинцеты, монополярные электроды и соединительные кабели для имеющихся электрохирургических генераторов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9 554,55 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | 2. Показатели (характеристики): | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Игла типа Veress для создания пневмоперитонеума | - Имеет наружный диаметр около 2-2,5 мм. - Длина иглы 10 ± 0,5 см - Рабочая часть – пружинящий тупой конический стилет. - На торце иглы имеется порт с замком типа Luer (предназначен для инсуффляции). | штука | 15 |
| 1.2 | Троакар наружным диаметром 3,9-4 мм для использования с инструментом диаметром 3-3,5 мм | - Предназначен для использования с инструментами Ø 3-3,5 мм и оптиками Ø 3-3,3 мм. - Имеет наружный диаметр 3,9-4 мм. - Рабочая длина троакара 5 ± 0,5 см. - Имеет в составе: - Стилет конический тупоконечный. - Канюля троакара с портом и замком типа Luer (служит портом для инсуффляции) и силиконовым лепестковым клапаном. - Многоразовый уплотнитель клапана канюли. | штука | 9 |
| 1.3 | Уплотнитель клапана канюли троакара | - Предназначен для создания герметичного соединения между канюлей троакара и рабочим инструментом Ø 3-3,5 мм при его использовании. - Изготовлен из медицинского силикона. - Многоразовый, автоклавируемый. | штука | 80 |
| 1.4 | Лепестковый клапан троакара | - Лепестковый клапан канюли троакара. - Предназначен для создания герметичного соединения между канюлей троакара и рабочим инструментом Ø 6-6,5 мм при его использовании - Изготовлен из медицинского силикона. - Многоразовый, автоклавируемый. | штука | 20 |
| 1.5 | Ограничитель оптики (троакаров) | - Предназначен для использования с жёсткими эндоскопами и троакарами Ø 5-6 мм. - Одноразового применения, стерильный. | штука | 20 |
| 1.6 | Ограничитель оптики (троакаров) | - Предназначен для использования с жёсткими эндоскопами и троакарами Ø 3-4 мм. - Одноразового применения, стерильный. | штука | 20 |
| 1.7 | Внешний тубус рабочей вставки типа «Click Line®» (или аналог) эндохирургического инструмента диаметром 3 мм | - Изолированный внешний тубус для рабочей вставки эндохирургического инструмента. - Оснащён портом для промывания и чистки с замком типа Luer. - Имеет наружный Ø 3,5 мм, и длину около 20 см. - Изготовлен из металла, имеет наружное полимерное изолирующее покрытие. | штука | 20 |
| 1.8 | Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции. - Длина рабочей части 10 ± 1 мм. | штука | 5 |
| 1.9 | Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции. - Длина рабочей части 15 ± 1 мм. | штука | 5 |
| 1.10 | Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: прямые, окончатые, атравматичные захватывающие щипцы. Обе бранши подвижные. - Длина рабочей части 10 ± 1 мм. | штука | 3 |
| 1.11 | Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: щипцы для захвата и диссекции, по REDDICK-OLSEN, с поперечными насечками на браншах, усиленные. Обе бранши подвижные. - Длина рабочей части 10 ± 1 мм. | штука | 1 |
| 1.12 | Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: щипцы по для захвата и диссекции с браншами загнутыми по углом 90°. - Длина рабочей части 10 ± 1 мм. | штука | 1 |
| 1.13 | Рабочая вставка-ножницы эндохирургические для инструмента типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20 см и наружным Ø 3,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: ножницы зубчатые, изогнутые, конические. - Длина браншей 10 ± 1 мм. | штука | 7 |
| 1.14 | Внешний тубус рабочей вставки типа «Click Line®» (или аналог) эндохирургического инструмента диаметром 5-5,5 мм | - Изолированный внешний тубус для рабочей вставки эндохирургического инструмента. - Оснащён портом для промывания и чистки с замком типа Luer. - Имеет наружный Ø 5-5,5 мм, и длину 35-37 см. - Изготовлен из металла, имеет наружное полимерное изолирующее покрытие. | штука | 25 |
| 1.15 | Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 36 см и наружным Ø 5-5,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции. - Длина рабочей части 15 ± 1 мм. | штука | 5 |
| 1.16 | Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 36 см и наружным Ø 5-5,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции. - Длина рабочей части 20 ± 2 мм. | штука | 2 |
| 1.17 | Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 36 см и наружным Ø 5-5,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: щипцы по для захвата и диссекции с браншами загнутыми по углом 90°. - Длина рабочей части 15 ± 1 мм. | штука | 1 |
| 1.18 | Рабочая вставка захватывающего зажима типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 20± 2 см и наружным Ø 3,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: окончатые, атравматичные захватывающие щипцы. Обе бранши подвижные. Каждая чуть изогнута по плоскости. - Длина рабочей части 12 ± 1 мм. | штука | 3 |
| 1.19 | Рабочая вставка-ножницы эндохирургические для инструмента типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместимой с внешним тубусом длиной 36 см и наружным Ø 5-5,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение вставки в сборе с тубусом в рукоятке на 360°. - Рабочая часть: ножницы по Metzenbaum, изогнутые, обе бранши подвижные. - Длина рабочей части 15 ± 1 мм. | штука | 7 |
| 1.20 | Рукоятка без кремальеры эндохирургического инструмента типа «Click Line®» (или аналог) | - Должна быть совместима с рабочими вставками эндохирургического инструмента типа «Click Line®» с наружным диаметром 3-5,5 мм. - Представляет собой пластмассовую рукоятку без кремальеры, с одной подвижной ручкой и соединением для монополярной коагуляции. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение в рукоятке рабочей вставки в сборе с тубусом на 360°. | штука | 20 |
| 1.21 | Эндохирургические биполярные диссекционные щипцы типа «RoBi®» (или аналог) | - Предназначены для использования с троакарами Ø 3,5-4,0 мм. - Длина инструмента 20 ± 2 см, наружный Ø 3-3,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение рабочей части на 360°. - Рабочая часть: захватывающие изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции. - Обе бранши подвижные. - Длина рабочей части 10-13 мм. | штука | 1 |
| 1.22 | Эндохирургические биполярные диссекционные щипцы типа «RoBi®» (или аналог) | - Предназначены для использования с троакарами Ø 6,0 мм. - Длина инструмента 35 ± 2 см, наружный Ø 5-5,5 мм. - Конструктивно должно обеспечиваться вращение рабочей части на 360°. - Рабочая часть: захватывающие изогнутые щипцы по Kelly для захвата и диссекции. - Обе бранши подвижные. - Длина рабочей части 20 ± 1 мм. | штука | 2 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1	Совместимость с имеющимся эндоскопическим оборудованием «Karl Storz». *

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Для пп. 1.1.-1.4., 1.7-1.22 гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки медицинских изделий;

3.2.	Для пп. 1.5-1.6 состава (комплектации) медицинских изделий срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Примечание: пункт задания на закупку, помеченный знаком * является обязательным. В случае его невыполнения предложение участника отклоняется.

РАЗРАБОТЧИК:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | 2. Показатели (характеристики): | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пинцет биполярный прямой с антипригарной рабочей частью | - Представляет собой покрытый изоляцией электрохирургический биполярный пинцет с прямыми браншами. - Имеет на конце 2-pin разъём стандарта «European flat plug» («Евростандарт») для подключения к соединительному кабелю электрохирургического генератора - Длина инструмента –180-200 мм. - Рабочая часть – прямые бранши, изготовленные из специального медьсодержащего сплава с высокой удельной теплопроводностью. * - Длина рабочих частей бранш – 8-10 мм, ширина – 1,0 ± 0,1 мм. | штука | 3 |
|  | Пинцет биполярный прямой с антипригарной рабочей частью | - Представляет собой покрытый изоляцией электрохирургический биполярный пинцет с прямыми браншами. - Имеет на конце 2-pin разъём стандарта «European flat plug» («Евростандарт») для подключения к соединительному кабелю электрохирургического генератора - Длина инструмента –180-200 мм. - Рабочая часть – прямые бранши, изготовленные из специального медьсодержащего сплава с высокой удельной теплопроводностью. * - Длина рабочих частей бранш – 8-10 мм, ширина – 2,0 ± 0,2 мм. | штука | 3 |
|  | Электрод-игла монополярный, остроконечный | - Представляет собой монополярный электрод, вставляющийся в ручку держатель. - Имеет на аппаратном конце стандартный 1-pin штекер 4 мм для подключения к соединительному гнезду ручки-держателя. - Рабочая часть электрода в виде прямой острой тонкой иглы. - Длина рабочей части электрода – 10-15 мм, – 0,8-1,0 мм. - Рабочая часть электрода изготовлена из вольфрама или специального вольфрамового сплава. | штука | 10 |
|  | Электрод-игла монополярный, остроконечный, изогнутый | - Представляет собой монополярный электрод, вставляющийся в ручку держатель. - Имеет на аппаратном конце стандартный 1-pin штекер 4 мм для подключения к соединительному гнезду ручки-держателя. - Рабочая часть электрода в виде острой тонкой иглы, изогнутой в последней ⅓ своей длины. Угол изгиба ~ 45°. - Рабочая часть электрода изготовлена из вольфрама или специального вольфрамового сплава. - Общая длина электрода – не более 60 мм. | штука | 10 |
|  | Электрод-игла монополярный, микро-диссекционный, типа «Colorado» | - Представляет собой монополярный электрод, вставляющийся в ручку держатель. - Имеет на аппаратном конце стандартный 1-pin штекер 4 мм для подключения к соединительному гнезду ручки-держателя. - Рабочая часть электрода в виде прямой иглы с термостойкой полимерной изоляцией её стержня и сверхострым и сверхтонким кончиком иглы (толщина ≤ 5 микрон). * - Длина рабочей части электрода – не более 40 мм. - Рабочая часть электрода изготовлена из вольфрама или специального вольфрамового сплава. | штука | 10 |
|  | Электрод-шарик монополярный с антипригарной рабочей частью | - Представляет собой монополярный электрод, вставляющийся в ручку держатель. - Имеет на аппаратном конце стандартный 1-pin штекер 4 мм для подключения к соединительному гнезду ручки-держателя. - Рабочая часть электрода представляет собой иглу, заканчивающуюся на конце шарообразным утолщением. - Длина рабочей части электрода – 10-13 мм, – 1,0 ± 0,1 мм. - Рабочая часть электрода изготовлена из специального медьсодержащего сплава с высокой удельной теплопроводностью. * | штука | 10 |
|  | Кабель соединительный биполярный | - Предназначен для подключения биполярного инструмента к электрохирургическому генератору. - Длина кабеля не менее 3 метров. - Инструментальная часть – 2-pin разъём стандарта «European flat plug» («Евростандарт»). - Аппаратная часть – прямой 2-pin разъём со штекерами 4 мм и расстоянием между ними 29 мм (стандарт «Valleylab» / «TYCO»). - Должен выдерживать стерилизацию автоклавированием 134º. | штука | 5 |
|  | Кабель соединительный биполярный | - Предназначен для подключения биполярного инструмента к электрохирургическому генератору. - Длина кабеля не менее 3 метров. - Инструментальная часть – 2-pin разъём стандарта «European flat plug» («Евростандарт»). - Аппаратная часть – два раздельных штекера 4 мм («double banana»). - Должен выдерживать стерилизацию автоклавированием 134º. | штука | 4 |

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Гарантийный срок для пп. 1.1-1.6 состава (комплектации) медицинских изделий – не менее 3 месяцев с даты поставки медицинских изделий.

3.2.	Гарантийный срок для пп. 1.7-1.8 состава (комплектации) медицинских изделий – не менее 12 месяцев с даты поставки медицинских изделий.

Примечание: пункты задания на закупку, помеченные знаком * являются обязательными, т.к. обеспечивают безопасность пациента. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин