ГродМТ 757/26-ЭА 
Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Лампа щелевая
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Лампа щелевая 
	шт.
	1

	1.2.
	Стол инструментальный электроподъемный 
	шт.
	1


2. Технические требования

2.1. Микроскоп с оптической системой типа Галилея либо аналог с окулярами 12,5 х

2.2. Увеличение барабанного типа. Наличие не менее 5 позиций увеличения

2.3. Осветитель светодиодный или галогеновый.  Верхнее расположение осветителя

2.4. Диапазон настройки межзрачкового расстояния не менее 55-72 мм, диапазон настройки диоптрийности не менее чем от -5,0 Д до + 5,0Д.

2.5. Диапозон регулировки щели ( не менее) длина 1-14 мм, ширина 0-14 мм, поворот щели от вертикального до горизонтального положения (от 0 до 180 градусов)

2.6. Наличие не менее 3- х интегрированных светофильтров.

