ГродМТ 758/26-ЭА 
Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Анализатор микробиологический автоматический
1. Состав (комплектация):

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Анализатор микробиологический для идентификации микроорганизмов и оценки лекарственной чувствительности.
	шт.
	1

	1.2
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	1

	1.3
	Принтер
	шт.
	1

	1.4
	Денситометр или эквивалент
	шт.
	1

	1.5.
	Автоматизированная система (прибор) для окрашивания мазков по Граму.
	шт.
	1


2. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Анализатор предназначен для автоматизированного процесса идентификации грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе неферментеров, нейссерий, гемофилов, бацилл, коринебактерий, анаэробных микроорганизмов), дрожжей и грибов, а также определения их чувствительности к антибиотикам и антимикотикам.
	Наличие

	2.2
	Возможность проведения индентификации бактерий и определения чувствительности к антибиотикам в любом соотношении идентификация/ чувствительность (наличие отдельных панелей на идентификацию и на чувствительность к антибиотикам или наличие комбинированных панелей (идентификация + чувствительность)
	Наличие

	2.3
	Единовременное количество образцов для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности не менее 15.
	Наличие

	2.4
	Заполнение диагностических панелей должно проводиться анализатором в автоматическом режиме.
	Наличие

	2.5
	Для повышения эпидемиологической безопасности конструкция должна обеспечивать полную герметичность диагностических панелей по окончании цикла и их автоматический сброс в контейнер для отработанных материалов.
	Наличие

	2.6
	Экспертная система определения чувствительности к антибиотикам должна быть основана на базе данных фенотипов микроорганизмов, с автоматической корректировкой статуса чувствительности (S/I/R) и прогнозированием эффективности использования препаратов in vivo.
	Наличие

	2.7
	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе.
	Наличие

	2.8
	Интеграция в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя.
	Наличие

	2.9
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов.
	Наличие

	2.10
	Порт для подключения внешних устройств.
	Наличие

	2.11
	Встроенная память для хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов).
	Наличие

	2.12
	Функция завершения начатого цикла работы при аварийном отключении электроэнергии.
	Наличие

	2.13
	Интерфейс на русском языке.
	Наличие

	2.14
	Автоматизированная система (прибор) для окрашивания мазков по Граму с единовременной загрузкой не менее 15 стекол.
	Наличие

	2.15
	Встроенная функция автоматической сушки стекол после окрашивания у автоматизированной системы (прибора) для окрашивания мазков по Граму.
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.
