ГродМТ 760/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Артикулятор стоматологический с лицевой дугой

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой
	компл
	3


1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинского оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Артикулятор стоматологический
	1

	1.1
	верхняя рама
	1

	1.2
	нижняя рама
	1

	1.3
	резцовый столик 0 градусов
	1

	1.4
	резцовый штифт
	1

	1.5
	штифт-поддержка верхней рамы
	1

	1.6
	система магнитных креплений Splitex либо аналог
	1

	2
	Лицевая дуга
	1

	2.1
	суставной механизм
	1

	2.2
	упор для переносицы
	1

	2.3
	ушные опорные элементы
	1

	2.4
	воск для накусывания и пластиковая прикусная вилка
	1

	2.5
	гриф прикусной вилки
	1


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Материал изготовления
	Карбон + металлический сплав

	2.2
	Система фиксации моделей Splitex либо аналог
	наличие

	2.3
	Магнитное крепление модели
	наличие

	2.4
	Плавная установка начального бокового движения суставных головок до 1,5 мм с каждой стороны
	наличие

	2.5
	Дистракция для предварительной компрессии суставных щелей
	3 мм

	2.6
	Регулируемая ретрузия
	не более 2 мм

	2.7
	Регулируемая протрузия
	не более до 6 мм

	2.8
	Фиксатор Arcon-Clip либо аналог
	наличие

	2.9
	Регулируемый угол Беннета
	-5 - +30 градусов

	2.10
	Регулируемый наклон суставного пути
	-20 - +60 градусов

	2.11
	Симметричное открывание 
	наличие

	2.12
	Воспроизведениепараметров артикулятора в соответствии с параметрами пациента
	наличие

	2.13
	Трехмерная шарнирная опора
	наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

