ГродМТ 760/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 1 Артикулятор стоматологический с лицевой дугой

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой | компл | 3 |

- Состав (комплектация) одного комплекта медицинского оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Артикулятор стоматологический | 1 |
| 1.1 | верхняя рама | 1 |
| 1.2 | нижняя рама | 1 |
| 1.3 | резцовый столик 0 градусов | 1 |
| 1.4 | резцовый штифт | 1 |
| 1.5 | штифт-поддержка верхней рамы | 1 |
| 1.6 | система магнитных креплений Splitex либо аналог | 1 |
| 2 | Лицевая дуга | 1 |
| 2.1 | суставной механизм | 1 |
| 2.2 | упор для переносицы | 1 |
| 2.3 | ушные опорные элементы | 1 |
| 2.4 | воск для накусывания и пластиковая прикусная вилка | 1 |
| 2.5 | гриф прикусной вилки | 1 |

- Технические требования

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Материал изготовления | Карбон + металлический сплав |
| 2.2 | Система фиксации моделей Splitex либо аналог | наличие |
| 2.3 | Магнитное крепление модели | наличие |
| 2.4 | Плавная установка начального бокового движения суставных головок до 1,5 мм с каждой стороны | наличие |
| 2.5 | Дистракция для предварительной компрессии суставных щелей | 3 мм |
| 2.6 | Регулируемая ретрузия | не более 2 мм |
| 2.7 | Регулируемая протрузия | не более до 6 мм |
| 2.8 | Фиксатор Arcon-Clip либо аналог | наличие |
| 2.9 | Регулируемый угол Беннета | -5 - +30 градусов |
| 2.10 | Регулируемый наклон суставного пути | -20 - +60 градусов |
| 2.11 | Симметричное открывание | наличие |
| 2.12 | Воспроизведениепараметров артикулятора в соответствии с параметрами пациента | наличие |
| 2.13 | Трехмерная шарнирная опора | наличие |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.