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Заявка о ценах на товары

Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки РНПЦ неврологии и нейрохирургии проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих медицинских изделий «Расходный инструментарий для проведения рентгеноэндоваскулярных вмешательств», лоты 1 - 17.
[bookmark: _GoBack]Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанного товара в соответствии с прилагаемым описанием (Приложения 1,лоты 1--17), предполагаемыми условиями поставки и оплаты, а также замечания в отношении требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) в срок по 05.11.2026 на электронную почту nach_omts@neuro.by
Информация, предоставленная заказчику, в обязательном порядке должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика, 
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; 
- наименование производителя (производителей);
- описание, инструкции.
Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.
Описание и состав предмета закупки согласно Приложению 1(лоты 1-17).
Предполагаемые сроки поставки - 2027 г.
Последующая процедура государственной закупки будет осуществляться организатором - УП «Белмедтехника».

Начальник отдела 
материально-технического снабжения				Е.В. Борина 


272-78-32


Приложение 1
к заявке на закупку медицинских 
изделий


ЛОТ 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Мешок переносной для введения жидкостей под давлением
	шт.
	10



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Нейлоновый мешок с петлёй для подвешивания, с грушей для ручного нагнетания мешка воздухом, двойным клапаном, кнопкой регулирования давления.
2.2. Объем мешка не менее 1000 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Коннектор Y-образный, одинарный
	шт.
	1000



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Y-коннектор из прозрачного материала, имеющий один порт для введения инструментов с вращающимся гемостатическим клапаном и один порт для введения жидкостей. 
2.2. Соединительные элементы Luer-lock.
2.3. Наличие клапана для ввода инструментов с диаметром не менее 8F.
2.4. Максимальное давление не менее 1000 psi.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Коннектор Y-образный, двойной
	шт.
	300



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Y-коннектор из прозрачного материала имеющий два порта для введения инструментов с вращающимися гемостатическими клапанами и один порт для введения жидкостей.
2.2. Соединительные элементы Luer-lock.
2.3. Наличие клапана на каждом порте для ввода инструментов с диаметром не менее 8F.
2.4. Максимальное давление не менее 1000 psi.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Краники, мэнифолды среднего и высокого давления: 3-ходовой краник, правая ориентация
	шт.
	900



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Изделия должны быть выполнены из прозрачного материала.
2.2. Соединительные элементы: Luer-lock с большим внутренним просветом и один с вращающимся адаптером папа.
2.3. Максимальное давление должно соответствовать не менее 1000 Psi.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1.
	Шприц инфлационный высокого давления для ангиопластики и стентирования
	шт.
	100



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Шприц должен быть выполнен из прозрачного материала
2.2. Объем шприца - не менее 30 мл.
2.3. Максимальное нагнетаемое давление - не менее 30 атм.
2.4. Наличие манометра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во 

	1.1.
	Интродьюсеры с увеличенным внутренним диаметром, с гемостатическим клапаном, неуправляемые в наборе, 4(5)F, 12-16см
	шт.
	25

	1.2.
	Интродьюсеры с увеличенным внутренним диаметром,  с гемостатическим клапаном, неуправляемые в наборе, 5(6)F, 12-16см
	шт.
	125

	1.3.
	Интродьюсеры с увеличенным внутренним диаметром,  с гемостатическим клапаном, неуправляемые в наборе, 6(7)F, 12-16см
	шт.
	25


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Обязательное наличие гемостатического клапана, фиксируемого дилятора, бокового порта с 3-х ходовым краником, в комплекте: гидрофильный проводник с мягким атравматичным кончиком, длиной не менее 35 см, диаметром 0.018" - 0.021" и игла ангиографическая (пункционная), совместимая с проводником.
2.2. Гидрофильное покрытие тела интродьюсера.
2.3. Тонкостенная технология оболочки тела интродьюсера с толщиной оболочки тела до 0,12мм, обеспечивающая совместимость с катетером большего диаметра на 1 French (0,33мм) для катетеризации сосудов малых диаметров (для педиатричеких вмешательств).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во 

	1.1. 
	Катетер направляющий коронарный, периферический, церебральный и для БЦА: «SR», «Short right»  или «Angled», «40o» - 6F
	шт.
	600



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Длина катетера 90-100см (при наличии у производителя катетеров разной длины – предлагать к участию катетер с длинной 90см).
2.2. Внутренний диаметр катетера на всём протяжении не менее 0.070".
2.3. Катетер должен иметь мягкий, атравматичный кончик – Soft tip.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1.
	Катетер направляющий коронарный, периферический, церебральный и для БЦА: «SR», «Short right»  или «Angled», «40o»- 8F
	шт.
	70



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Длина катетера 90-100см.
2.2. Внутренний диаметр катетера на всём протяжении не менее 0.088".
2.3. Катетер должен иметь мягкий, атравматичный кончик – Soft tip.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Чехол-интродьюсер, прямой (модель Straight), 6F
	шт.
	40

	1.2. 
	Чехол-интродьюсер, ангулированный (модель Multipurpose), 6F
	шт.
	40



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Должен совмещать функции направляющего катетера и интродьюсера, иметь в составе дилятор совместимый с проводником до 0,038”.
2.2. Внутренний диаметр не менее 2,2мм (0,087”), длина – 90-95см.
2.3. Наличие гидрофильного покрытия и рентгеноконтрастного маркера на кончике.
2.4. Наличие в наборе сменного Y-коннектора типа Tuohy-Borst Valve.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Чехол-интродьюсер (модель - SIM), 6F
	шт.
	50



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Должен совмещать функции направляющего катетера и интродьюсера, иметь в составе дилятор совместимый с проводником до 0,038”.
2.2. Внутренний диаметр не менее 2,2мм (0,087”), длина – 90-95см.
2.3. Наличие гидрофильного покрытия и рентгеноконтрастного маркера на кончике.
2.4. Наличие в наборе сменного Y-коннектора типа Tuohy-Borst Valve.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Катетер направляющий церебральный с длинным гибким кончиком (дистального доступа, аспирационный) – модель: 5F
	шт.
	50



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Катетр должен иметь наружный диаметр не более 1,75мм и быть совместимым с интродьюсером 6F.
2.2. Внутренний диаметр не менее 0,055”.
2.3. Дистальный кончик должен быть прямым, мягким, имеющим длину не менее 15cм.
2.4.  Общая длина 120-125см.
         
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во 

	1.1.
	Катетер направляющий церебральный с длинным гибким кончиком (дистального доступа, аспирационный) -  модель: 6F
	шт.
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Катетер должен иметь наружный диаметр не более 2,15мм и быть совместимым с интродьюсером 6F.
2.2. Внутренний диаметр не менее 0,068”.
2.3. Дистальный кончик должен быть прямым, мягким, имеющим длину не менее 15cм.
2.4.   Общая длина 120-125см (при наличии у производителя катетеров разной длины – предлагать к участию катетер с наибольшей длинной).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 13

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во 

	1.1.
	Катетер направляющий церебральный с длинным гибким кончиком (дистального доступа, аспирационный) -  модель: 6F
	шт.
	30


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Катетр должен иметь наружный диаметр не более 2,15мм и быть совместимым с интродьюсером 6F.
2.2. Внутренний диаметр не менее 0,068”.
2.3. Дистальный кончик должен быть прямым, мягким, имеющим длину не менее 8cм.
2.4 Общая длина 110-115см (при наличии у производителя катетеров разной длины – предлагать к участию катетер с наибольшей длинной).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 14

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Стенты периферические баллоно-расширяемые
7,0х20мм
	шт.
	1

	1.2. 
	Стенты периферические баллоно-расширяемые
8,0х30мм
	шт.
	1

	1.3. 
	Стенты периферические баллоно-расширяемые
9,0х30мм
	шт.
	1

	1.4. 
	Стенты периферические баллоно-расширяемые
10,0х20мм
	шт.
	1

	1.5. 
	Стенты периферические баллоно-расширяемые
10,0х30мм
	шт.
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Конструкция системы – монорельсовый баллонный катетер, совместимый с проводником до 0.035”, рабочая длина не менее 135см.
2.2. Давление разрыва баллона стента не менее 11атм.
2.3. Допускается отклонение по длине стента ± 3 мм.
2.4. Материал стента – медицинская сталь или CoCr-сплав.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 15

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1.
	Стенты коронарные баллонорасширяемые с медикаментозным покрытием, размер стента: диаметр/длина - 3.5x14мм
	шт.
	2

	1.2.
	Стенты коронарные баллонорасширяемые с медикаментозным покрытием, размер стента: диаметр/длина - 4.0x14мм
	шт.
	2

	1.3.
	Стенты коронарные баллонорасширяемые с медикаментозным покрытием, размер стента: диаметр/длина - 4.5x14мм
	шт.
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Система доставки – монорельсовый катетер совместимый с проводником 0.014 inch и направляющим катетером не более 6F. 
2.2. Материал стента – сплавы СоСr или PtCr
2.3. Медикаментозное покрытие стента - цитостатический механизм действия антипролиферативного покрытия стента 
2.4. По длине стента допускается отклонение ± 2 мм от указанной в техническом задании.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 16

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Картриджи для измерения высоких уровней АВСК (более 200 сек)
	шт.
	200



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Совместимость с таймером коагуляции автоматическим ACT Plus.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам организатора.


ЛОТ 17

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Система (линия) для введения жидкости, подачи контраста, длина 250-300см
	шт.
	2000



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Наличие регулятора скорости инфузии, перекрывания инфузии, наличие шипа и камеры для контроля за жидкостью на одном конце, наличие соединения Luerlock (типа «папа») на другом конце.
2.2. Трубка системы должна быть гибкой, выполнена из прозрачного материала.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). 
3.1. Согласно аукционным документам организатора.
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