ГродМТ 673/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный
	шт
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№

п/п
	Наименование
	    Кол-во

	1.1
	Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный 
	1 шт.

	1.2
	Электронный блок управления 
	1 шт.

	1.3
	Излучатель
	Наличие


2. Технические требования: 
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Частота повторения импульсов лазерного инфракрасного

излучения
	5, 50, 1000 Гц ± 5%

	
	
	1-250 Гц

	2.2
	Частота повторения импульсов излучения видимого

диапазона
	2 Гц

	2.3
	Возможность работы с 2 излучателями одновременно
	Наличие

	2.4
	Режим тестирования аппарата (самотестирование)
	Наличие

	2.5
	Длительность процедуры лечения
	2. 5. 10) мин ±5%

	2.6
	Напряжение питания аппарата
	(1. 220 ± 10% В

	2.7
	Частота питания аппарата
	50 Гц

	2.8
	Потребляемая мощность
	20 Вт

	2.9
	Длина волны лазерного инфракрасного излучения
	905 Нм

	2.10
	Длина волны широкополосного инфракрасного излучения
	875 Нм

	2.11
	Длина волны красного видимого излучения
	640 Нм

	2.12
	Импульсная мощность лазерного излучения
	16 (+2 -4) мВт

	2.13
	Средняя мощность инфракрасного диодного излучения
	60 (± 30) мВт

	2.14
	Средняя мощность видимого излучения красных светодиодов
	7 (+3 -5) мВт

	2.15
	Площадь выходного отверстия излучателя
	4 (±0,4) см2

	2.16
	Магнитная индукция
	35 (± 10) мТл

	2.17
	Класс лазерной безопасности 
	Класс 1 М

	2.18
	Одновременное воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения ближнего инфракрасного диапазона в сочетании с постоянным магнитным полем, видимым красным светом и

широкополосным инфракрасным некогерентным излучением
	Наличие


Лот 3 Аппарат для местной дарсонвализации

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Аппарат для местной дарсонвализации 
	шт.
	1


1. Состав оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Аппарат для местной дарсонвализации
	1 шт.

	1.2
	Сменные электроды: 
	8 шт.

	1.3
	Резонатор 
	1 шт.

	1.4
	Комплект эксплуатационной документации
	1 шт.


2. Технические требования:

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Частота высокочастотных колебаний
	110 ±8,25 кГц.

	2.2
	Максимальная величина тока на выходе аппарата при введенном до отказа регуляторе мощности при любых электродах, кроме ушного и десенного.
	4±1,2мА

	2.3
	Максимальная величина тока при ушном и десенном электродах 
	3±1 мА

	2.4
	Время установления рабочего режима
	не более – 3 мин.

	2.5
	Частота следования импульсов
	50 Гц

	2.6
	Максимальная длина искры с электродов, не более
	25 мм

	2.7
	Рабочая частота аппарата
	27,12 МГц

	2.8
	Подключается к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом


Лот 4 Аппарат для ультравысокочастотной терапии

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Аппарат для ультравысокочастотной терапии
	шт
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Аппарат для УВЧ–терапии со ступенчатой регулировкой мощности
	1 шт.

	1.2
	 Электроды:

-диаметр-36 мм

-диаметр-80 мм

-диаметр-113 мм 

-аппликатор вихревых токов ЭВТ-1

-держатели электродов

-провод

-фиксаторы

-индикатор настройки УВЧ-аппаратов
	2 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

3 шт.

2 шт.

	1.3
	Вставка плавкая 
	2 шт.


2. Технические требования:

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Частота ВЧ колебаний
	27,12 ±0,16МГц

	2.2


	Номинальная выходная мощность

-1 ступень 10+-2

-2 ступень 20+-4

-3 ступень 30+-6
	да

да

да

	2.3
	Регулировка выходной мощности - плавная
	да

	2.4
	Время установления рабочего режима, не более, мин
	да

	2.5
	Время работы с циклом:20 мин работы, 10 мин перерыв, час.6
	да

	2.6
	Потребляемая мощность
	160 ВА

	2.7
	Таймер
	1-99 мин

	2.9
	Масса аппарата
	10 кг

	2.10
	Наработка на отказ не менее 2000 часов условно-непрерывной работы
	да

	2.11
	Подключается к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом
	

	2.12
	Таймер обеспечивает автоматическое выключение 

генератора и подачу звукового сигнала по истечении установленного времени


