ГродМТ 719/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Лот 1 Система обтурации корневых каналов горячей гуттаперчей

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Система обтурации корневых каналов горячей гуттаперчей 
	Компл.
	9


1. Состав (комплектация) одно комплекта оборудования: 
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Аппарат для обтурации корневых каналов гуттаперчей (нагревающий инжектор/пистолет)
	1

	1.1
	Зарядная база (док-станция) для подзарядки и хранения аппарата
	1

	1.2
	Адаптер питания со шнуром (100-240В)
	1 компл.

	1.3
	Инжекторные иглы (канюли) для введения разогретой гуттаперчи:
	

	1.3.1
	размер 20ga
	1

	1.3.2
	размер 23ga 
	1

	1.3.3
	размер 25ga
	2

	1.4
	Теплоизоляционный защитный колпачок (термоизоляционная муфта)
	1

	1.5
	Ключ для извлечения/замены иглы
	1

	2.
	Аппарат для обтурации корневых каналов гуттаперчей (термоплаггер/горячий плаггер)
	1

	2.2
	Зарядная база (док-станция) для подзарядки и хранения аппарата
	1 

	2.3
	Адаптер питания со шнуром (100-240В)
	1 компл.

	2.4
	Насадки-плаггеры:
	

	2.5
	конусность 4%
	1

	2.6
	конусность 6%
	1

	2.7
	конусность 8%
	2

	2.8
	Теплоизоляционный защитный чехол (термоизоляционная муфта)
	Не менее 1


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	1.1.
	Тип устройства
	Беспроводной, аккумуляторный, пистолетного типа с однокнопочным управлением. 

	1.2
	Тип аккумулятора

 
	литий-ионный 

	1.2.1
	Емкость аккумулятора
	не менее 2000 мАч

	1.2.2
	Количество операций на одном заряде
	не менее 1500 (при длительности операции 5 секунд).

	1.3
	Время зарядки
	Не более 3 часов до полной зарядки.



	1.4
	Управление и индикация
	Наличие ЖК-дисплея для отображения выбранного и текущего температурного режима, индикации заряда аккумулятора.

	1.5
	Автоматические функции
	Автоматическое отключение при простое не более чем через 10-15 минут бездействия

	1.6
	Диапазон температур нагрева
	Наличие не менее 4-х фиксированных температурных режимов: 150°C, 180°C, 200°C, 230°C.

	1.7
	Время выхода на рабочую температуру
	Не более 15 секунд

	1.8
	Безопасность
	Наличие теплоизоляционного защитного колпачка (муфты) для предотвращения ожогов пациента и врача во время работы. 

Наличие системы предупреждения о работе без установленной иглы

	1.9
	Параметры сети
	 

	1.9.1
	Входное напряжение адаптера питания:
	100В–240В, ~50/60 Гц.



	1.9.2
	Класс защиты
	Класс II 

	1.10
	Инжекторные иглы:
	

	1.10.1
	диаметр иглы
	не более 0,5 мм

	1.10.2
	возможность вращения на 360° для удобства работы
	Наличие

	1.10.3
	возможность предварительного изгибания с помощью ключа
	Наличие

	1.10.4
	диаметр кончика
	от 0,35 мм.

Типоразмеры в комплекте: 40/04, 45/04, 55/06, 55/08.

	1.10.5
	возможность предварительного изгибания насадок для работы в искривленных каналах
	Наличие

	2.1.
	Тип устройства
	Беспроводное устройство (ручка-плаггер), с кнопочным управлением. 

	2.2
	Тип аккумулятора: 


	 Литий-ионный

	2.3
	Емкость аккумулятора: 
	не менее 2000 мАч.

	2.4
	Количество операций на одном заряде
	не менее 1500 (при длительности операции 5 секунд).



	2.5 
	Время непрерывной работы
	не менее 4 часов

	2.6
	Время зарядки
	Не более 2,5 часов до полной зарядки.

Время первой зарядки не должно превышать 3 часов.

	2.7
	Управление и индикация
	Наличие высококонтрастного ЖК-дисплея для отображения выбранного температурного режима и индикации заряда аккумулятора.

Кнопочное управление индикации заряда аккумулятора.

	2.8
	Автоматические функции
	Автоматическое отключение при простое не более чем через 10-15 минут бездействия

	2.9
	Диапазон температур нагрева
	Наличие не менее 4-х фиксированных температурных режимов: 150°C, 180°C, 200°C, 230°C.

	2.10
	Время выхода на рабочую температуру
	Не более 0,2 секунды 

	2.11
	Параметры сети
	

	2.11.1
	Входное напряжение адаптера питания:
	100В–240В, ~50/60 Гц.



	2.11.2
	Класс защиты:
	Класс II.

	2.12
	Безопасность:
	

	2.12.1
	мгновенное охлаждение
	Наличие

	2.12.2
	теплоизоляционный защитный чехол (муфта)
	Наличие

	2.13
	Ультратонкие насадки-плаггеры:
	

	2.13.1
	диаметр кончика
	от 0,35 мм.

Типоразмеры в комплекте: 40/04, 45/04, 55/06, 55/08.

	2.13.2
	возможность предварительного изгибания насадок для работы в искривленных каналах
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

