ГродМТ 712/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ранорасширитель стоечный типа Сигала (или аналог)

Закупке подлежит 3 компл.

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект: 
	№
п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1. 
	Тросовая лебедка регулируемая. 
	1

	2. 
	Монтажные опоры съемные, для установки рамы, с регулировочными блоками
	2

	3. 
	Стандартный фиксатор, обеспечивающий крепление монтажных опор к операционному столу
	2

	4. 
	Рама расширителя
	1

	5. 
	Лопатка расширителя изогнутая 39±5 мм х 50±5 мм
	2

	6. 
	Лопатка расширителя изогнутая 42±5 мм х 60±5 мм
	2

	7. 
	Лопатка расширителя изогнутая 55±5 мм х 80±5 мм
	2

	8. 
	Лопатка расширителя изогнутая 80±5 мм х 50±5 мм
	2

	9. 
	Лопатка расширителя изогнутая 80±5 мм х 90±5 мм
	2

	10. 
	Лопатка расширителя изогнутая 80±5 мм х 60±5 мм
	2

	11. 
	Перфорированный контейнер с крышкой и креплениями для хранения и стерилизации комплекта расширителя
	1


2. Технические характеристики:
1) Полностью изолированный трос с регулирующим механизмом из ПЭЭК должен обеспечивать натягивающую нагрузку лопаток не менее 70 кг.
2) Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации. 
3) Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться официальным письмом от производителя о гарантийной поддержке в связи с высокотехнологичностью закупаемого оборудования.
4) Комплектующие расширителя должны быть от одного производителя в связи с отсутствием взаимозаменяемости комплектации расширителей у разных производителей.
5) Конструкция рамы расширителя должна обеспечивать возможность как вертикального, так и бокового натяжения, а также быть складной и иметь длину 800±10 мм.

