ГродМТ 712/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ранорасширитель стоечный типа Сигала (или аналог)

Закупке подлежит 3 компл.

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Тросовая лебедка регулируемая. | 1 |
|  | Монтажные опоры съемные, для установки рамы, с регулировочными блоками | 2 |
|  | Стандартный фиксатор, обеспечивающий крепление монтажных опор к операционному столу | 2 |
|  | Рама расширителя | 1 |
|  | Лопатка расширителя изогнутая 39±5 мм х 50±5 мм | 2 |
|  | Лопатка расширителя изогнутая 42±5 мм х 60±5 мм | 2 |
|  | Лопатка расширителя изогнутая 55±5 мм х 80±5 мм | 2 |
|  | Лопатка расширителя изогнутая 80±5 мм х 50±5 мм | 2 |
|  | Лопатка расширителя изогнутая 80±5 мм х 90±5 мм | 2 |
|  | Лопатка расширителя изогнутая 80±5 мм х 60±5 мм | 2 |
|  | Перфорированный контейнер с крышкой и креплениями для хранения и стерилизации комплекта расширителя | 1 |

2. Технические характеристики:

1) Полностью изолированный трос с регулирующим механизмом из ПЭЭК должен обеспечивать натягивающую нагрузку лопаток не менее 70 кг.

2) Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

3) Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться официальным письмом от производителя о гарантийной поддержке в связи с высокотехнологичностью закупаемого оборудования.

4) Комплектующие расширителя должны быть от одного производителя в связи с отсутствием взаимозаменяемости комплектации расширителей у разных производителей.

5) Конструкция рамы расширителя должна обеспечивать возможность как вертикального, так и бокового натяжения, а также быть складной и иметь длину 800±10 мм.