УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

_______________О.С. Горлова

«26» октября  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: «Спектрофотометр»

2. Код товара по ОКРБ  26.51.53.300 - Спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии оптического излучения (основной код для лабораторных и аналитических приборов).

3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:

3.1. Спектральная ширина щели: не более 4,0 нм

3.2. Диапазон длины волн от 190 до 1000 нм

3.3. Установка длины волны ручная

3.4. Погрешность установки длины волны ±2 нм

3.5. Фотометрический диапазон: оптическая плотность: до +3,0 е.о.п.; Пропускание: от 0 до 200 %Т; Концентрация 0-9999С(9999F)

3.6. Фотометрическая погрешность ±0,5 %T

3.7. Кюветодержатель: не менее 4 позиций

3.8. Наличие ЖК-дисплея с подсветкой

3.9. Электропитание 220 В, 50/60 Гц

3.10. Комплект поставки: спектрофотометр, стеклянные кюветы 10 мм (не менее 4 шт.), руководство по эксплуатации, кабель питания, 4-местный кюветодержатель до 100 мм.

3.11. Товар поставляется с сертификатом о поверке.

3.12. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

3.13. Поставщик имеет собственный сервисный центр, осуществляющий гарантийный и послегарантийный ремонт, техническое обслуживание оборудования.

4. Валюта платежа: белорусские рубли

5. Источник финансирования: Республиканский бюджет

6. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

7.Условия поставки товара: доставка товара представителем продавца в        УО ВГАВМ.

8.Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9.Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный.

10.Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт

- руководство по эксплуатации

- сертификат о поверке

Заведующий кафедрой эпизоотологии                                     П.А. Красочко