ГродМТ 689/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Наркозно – дыхательный аппарат для МРТ - кабинета

	1. Состав (Комплектация) 1 комплекта оборудования:
	Кол-во

	1.1.
	Вентилятор для анестезии
	1 шт.

	1.2.
	Интегрированный монитор газового состава и респираторных параметров
	1 шт.

	1.3
	Абсорбер СО2
	1 шт

	1.4
	Активная система отвода отработанных газов AGSS 
	наличие

	1.5
	Встроенный источник автономного электропитания вентилятора 
	1 шт.

	1.6
	Шланги высокого давления:
Air- 1 шт.
O2- 1 шт.
	
1 шт.
1 шт.

	1.7
	Испаритель анестетика: севофлюран, под систему Quick-Fill
	1 шт.

	1.8
	Испаритель анестетика: изофлюран
	1 шт

	1.9
	Многоразовый контур пациента 
	2 шт.

	1.10
	Вакуумный аспиратор с регулятором вакуума и емкостью для сбора секрета
	1 шт.

	1.11
	Маски анестезиологические размерами:
№3
№4
№5
	
2 шт.
2 шт.
2 шт.

	 2. Технические характеристики

	2.1.
	Аппарат должен быть сертифицирован для работы при напряженности магнитного поля до 40 мТл (400 Гс) в помещениях с МРТ-системами с мощностью магнитного поля 1,5–3 Тл

	2.2.
	Шланги высокого давления (1.6) должны быть длиной не менее 5 м и с соответствующими штуцерами и переходниками для подключения к системе подачи медицинских газов.

	2.3.
	Наркозно-дыхательный аппарат должен иметь возможность применения у взрослых и всех возрастных категорий детей.

	2.4.
	Аппарат должен быть оснащен светодиодными повторителями сигналов тревоги, которые предупреждают медперсонал в центральной станции об изменяющемся состоянии пациента

	2.5.
	Наличие центрального тормоза для обеспечения быстрой и простой блокировки тележки аппарата для повышения безопасности в магнитных полях.

	2.6
	Многоразовый контур пациента (1.9) должен быть длиной не менее 3м 


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантии качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев.

