Технические характеристики (описание) бужей пищеводных и стальных проводников к ним

І.Состав (комплектация):

| Наименование | Наружный диаметр, мм | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 5 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 6 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 7 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 8 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 9 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 10 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 11 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 12 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 13 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 14 | 20 |
| Бужи пищеводные одноразовые. | 15 | 20 |
| Проводник стальной | 0.889 | 60 |

2. Технические требования:

2.1. Материал бужа - медицинский, пластический, прозрачный.

2.2. Наличие внутреннего канала для проводника.

2.3. Длина бужа не менее 700мм.

2.4. Наличие меток для оценки положения бужа.

2.5. Количество меток для всех размеров бужей не менее 9шт.

2.6. Метки с шагом не менее 50мм.

2.7. Материал проводника - биосовместимая, износостойкая, медицинская сталь.

2.8. Диаметр проводника не более 0,889мм.

2.9. Длина проводника не менее 3000мм.

2.10. Полная совместимость проводника с предлагаемыми бужами пищеводными.

2.11. Предлагаемые бужи и проводники одноразовые, стерильно упакованы.