ГродМТ 658/26-ПЭА                                                                                         Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Микроскоп флюоресцентный (операционный) 

1. Состав (комплектация) одного комплекта:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Микроскоп флюоресцентный (операционный) 
	шт.
	1

	1.2
	Оптическая система для ассистента
	шт.
	2

	1.3
	Встроенная моторизованная оптическая система объектива
	шт.
	1

	1.4
	Напольный штатив
	шт.
	1

	1.5
	Монитор для вывода изображения с микроскопа
	шт.
	1

	1.6
	Сменный блок с 2 (двумя) ксеноновыми лампами
	шт.
	1

	1.7
	Камера высокого разрешения
	шт.
	1

	1.8
	Флюоресцентный модуль
	шт.
	1

	1.9
	Флюоресцентный модуль
	шт.
	1

	1.10
	Педаль беспроводная для управления микроскопом
	шт.
	1

	1.11
	Встроенная система XY перемещения
	шт.
	1

	1.12
	HD-видеовход для подключения внешних HD-сигналов для просмотра на экране микроскопа
	шт.
	1


1. [bookmark: _Hlk88071566]Технические требования:
	2.2
	Бинокулярные тубусы ассистента, угол наклона должен регулироваться в диапазоне от 30о до 150о

	2.3.1
	Моторизованная система переключения увеличения типа «zoom» с соотношением 1:6

	2.3.2
	Моторизованная встроенная оптическая система объектива
должна автоматически фокусироваться при нажатии на кнопку на рукоятке или клавишу беспроводной педали

	2.3.3
	Оптическая система должна быть оснащена бинокулярным
тубусом с возможностью изменения угла наклона

	2.3.4
	Увеличение в окулярах в диапазоне до 12.5-12,8

	2.3.5
	Наличие функции автоматической регулировки интенсивности света, обеспечивающей безопасность пациента и исключающей нагревание тканей операционного поля

	2.3.6
	Осветитель – ксеноновый с мощностью не менее 180 Вт дневного света

	2.3.7
	Диаметр обзора от 16-17 мм до 170-180 мм с окуляром 10х

	2.3.8
	Обеспечивает работу на фокусном расстоянии от 200-210 мм до 460-500 мм без смены объективов

	2.4.1
	Напольный штатив должен быть эргономичным и простым в управлении, с колесами для легкого перемещения и с фиксаторами

	2.4.2
	Все кабеля и световоды должны быть спрятаны в штатив для обеспечения легкой очистки и дезинфекции микроскопа и штатива

	2.4.3
	Система автоматической балансировки штатива микроскопа должна позволять легко сбалансировать микроскоп для работы в любом положении;

	2.4.4
	Пульт управления на штативе микроскопа должен позволять производить программируемую настройку параметров микроскопа

	2.4.5
	Вся электрическая система должна быть адаптирована к рабочим параметрам электросети в РБ (220/240В, 50 -60Гц)

	2.5
	Диагональ монитора не менее 21 дюйма

	2.7.1
	Камера должна подключаться к микроскопу через дополнительный адаптер

	2.7.2
	Возможность записи снимков и видеоряда на USB

	2.7.3
	Возможность управления системой записи с рукояток микроскопа

	2.7.4
	Разрешение видеокамеры не менее 3840 × 2160 пикселей

	2.8
	Интегрированный в микроскоп с возможностью наблюдения в диапазоне длин волн от 820 до 900 нм

	2.9
	Интегрированный в микроскоп с возможностью наблюдения в диапазоне длин волн от 540 до 690 нм


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции.


