ГродМТ 702/26-ЗОИ                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат радиочастотной абляции
1. Состав (комплектацию) 1 комплекта оборудования :

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Аппарат хирургический для радиочастотной абляции с принадлежностями и материалами расходными
	1 шт.

	1.2
	Насос охлаждающий жидкости
	1 шт.

	1.3
	Кабель с разъемом для возвратных электродов пациента
	1 шт.

	1.4
	Емкость для охлаждающей жидкости
	1 шт.

	1.5
	Ножной переключатель
	1 шт.

	1.6
	Набор с игольчатым электродом
	2 шт.

	1.7
	Набор с игольчатым электродом
	2 шт.

	1.8
	Набор с игольчатым электродом
	2 шт.

	1.9
	Набор с игольчатым электродом
	2 шт.

	1.10
	Набор с игольчатым электродом
	2 шт.

	1.11
	Набор с игольчатым электродом
	2 шт.

	1.12
	Электрод пациента возвратный
	20 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования

	2.1.1
	Предназначен для проведения РЧА мягких тканей под ультразвуковым, компьютерно-томографическим или другим методом визуализации при лечении доброкачественных и злокачественных новообразований

	2.1.2
	Возможно применение при новообразованиях в печени, почках, легких, миоматозных узлах матки, иных мягкотканых образованиях, образованиях костной ткани

	2.1.3
	Выходная мощность: не менее 350 Вт

	2.1.4
	Возможность использования одноразовых электродов

	2.1.5
	Возможность использования не менее 3 электродов одновременно

	2.1.6
	Наличие функции автоматического управления мощностью

	2.1.7
	Наличие автоматической регулировки мощности по температуре и импедансу

	2.1.8
	Управление режимами работы при помощи сенсорного экрана

	2.1.9
	Отображение графиков процедуры в режиме реального времени

	2.1.10
	Автоматическая оптимизация мощности в зависимости от длины активного кончика электрода

	2.1.11
	Автоматический выбор режима абляции

	2.1.12
	Формирование электронного протокола процедуры

	2.1.13
	Визуальная и звуковая сигнализация изменения параметров ткани во время абляции

	2.1.14
	Отображение на экране температуры

	2.1.15
	Отображение на экране импеданса

	2.1.16
	Отображение на экране подаваемой мощности

	2.1.17
	Отображение на экране времени процедуры

	2.1.18
	Возможность сохранения пользовательских программ

	2.1.19
	Наличие встроенной памяти для сохранения процедуры

	2.1.20
	Автоматическая синхронизация генератора и системы охлаждения

	2.1.21
	Возможность последовательной абляции через несколько интрадьюсеров

	2.1.22
	Непрерывный мониторинг импеданса

	2.1.23
	Автоматическое прекращение подачи энергии при нарушении контакта

	2.1.24
	Автоматическая диагностика системы

	2.1.25
	Наличие функции контроля системы охлаждения

	2.1.26
	Автоматическое управление циркуляцией охлаждающей жидкости

	2.1.27
	Контроль наличия потока охлаждающей жидкости с автоматизацией при нарушении циркуляции

	2.1.28
	Конструкция аппарата имеет не менее трех отдельных разъемов, для подключения электродов либо наличие кабеля, разветвлявшегося под не менее 3 электрода, в случае если разъем один

	2.5
	Управление работой прибора при помощи педали

	2.6.1
	Электрод длиной 15-18 см с острым активным кончиком 1,0-1,25 см

	2.6.2
	Электрод поставляется в комплекте с кабелем для подключения активного электрода к генератору, возвратным электродом пациента и комплектом трубок для охлаждения

	2.7.1
	Электрод длиной 15-18 см с острым активным кончиком 2,5-3,0 см

	2.7.2
	Электрод поставляется в комплекте с кабелем для подключения активного электрода к генератору, возвратным электродом пациента и комплектом трубок для охлаждения

	2.8.1
	Электрод длиной 15-18 см с острым активным кончиком 4,0-5,5 см

	2.8.2
	Электрод поставляется в комплекте с кабелем для подключения активного электрода к генератору, возвратным электродом пациента и комплектом трубок для охлаждения

	2.9.1
	Электрод длиной 20-22 см с острым активным кончиком 1,0-2,0 см

	2.9.2
	Электрод поставляется в комплекте с кабелем для подключения активного электрода к генератору, возвратным электродом пациента и комплектом трубок для охлаждения

	2.10.1
	Электрод длиной 20-22 см с острым активным кончиком 2,5-3,0 см

	2.10.2
	Электрод поставляется в комплекте с кабелем для подключения активного электрода к генератору, возвратным электродом пациента и комплектом трубок для охлаждения

	2.11.1
	Электрод длиной 20-22 см с острым активным кончиком 4,0-5,5 см

	2.11.2
	Электрод поставляется в комплекте с кабелем для подключения активного электрода к генератору, возвратным электродом пациента и комплектом трубок для охлаждения


