ГродМТ 721/26-ЗОИ                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Лампа фотополимеризационная
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Лампа фотополимеризационная
	компл.
	16


1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1. 
	Лампа фотополимеризационная
	1 шт.

	2. 
	Защитный фильтр/стекло для световода
	1 шт.

	3. 
	Зарядное устройство (док-станция/ беспроводная база)
	1 шт.

	4. 
	Адаптер питания (блок питания)
	1 шт.

	5. 
	Одноразовые защитные полиэтиленовые чехлы
	100 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	1.
	Тип устройства
	Беспроводная светодиодная (LED) полимеризационная лампа

	2.
	Мощность светодиода
	Не менее 5 Вт

	3.
	Диапазон длины волны
	385-515 нм

	4
	Интенсивность светового потока
	

	4.1.
	Режим1
	1000-1200 мВт/см2;

	4.2
	Режим2
	 не менее 2000 мВт/см2

	5
	Световод
	Угловой, тип — 90 градусов

	5.1
	
	Возможность поворота на 360 градусов

	6.
	Таймер (возможность установки времени полимеризации)
	Не менее 4 предустановленных значений: 5, 10, 15, 20 секунд

	7.
	Элементы управления и индикации
	Наличие Oled-дисплея для отображения режимов и времени, 

	7.1
	
	Наличие световой индикации заряда аккумулятора на базе, 

	7.2.
	
	Наличие кнопочных переключателей режимов/времени

	8.
	Питание и аккумулятор
	

	8.1
	Тип аккумулятора
	Li-Ion емкостью не менее 1400 мАч

Обеспечение не менее 200 циклов на одном заряде


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

