ГродМТ 698/26-ПЭА                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Насос (дозатор) шприцевой
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Насос (дозатор) шприцевой
	Шт
	3


2. Технические требования:

2.1. Эксплуатация от сети переменного тока или встроенного аккумулятора.

2.2. Наличие высококонтрастного ЖК-дисплея.

2.3. Задание инфузии при помощи одного (скорость) или двух (скорость-время, объем-время, скорость-объем) параметров.

2.4. Возможность изменения заданной скорости без остановки инфузии.

2.5. Наличие световой и звуковой сигнализации с блокировкой инфузии в случае превышения предельного обратного давления, окончании инфузии, разрядке аккумулятора.

2.6. Кронштейн для крепления на инфузионной стойке.

2.7. Диапазон скорости инфузии: 0,1 - 1500 мл/ч.

2.8. Возможность коррекции скорости инфузии.

2.9. Возможность использования шприцов: 5,10,20,30,50 или 60 мл.

2.10. Программируемый объем инфузий до 9999 мл.

2.11. Время работ от аккумулятора не менее 6 часов.
