	
	Приложение 




Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 
	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Система для проведения нагрузочного теста
	штука
	1

	1.2
	Беговая дорожка (тредмил)
	штука
	1

	1.3
	Блок регистрации электрокардиограммы и измерения артериального давления
	штука
	1

	1.4
	Bluetooth-модуль
	штука
	1

	1.5
	Элемент питания (аккумулятор)
	комплект
	1

	1.6
	Кабель электрокардиографический для снятия ЭКГ
	штука
	1

	1.7
	Разовые кардиографические электроды
	штука
	100

	1.8
	Лазерный принтер с подключением через USB
	штука
	1

	1.9
	Персональный компьютер с монитором не менее 19˝, клавиатурой и манипулятором мышь
	штука
	1


2.  Показатели    (характеристики)       предмета        государственной       закупки, 

сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№

п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.
	Русскоязычный интерфейс
	наличие
	

	2.2.
	Непрерывная регистрация 12 ЭКГ отведений
	наличие
	

	2.3.
	Возможность передачи ЭКГ по каналу Bluetooth
	наличие
	

	2.4.
	Наличие мониторного контроля расположения и качества наложения электродов, выбора и конфигурации последовательности отведений
	наличие
	

	2.5.
	Наличие выбора типовых протоколов для проведения нагрузочного тестирования, возможности создания собственного протокола
	наличие
	

	2.6.
	Наличие автоматического и ручного управления ступенями
	наличие
	

	2.7.
	Динамика контроля всех параметров теста во время обследования, цветовой и звуковой индикации, информирующей о выходе физиологических параметров пациента за индивидуальные пределы
	наличие
	

	2.8.
	Проведение ЭКГ в состоянии покоя с автоматической обработкой данных
	наличие
	

	2.9.
	Анализ сегмента ST, амплитуды, наклона, интеграла, индекса, ST/ЧСС наклона, ST/ЧСС петли, ST/ЧСС индекса по 12-ти отведениям
	наличие
	

	2.10.
	Контроль частоты сердечных сокращений
	наличие
	

	2.11.
	Автоматическое распознавание, документирования и аннотирования аритмий
	наличие
	

	2.12.
	Измерение усредненных показателей после теста на основе точек E, J и J+ 
	наличие
	

	2.13..
	Возможность усредненных измерений сегмента ST с исключением артефактов
	наличие
	

	2.14.
	Возможность динамического отображения на экране текущего и исходного значения сегмента ST
	наличие
	

	2.15.
	Возможность «трехмерного» представления до 6 усредненных комплексов QRST
	наличие
	

	2.16.
	Наличие возможностей ручной установки на экране момента начала и окончания комплекса QRS
	наличие
	

	2.17.
	Запись ЭКГ и просмотра эпизодов для отдельных сердечных сокращений
	наличие
	

	2.18.
	Возможность данных отчета в виде таблиц и диаграмм
	наличие
	

	2.19.
	Наличие опции сохранения данных в полном объеме, архивирования
	наличие
	

	2.20.
	Возможность редактирования врачом результатов интерпретации
	наличие
	

	2.21.
	Наличие боковых перил в беговой дорожке
	наличие
	

	2.22.
	Возможность регулирования скорости беговой дорожки в диапазоне
	от 0.5 до 10 км/ч 
	

	2.23.
	Угол наклона поверхности бегового полотна
	не менее 15% с изменением в процессе проведения теста
	

	2.24.
	Предельный вес пациента
	не менее 120 кг
	

	2.25.
	Возможность плавного старта
	наличие
	

	2.26.
	Кнопка аварийного отключения
	наличие
	

	2.27.
	Возможность обновления программного обеспечения
	наличие
	


3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам. 

