УТВЕРЖДАЮ Главный врач Учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко» ____________ В.В. Сиренко «___» ______________ 2026г.

Техническое задание

на закупку расходных изделий медицинского назначения для системы цифровой гибкой уретерореноскопии.

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовый цифровой гибкий уретерореноскоп с диаметром дистальной части до 6,3 Fr | 10 |
| 2 | Одноразовый цифровой гибкий уретерореноскоп с диаметром дистальной части до 7,5 Fr | 10 |
| 3 | Кожух одноразовый для доступа в мочеточник с гидрофильным покрытием диаметром от 8,5/10,5 Fr до 9/11 Fr (внутренний /наружный) | 10 |

2. Технические требования

2.1. Цифровой гибкий видеоуретерореноскоп

| № | Характеристика | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр дистального (вводимого) участка эндоскопа, Fr,не более | 6,3 |
| 2 | Длина вводимого участка эндоскопа, мм | не менее 650 |
| 3 | Длина эндоскопа, мм | не более 905 |
| 4 | Длина инструментального канала, мм | не более 750 |
| 5 | Диаметр инструментального канала, Fr | не менее 3,6 |
| 6 | Минимальный радиус изгиба дистальной рабочей части, мм | не более10 |
| 7 | Максимальный угол отклонения по направлениям верх/низ | не менее 285° |
| 8 | Возможность S-образного изгиба дистальной части | наличие |
| 9 | Осевая ротация вводимой части вправо/влево | не менее 120° |
| 10 | Угол обзора по продольной оси | 0° – 10° |
| 11 | Угол поля зрения в воздушной среде, не менее | 120° |
| 12 | Глубина резкости, мм | 3-50 |
| 13 | Освещенность операционного поля, лк | не менее 2000 |
| 14 | Ирригационный порт и порт для вспомогательных инструментов | Наличие |
| 15 | Порт инструментального канала для подключения Т образного клапана | Наличие |
| 16 | Степень защиты от проникновения жидкостей | IPX2 |
| 17. | Настраиваемые кнопки управления параметрами видеоизображения на рукоятке: |  |
| 17.1 | стоп-кадр | наличие |
| 17.2 | запись видео | наличие |
| 17.3 | коррекция баланса белого | наличие |

2.2 Цифровой гибкий видеоуретерореноскоп

| № | Характеристика | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр дистального (вводимого) участка эндоскопа, Fr,не более | 7,5 |
| 2 | Длина вводимого участка эндоскопа, мм | не менее 650 |
| 3 | Длина эндоскопа, мм | не более 905 |
| 4 | Длина инструментального канала, мм | не более 750 |
| 5 | Диаметр инструментального канала, Fr | не менее 3,6 |
| 6 | Минимальный радиус изгиба дистальной рабочей части, мм | не более10 |
| 7 | Максимальный угол отклонения по направлениям верх/низ | не менее 285° |
| 8 | Возможность S-образного изгиба дистальной части | наличие |
| 9 | Осевая ротация вводимой части вправо/влево | не менее 120° |
| 10 | Угол обзора по продольной оси | 0° – 10° |
| 11 | Угол поля зрения в воздушной среде, не менее | 120° |
| 12 | Глубина резкости, мм | 3-50 |
| 13 | Освещенность операционного поля, лк | не менее 2000 |
| 14 | Ирригационный порт и порт для вспомогательных инструментов | Наличие |
| 15 | Порт инструментального канала для подключения Т образного клапана | Наличие |
| 16 | Степень защиты от проникновения жидкостей | IPX2 |
| 17. | Настраиваемые кнопки управления параметрами видеоизображения на рукоятке: |  |
| 17.1 | стоп-кадр | наличие |
| 17.2 | запись видео | наличие |
| 17.3 | коррекция баланса белого | наличие |

2.3. Кожух одноразовый для доступа в мочеточник с гидрофильным покрытием диаметром от 8,5/10,5 Fr до 9/11 Fr (внутренний /наружный)

| № | Характеристика | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материал кожуха, устойчивый к изломам; | наличие |
| 2 | Гидрофильное покрытие внутри и снаружи кожуха; | наличие |
| 3 | Конусовидный кончик для облегчения введения; | наличие |
| 4 | Рентгеноконтрастный маркер на дистальном конце; | наличие |
| 5 | Внутренний/внешний диаметр - Fr | от 8,5/10,5 до 9/11, |
| 6 | Рабочая длина : | от 40 до 55 см |

2.4. Одноразовые цифровой гибкий уретерореноскоп, кожух должны быть совместимы с видеопроцессором медицинским MS-8 производства Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd.

Врач-уролог (заведующий) операционным

урологическим отделением							В.Ю.Лелюк