ГродМТ 762/26-ЭА                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Физиодиспенсер
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	 Физиодиспенсер 
	Компл.
	4


1. Состав (комплектация) оборудования: 

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	Управляющий модуль
	1

	2. 
	Микромотор с кабелем
	1

	3. 
	 Многофункциональная педаль управления
	1

	4. 
	Наконечник к микромотору (понижение 20:1) с подсветкой в комплекте
	1

	5. 
	Ирригационные трубки
	5 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Управляющий модуль:


	

	2.1.1
	Встроенная помпа для ирригации жидкости
	В наличии

	2.1.2
	Помпа должна иметь возможность скорости потока в диапазоне 
	от 150 до 300 мл в минуту

	2.1.3
	Управляющий модуль должен иметь встроенный сенсорный экран, который должен отображать скорость ирригаций. Скорость микромотора, скорость крутящего момента.
	наличие

	2.1.4
	Управляющий модуль должен иметь систему «СТОП», при достижении заданной мощности вращательного момента
	

	2.1.5
	Управляющий модуль должен иметь возможность изменить скорость вращения мотора 
	от 2000-40000 об/мин

	2.1.6
	Параметры сети
	Подключение к сети через 2-х полюсную розетку с заземляющим контактом

	2.2
	Микромотор:
	

	2.2.1
	Диапазон скорости вращения
	не менее 40000 об/мин

	2.2.2
	Должен иметь встроенную систему защиту от перегрузки
	наличие

	2.2.3
	Управление микромотором должно осуществляться с многофункционального ножного переключателя
	наличие

	2.3
	Кабель для подсоединения микромотора
	

	2.3.1
	Длина  
	1.8 - 2,5 м

	2.4
	Наконечник к микромотору понижающий хирургический угловой с LED-подсветкой:
	

	2.4.1
	Передаточное отношение- понижение
	20:1

	2.4.2
	Наружное охлаждение  
	наличие

	2.4.3
	Кнопочный зажим инструмента
	наличие

	2.4.4
	Система герметизации головки
	наличие

	2.4.5
	Фиброоптика и подсветка
	наличие

	2.4.6
	Длина наконечника 
	не менее 110 мм

	2.4.7
	Диапазон крутящегося момента
	5-80 Нсм ( соотношение 20:1)


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами.

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке.
