ГродМТ 764/26-ЭА	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk177979474]Лот 1 Электрокардиограф портативный 6-канальный

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Электрокардиограф портативный 6-канальный
	компл.
	21



1. [bookmark: _Hlk244593305]Состав (комплектация) оборудования (одной единицы).
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Электрокардиограф портативный
	1 шт.

	1.2
	Многоразовый электрод для конечностей для взрослых
	4 шт.

	1.3.
	Многоразовый электрод грудной для взрослых
	6 шт.

	1.4
	Кабель пациента
	1 шт.

	1.5
	Сетевой кабель с зарядным устройством
	1 шт.

	1.6
	Встроенный термопринтер.
	1 шт.

	1.7.
	Термобумага
	2 шт.

	1.8
	Аккумуляторная батарея
	1 шт.

	1.9
	Сумка для переноски
	1 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование
	Базовый параметр

	2.1
	Одномоментная регистрация ЭКГ по 12 общепринятым отведениям.
	Наличие

	2.2.
	Одновременная распечатка 6 отведений
	Наличие

	2.3
	Режимы работы: ручной, автоматический.
	Наличие

	2.4
	Зарядка аккумулятора должна производиться одновременно со снятием ЭКГ.
	Наличие

	2.5
	Скорость записи – 10(12,5), 25, 50 мм/с.
	Наличие

	2.6
	Чувствительность 5; 10 и 20 мм/мВ
	Наличие

	2.7
	Электрокардиограф должен определять импульсы электрокардиостимулятора
	Наличие

	2.8
	Фильтры: успокоения базовой линии, мышечный, сетевой, низкочастотный.
	Наличие

	2.9
	Функция автоматического отключения
	Наличие

	2.10
	Возможность работы в автономном режиме при снятии ЭКГ не менее 3 часов
	Наличие

	2.11
	Автономные часы и календарь без питания от аккумулятора с возможностью коррекции времени и даты.
	Наличие

	2.12
	Печать даты и времени регистрации ЭКГ.
	Наличие

	2.13
	Автоматическое измерение амплитудно - временных параметров ЭКГ.
	Наличие

	2.15
	Индикация на панели прибора режимов работы, качества наложения электродов и состояния электрокардиографа
	Наличие



Лот 2 Электрокардиограф 12-ти канальный стационарный

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Электрокардиограф 12-ти канальный стационарный
	компл.
	1



1.	Состав (комплектация) оборудования (одной единицы):
	№ п/п
	Наименование модулей, компонентов
	Количество

	1.1
	Преобразователь цифровой электрокардиографический 12-канальный 
	1 штука

	1.2
	10-проводной кабель пациента экранированный c цветовой кодировкой встроенный 
	1 комплект

	1.3*
	Программное обеспечение на носителе информации с функцией интерпретации ЭКГ в состоянии покоя*
	1 штука

	1.4
	Компьютер персональный с ЖК-экраном не менее 19 дюймов 
	1 штука

	1.5
	Принтер лазерный 
	1 штука

	1.6
	Электроды для конечностей взрослые 
	4 штуки

	1.7
	Электроды грудные взрослые 
	6 штук

	1.8
	Регистрирующая бумага формата А4
	Не менее 500 листов

	1.9
	Источник бесперебойного питания
	1 штука

	2.10
	Гель электродный во флаконе 
	1 флакон


2 Предъявляемые функциональные требования к электрокардиографу:
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	2.1.
	Системы ЭКГ-отведений: 12 стандартных, по Небу, Франку, ортогональная, оригинальная 6-осевая, топографическая.
	наличие

	2.2
	Длительность записи 10-15 с (морфологический анализ), 60 с (анализ кардиоритма), 5-7 мин (выявление предикторов жизненно опасных аритмий).
	наличие

	2.3
	Возможность записи ЭКГ на вдохе.
	наличие

	2.4
	Ручной и автоматический режимы работы.
	наличие

	2.5
	Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров с ручной коррекцией.
	наличие

	2.6
	Синдромальное ЭКГ-заключение в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными в МЗ РБ. Возможность редактирования заключения.
	наличие

	2.7
	Выявление предикторов жизненно опасных аритмий (альтернация Т-зубца, турбулентность сердечного ритма, удлиненный QT, дисперсия QT и др.).
	наличие

	2.8
	Возможность контроля формы PQRST в динамике.
	наличие

	2.9
	Сохранение всех важнейших структурных элементов ЭКГ при включении защитных фильтров.
	наличие

	2.10
	Синхронная печать 12 отведений ЭКГ на листе А4.
	наличие

	2.11
	Архив ЭКГ-обследований с поисковыми механизмами по фамилии, дате обследования, полу, возрасту, диагнозу. Формирование отчетов.
	наличие

	2.12
	Емкость архива не менее 20 000 записей.
	наличие

	2.13
	Обмен ЭКГ-данными через Интернет, возможность интеграции с автоматизированной историей болезни. 
	наличие

	2.14
	Настройка на реквизиты медицинского учреждения.
	наличие


3. Технические характеристики электрокардиографа:
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	3.1
	Синхронная регистрация 12 отведений ЭКГ, длительность не менее 10 с (морфология), 60 с (ритм), 5-7 мин (выявление предикторов жизненно опасных аритмий)
	наличие

	3.2
	Чувствительность 5; 10; 20 мм/мВ.
	наличие

	3.3.
	Скорость регистрации 12,5; 25; 50; 100 мм/с.
	наличие

	3.4
	Коэффициент подавления синфазной помехи не менее 100 Дб.
	наличие

	3.5
	Наличие сетевого, мышечного и фильтра дрейфа изолинии, сохраняющих структурные элементы ЭКГ при включении.
	наличие

	3.6
	Полная русская клавиатура, позволяющая вводить фамилию и другие данные больного.
	наличие

	3.7
	Связь с компьютером через внешний порт. 
	наличие

	3.8
	Защита от импульсов дефибриллятора до 5 кВ.
	наличие

	3.9
	Идентификация пейcмекера.
	наличие

	3.10
	Индикация об обрыве электродов.
	наличие

	3.11
	Электробезопасность по МЭК 601 (класс II, тип защиты BF(CF). 
	наличие

	3.12
	Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.
	наличие

	3.13
	Потребляемая мощность (без компьютера): не более 150 Вт.
	наличие




