ГродМТ 764/26-ЭА	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Электрокардиограф портативный 6-канальный

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрокардиограф портативный 6-канальный | компл. | 21 |

- Состав (комплектация) оборудования (одной единицы).

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Электрокардиограф портативный | 1 шт. |
| 1.2 | Многоразовый электрод для конечностей для взрослых | 4 шт. |
| 1.3. | Многоразовый электрод грудной для взрослых | 6 шт. |
| 1.4 | Кабель пациента | 1 шт. |
| 1.5 | Сетевой кабель с зарядным устройством | 1 шт. |
| 1.6 | Встроенный термопринтер. | 1 шт. |
| 1.7. | Термобумага | 2 шт. |
| 1.8 | Аккумуляторная батарея | 1 шт. |
| 1.9 | Сумка для переноски | 1 шт. |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Базовый параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Одномоментная регистрация ЭКГ по 12 общепринятым отведениям. | Наличие |
| 2.2. | Одновременная распечатка 6 отведений | Наличие |
| 2.3 | Режимы работы: ручной, автоматический. | Наличие |
| 2.4 | Зарядка аккумулятора должна производиться одновременно со снятием ЭКГ. | Наличие |
| 2.5 | Скорость записи – 10(12,5), 25, 50 мм/с. | Наличие |
| 2.6 | Чувствительность 5; 10 и 20 мм/мВ | Наличие |
| 2.7 | Электрокардиограф должен определять импульсы электрокардиостимулятора | Наличие |
| 2.8 | Фильтры: успокоения базовой линии, мышечный, сетевой, низкочастотный. | Наличие |
| 2.9 | Функция автоматического отключения | Наличие |
| 2.10 | Возможность работы в автономном режиме при снятии ЭКГ не менее 3 часов | Наличие |
| 2.11 | Автономные часы и календарь без питания от аккумулятора с возможностью коррекции времени и даты. | Наличие |
| 2.12 | Печать даты и времени регистрации ЭКГ. | Наличие |
| 2.13 | Автоматическое измерение амплитудно - временных параметров ЭКГ. | Наличие |
| 2.15 | Индикация на панели прибора режимов работы, качества наложения электродов и состояния электрокардиографа | Наличие |

Лот 2 Электрокардиограф 12-ти канальный стационарный

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрокардиограф 12-ти канальный стационарный | компл. | 1 |

1.	Состав (комплектация) оборудования (одной единицы):

| № п/п | Наименование модулей, компонентов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Преобразователь цифровой электрокардиографический 12-канальный | 1 штука |
| 1.2 | 10-проводной кабель пациента экранированный c цветовой кодировкой встроенный | 1 комплект |
| 1.3* | Программное обеспечение на носителе информации с функцией интерпретации ЭКГ в состоянии покоя* | 1 штука |
| 1.4 | Компьютер персональный с ЖК-экраном не менее 19 дюймов | 1 штука |
| 1.5 | Принтер лазерный | 1 штука |
| 1.6 | Электроды для конечностей взрослые | 4 штуки |
| 1.7 | Электроды грудные взрослые | 6 штук |
| 1.8 | Регистрирующая бумага формата А4 | Не менее 500 листов |
| 1.9 | Источник бесперебойного питания | 1 штука |
| 2.10 | Гель электродный во флаконе | 1 флакон |

2 Предъявляемые функциональные требования к электрокардиографу:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Системы ЭКГ-отведений: 12 стандартных, по Небу, Франку, ортогональная, оригинальная 6-осевая, топографическая. | наличие |
| 2.2 | Длительность записи 10-15 с (морфологический анализ), 60 с (анализ кардиоритма), 5-7 мин (выявление предикторов жизненно опасных аритмий). | наличие |
| 2.3 | Возможность записи ЭКГ на вдохе. | наличие |
| 2.4 | Ручной и автоматический режимы работы. | наличие |
| 2.5 | Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров с ручной коррекцией. | наличие |
| 2.6 | Синдромальное ЭКГ-заключение в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными в МЗ РБ. Возможность редактирования заключения. | наличие |
| 2.7 | Выявление предикторов жизненно опасных аритмий (альтернация Т-зубца, турбулентность сердечного ритма, удлиненный QT, дисперсия QT и др.). | наличие |
| 2.8 | Возможность контроля формы PQRST в динамике. | наличие |
| 2.9 | Сохранение всех важнейших структурных элементов ЭКГ при включении защитных фильтров. | наличие |
| 2.10 | Синхронная печать 12 отведений ЭКГ на листе А4. | наличие |
| 2.11 | Архив ЭКГ-обследований с поисковыми механизмами по фамилии, дате обследования, полу, возрасту, диагнозу. Формирование отчетов. | наличие |
| 2.12 | Емкость архива не менее 20 000 записей. | наличие |
| 2.13 | Обмен ЭКГ-данными через Интернет, возможность интеграции с автоматизированной историей болезни. | наличие |
| 2.14 | Настройка на реквизиты медицинского учреждения. | наличие |

3. Технические характеристики электрокардиографа:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Синхронная регистрация 12 отведений ЭКГ, длительность не менее 10 с (морфология), 60 с (ритм), 5-7 мин (выявление предикторов жизненно опасных аритмий) | наличие |
| 3.2 | Чувствительность 5; 10; 20 мм/мВ. | наличие |
| 3.3. | Скорость регистрации 12,5; 25; 50; 100 мм/с. | наличие |
| 3.4 | Коэффициент подавления синфазной помехи не менее 100 Дб. | наличие |
| 3.5 | Наличие сетевого, мышечного и фильтра дрейфа изолинии, сохраняющих структурные элементы ЭКГ при включении. | наличие |
| 3.6 | Полная русская клавиатура, позволяющая вводить фамилию и другие данные больного. | наличие |
| 3.7 | Связь с компьютером через внешний порт. | наличие |
| 3.8 | Защита от импульсов дефибриллятора до 5 кВ. | наличие |
| 3.9 | Идентификация пейcмекера. | наличие |
| 3.10 | Индикация об обрыве электродов. | наличие |
| 3.11 | Электробезопасность по МЭК 601 (класс II, тип защиты BF(CF). | наличие |
| 3.12 | Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. | наличие |
| 3.13 | Потребляемая мощность (без компьютера): не более 150 Вт. | наличие |