Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

 Лот №1
1. Состав (комплектация) медицинских изделий 
	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Комплекс для электронейромиографии и исследования вызванных потенциалов мозга в составе:
	комплект
	1

	В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:

	1.1.
	усилитель не менее 4-х каналов с крепление
	шт.
	1

	1.2.
	основной блок
	шт.
	1

	1.3.
	зрительные стимуляторы: 

- очки,

- паттерн-стимулятор
	комплект
	1

	1.4.
	Слуховой стимулятор:

- наушники для исследования слуховых вызванных потенциалов мозга,

- звуковая колонка
	комплект
	1

	1.5.
	Токовый стимулятор:

- токовый стимулирующий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый),

- токовый вилочковый стимулирующий электрод с регулируемым межэлектродным расстоянием.
	комплект
	1

	1.6.
	Комплект отводящих электродов с кабелями для проведения ЭМГ:
	
	

	1.6.1.
	многоразовый поверхностный отводящий электрод с переменным межэлектродным расстоянием;
	шт.
	2

	1.6.2.
	многоразовый поверхностный отводящий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (детский);
	шт.
	1

	1.6.3.
	многоразовый поверхностный отводящий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый);
	шт.
	1

	1.6.4.
	многоразовый стимулирующий отводящий кольцевой электрод на палец (широкий) с кабелем отведения;
	шт.
	1

	1.6.5.
	многоразовый заземляющий поверхностный электрод (детский) с кабелем отведения; 
	шт.
	1

	1.6.6.
	многоразовый заземляющий поверхностный электрод (взрослый) с кабелем отведения;
	шт.
	1

	1.6.7.
	одноразовый концентрический игольчатый электрод;
	шт.
	25

	1.6.8.
	адаптер для подключения игольчатого электрода; 
	шт.
	2

	1.6.9.
	одноразовый поверхностный отводящий электрод
	шт.
	20

	1.6.10.
	адаптер для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор»
	шт.
	2

	1.6.11.
	многоразовый чашечковый электрод с кабелем отведения 
	шт.
	16

	1.6.12.
	объединитель однополярных гнезд для регистрации вызванных потенциалов мозга
	шт.
	5

	1.7.
	Паста для подготовки кожи (адгезивная)
	шт.
	1

	1.8.
	Паста для крепления чашечковых электродов
	шт.
	1

	1.9.
	Блок педального управления
	шт.
	1

	1.10.
	Программное обеспечение
	шт.
	1

	1.11.
	Обрабатывающий комплекс: персональный компьютер
	шт.
	1

	1.12.
	Монитор: ЖКИ
	шт.
	1


2.  Показатели    (характеристики)       предмета        государственной       закупки, 

сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№

п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1
	Виды стимуляции:
	
	

	2.1.1
	токовая
	наличие
	

	2.1.2
	зрительная: очки, обращаемый паттерн
	наличие
	

	2.1.3
	слуховая
	наличие
	

	2.2.
	Режимы работы:
	
	

	2.2.1
	электронейромиография
	наличие
	

	2.2.2
	вызванные потенциалы
	наличие
	

	2.3
	Количество каналов, не менее 4-х
	наличие
	

	2.4
	Специальные требования:
	
	

	2.4.1.
	Поверхностная электромиография, в том числе исследование спонтанной активности и тонического напряжения
	наличие
	

	2.4.2.
	Стимуляционная электронейромиография: исследование М-ответа, скорости проведения по моторным волокнам нервов, скорости проведения сенсорным волокнам нервов, исследование параметров F-волны, Н-рефлекса, моторный и сенсорный инчинг, ритмическая стимуляция (декремент-тест), в том числе по произвольно заданному алгоритму
	наличие
	

	2.4.3.
	Игольчатая электромиография, в том числе исследование спонтанной активности, тонического напряжения и потенциалов двигательных единиц
	наличие
	

	2.4.4.
	Вызванные потенциалы мозга:

зрительные – на вспышку света, на обращаемый паттерн с произвольно заданным рисунком;

- слуховые – коротко, средне и длиннолатентные;

- соматосенсорные – коротко и длиннолатентные;

- вызванные кожные симпатические потенциалы
	наличие
	

	2.4.5.
	Возможность применения произвольного набора методик в ходе обследования одного пациента
	наличие
	

	2.4.6.
	Возможность выполнения нескольких циклов обследования в пределах базы данных конкретного пациента.
	наличие
	

	2.4.7.
	Возможность создания базы данных, содержащей нормативные показатели с учетом пола, возраста и роста пациента.
	наличие
	

	2.4.8.
	Возможность ввода и редактирования медицинских норм для любого возраста.
	наличие
	

	2.4.9.
	Возможность добавления новых параметров анализа по желанию исследователя
	наличие
	

	2.4.10.
	Автоматизированное формирование протоколов обследований с возможностью их редактирования.
	наличие
	

	2.4.11.
	Возможность использования Word в качестве редактора протокола, встроенная поддержка Интернета
	наличие
	

	2.4.12.
	Возможность вывода на принтер протокола обследования или любого его фрагмента в виде текста, таблиц и графиков
	наличие
	

	2.4.13.
	Поддержка гибкой системы картотек обследований с произвольно задаваемыми русскоязычными названиями
	наличие
	

	2.4.14.
	Возможность одновременного просмотра и сопоставления нескольких обследований в многооконном режиме работы при динамическом наблюдении пациента
	наличие
	

	2.4.15.
	Автоматическое ведение безбумажного архива обследований, содержимое которого может быть распечатано по требованию
	наличие
	

	2.4.16.
	Наглядное представление списка проведенных проб и быстрый выбор интересующей информации для просмотра и анализа
	наличие
	

	2.4.17.
	Автоматическое составление отчета за требуемый промежуток времени
	наличие
	

	2.5.
	Требования к обрабатывающему комплексу:
	
	

	2.5.1.
	Системный блок: параметры, не менее
	Процессор 6-ти ядерный, ОЗУ 8 ГБ, SSD 512 ГБ /HDD 500 Гб/DVD-RW
	

	2.5.2.
	Монитор LCD, диагональ не менее дюймов
	23˝
	


3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам. 

