Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 
	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Аппарат ДМВ-терапии
	шт.
	1

	2.
	Излучатели    
	шт.
	не менее 4


2.  Показатели    (характеристики)       предмета        государственной       закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№

п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.
	Тип исполнения: настольный
	Наличие
	

	2.1.1.
	Рабочая частота аппарата, не более 920 МГц
	Наличие
	

	2.1.2.
	Управления электромеханическое
	Наличие
	

	2.1.3.
	Индикаторы контроля контакта излучателя с телом пациента
	Наличие
	

	2.1.4.
	Автоматическое снятие мощности излучения по истечении заданного времени процедуры
	Наличие
	

	2.1.5.
	Таймер
	Наличие 
	

	2.1.6.
	Диапазон установки таймера от 1 до 30 минут
	Наличие 
	

	2.1.7.
	Звуковая сигнализации по окончания процедуры
	Наличие 
	

	2.1.8.
	Выходная мощность должна быть в пределах не менее 0,25 Вт и не более 15,0 Вт
	Наличие
	

	2.1.9.
	Плавное регулирование мощности во всем диапазоне  до максимального значения
	Наличие
	

	2.2.
	Технические параметры излучателей:
	Наличие
	

	2.2.1.
	излучатель 1: форма исполнения – круглая, с рабочей поверхностью излучения диаметром не менее 30 и не более 50 мм
	Наличие
	

	2.2.2.
	излучатель 2: форма исполнения – круглая, с рабочей поверхностью излучения диаметром не менее 60 и не более 80 мм
	Наличие
	

	2.2.3.
	излучатель 3: форма исполнения – прямоугольная, с рабочей поверхностью излучения: ширина должна быть не менее 30 и не более 50 мм.; длина должна быть не менее 100 и не более 120 мм
	Наличие
	

	2.2.4.
	излучатель 4: форма исполнения – прямоугольная, с рабочей поверхностью излучения: ширина должна быть не менее 45 и не более 60 мм., длина должна быть не менее 130 и не более 150 мм.
	Наличие
	


3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам. 

