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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
            1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ – Автоматический биохимический ветеринарный анализатор в комплекте - 1шт. 
2. КОД ТОВАРА ПО ОКРБ: 26.51.53.830 – Приборы и аппаратура для физического или химического анализа электронные, прочее.
3. Комплектация:

3.1. Автоматический биохимический ветеринарный анализатор
3.2. Стартовый набор реагентов, калибраторов, контролей и расходных материалов
3.3. Источник бесперебойного питания
3.4. ПЭВМ (соответствующий требованиям предлагаемого анализатора, процессор, монитор, клавиатура, мышь)
3.5. МФУ (для печати результатов)
3.6. Руководство по эксплуатации на русском языке, заводские сертификаты качества и калибровки
3.7. Ввод в эксплуатацию, обучение персонала
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА:
	4.1
	Тип                    …………………………………… 
	 Открытый

	4.2
	Количество измеряемых параметров, не менее… 
	40

	
	
	

	4.3
4.4
	Пропускная способность, не менее………………
ISE-модуль (Na, K, Cl)    …………………………
	200 фотометрических тестов/час
Наличие

	4.5
4.6
	Реакционный объем смеси, не менее……………

Дозирование пробы с шагом не более………….

 
	100 мкл
0,5 мкл

	4.7
	Объем дозирования образца не менее………….
	2,0 мкл

	4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15 

4.16
4.17
4.18
4.19
	Полностью автоматизированный цикл исследования от момента подачи проб до получения результата…………………………….
Возможность непрерывной дозагрузки образцов во время работы…………………………………..

Возможность непрерывной дозагрузки реагентов во время работы………………………

Автоматическое детектирование уровня образцов и реагентов……………………………..

Возможность исследования разных биологических жидкостей………………………..

Виды животных …………………………………..
Возможность проведения аналитических методов…………………………………………….
Возможность исследования срочного образца………………………

Охлаждаемый отсек для реагентов и образцов….

Определение уровня жидкости, защита от вертикального столкновения, отслеживание объёма………………………….

Моющиеся, многоразовые реакционные кюветы, автоматическая мойка многоразовых кювет……………………….......

Реакционная карусель, позиций………………..


	Наличие
Наличие

Наличие
Наличие
Сыворотка, плазма, моча
Крупный рогатый скот, лошади, овцы, свиньи, козы, собаки, кошки, крысы
Колориметрия, турбидиметрия, потенциометрия

Наличие

Наличие
Наличие
Наличие

Не менее 40


5. Валюта платежа: белорусские рубли.
6. Источник финансирования: Республиканский бюджет.
7. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию. 
8. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт 

- руководство по эксплуатации

- акт ввода в эксплуатацию.
Директор НИИ ПВМ и Б                                                              Е.А. Юшковский                                                    
Согласовано 
Проректор по научной работе                                                     С.В. Даровских

