Приложение 1

- Соcтав (комплектация) оборудования

Размораживатель плазмы предназначен для размораживания и подогрева плазмы.

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размораживатель плазмы однокамерный | шт. | 140 |

2. Показатели (характеристики)

*2.1. Метод размораживания: бесконтактный («сухой» метод без прямого контакта с теплоносителем).

2.2. В качестве теплоносителя используется вода (дистиллированная или деминерализованная), заполняющая специальный пластиковый пакет.

2.3. Одновременное размораживание не менее 3 контейнеров с плазмой.

*2.4. Объём размораживаемых контейнеров, загружаемых в аппарат, не менее 250 мл и не более 1000 мл.

*2.5. Поддерживаемая температура размораживания в пределах 37,0±1 °С.

2.6. Время выхода на рабочую температуру не более 25 минут.

2.7. Принудительное перемешивание для обеспечения равномерного нагрева.

2.8. Наличие встроенной системы защиты от перегрева.

2.9. Индикация времени и температуры процесса размораживания.

2.10. Наличие датчика протечки жидкости.

2.11. Прозрачная крышка в отсеке для визуального контроля за процессом размораживания и подогрева.

2.12. Светозвуковая сигнализация начала и окончания процедуры размораживания, превышения предельных значений температуры, аварийных событий.

2.13. Максимальная потребляемая мощность не более 1,5кВт.

2.14. Напряжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Приложение 2

- Соcтав (комплектация) оборудования

Размораживатель плазмы предназначен для размораживания и подогрева плазмы.

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размораживатель плазмы двухкамерный | шт. | 141 |

2. Показатели (характеристики)

*2.1. Метод размораживания: бесконтактный («сухой» метод без прямого контакта с теплоносителем).

2.2. В качестве теплоносителя используется вода (дистиллированная или деминерализованная), заполняющая специальный пластиковый пакет.

2.3. Одновременное размораживание не менее 6 контейнеров с плазмой.

*2.4. Объём размораживаемых контейнеров, загружаемых в каждый отсек аппарата, от 250 мл до 1000 мл.

*2.5. Поддерживаемая температура размораживания в пределах 37,0±1 °С.

2.6. Время выхода на рабочую температуру не более 25 минут.

2.7. Принудительное перемешивание для обеспечения равномерного нагрева.

2.8. Наличие встроенной системы защиты от перегрева.

2.9. Индикация времени и температуры процесса размораживания.

2.10. Наличие датчика протечки жидкости для каждого отсека аппарата.

2.11. Прозрачная крышка в отсеке для визуального контроля за процессом размораживания и подогрева.

2.12. Светозвуковая сигнализация начала и окончания процедуры размораживания, превышения предельных значений температуры, аварийных событий.

2.13. Максимальная потребляемая мощность не более 1,5кВт.

2.14. Напряжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц.

2.15. Независимая панель управления для каждого отсека размораживателя.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.