                                                          
Приложение 1

1. Соcтав (комплектация) оборудования
Размораживатель плазмы предназначен для размораживания и подогрева плазмы.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Размораживатель плазмы однокамерный 
	шт.
	140



2. Показатели (характеристики) 
*2.1. Метод размораживания: бесконтактный («сухой» метод без прямого контакта с теплоносителем).
2.2. В качестве теплоносителя используется вода (дистиллированная или деминерализованная), заполняющая специальный пластиковый пакет.
2.3. Одновременное размораживание не менее 3 контейнеров с плазмой.
*2.4. Объём размораживаемых контейнеров, загружаемых в аппарат, не менее 250 мл и не более 1000 мл.
*2.5. Поддерживаемая температура размораживания в пределах 37,0±1 °С.
2.6. Время выхода на рабочую температуру не более 25 минут.
2.7. Принудительное перемешивание для обеспечения равномерного нагрева.
2.8. Наличие встроенной системы защиты от перегрева.
2.9. Индикация времени и температуры процесса размораживания.
2.10. Наличие датчика протечки жидкости.
2.11. Прозрачная крышка в отсеке для визуального контроля за процессом размораживания и подогрева.
2.12. Светозвуковая сигнализация начала и окончания процедуры размораживания, превышения предельных значений температуры, аварийных событий.
2.13. Максимальная потребляемая мощность не более 1,5кВт.
2.14. Напряжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц.
Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Приложение 2

1. Соcтав (комплектация) оборудования
Размораживатель плазмы предназначен для размораживания и подогрева плазмы.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Размораживатель плазмы двухкамерный 
	шт.
	141



2. Показатели (характеристики) 
*2.1. Метод размораживания: бесконтактный («сухой» метод без прямого контакта с теплоносителем).
2.2. В качестве теплоносителя используется вода (дистиллированная или деминерализованная), заполняющая специальный пластиковый пакет.
2.3. Одновременное размораживание не менее 6 контейнеров с плазмой.
*2.4. Объём размораживаемых контейнеров, загружаемых в каждый отсек аппарата, от 250 мл до 1000 мл.
*2.5. Поддерживаемая температура размораживания в пределах 37,0±1 °С.
2.6. Время выхода на рабочую температуру не более 25 минут.
2.7. Принудительное перемешивание для обеспечения равномерного нагрева.
2.8. Наличие встроенной системы защиты от перегрева.
2.9. Индикация времени и температуры процесса размораживания.
2.10. Наличие датчика протечки жидкости для каждого отсека аппарата.
2.11. Прозрачная крышка в отсеке для визуального контроля за процессом размораживания и подогрева.
2.12. Светозвуковая сигнализация начала и окончания процедуры размораживания, превышения предельных значений температуры, аварийных событий.
2.13. Максимальная потребляемая мощность не более 1,5кВт.
2.14. Напряжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц.
2.15. Независимая панель управления для каждого отсека размораживателя.
Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Согласно аукционным документам организатора. 
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