

Приложение 
к заявке на закупку
медицинских изделий
Лот №1



1. Соcтав (комплектация) оборудования
Морозильник медицинский предназначен для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Морозильник медицинский
	шт.
	266

	2
	Внешняя система мониторинга температуры
	шт.
	266



2. Показатели (характеристики)
*2.1. Поддержание температуры хранения от минус 28°С до минус 30°С.
*2.2. Максимальное отклонение от поддерживаемой температуры не более минус 5°С.
2.3. Номинальный полезный объем: 150–200 л.
2.4. Наличие запирающего механизма с ключом.
2.5. Комплектация каждой полки корзинами (ящиками).
2.6. Полки морозильника должны выдерживать нагрузку не менее 10 кг.
2.7. Наличие четырех роликовых опор, две из которых с возможностью фиксации.
2.8. Наличие электронного блока управления с сегментным индикатором, отображающим заданную температуру хранения в полезном объеме морозильника, наличие питания в электрической сети, состояние соединения с системой хранения данных, а также сигналы тревоги.
2.9. Электронный блок управления должен позволять включать или отключать морозильник, изменять установленную температуру хранения с шагом 1°С.
*2.10. Наличие системы мониторинга параметров в полезном объеме морозильника с датчиками контроля температуры (не менее 2х) (один из датчиков – в глицерине) для получения фактической информации о температуре хранения.

2.11. В системе мониторинга параметров должна срабатывать звуковая аварийная сигнализация при открывании двери морозильника свыше 60±5 с, в случае критического отклонения действительной температуры хранения от заданной, в случае сбоя в передаче данных на сервер и в случае обесточивания сети.
*2.12. Наличие внешней системы мониторинга и фиксации параметров работы морозильника (температуры) с возможностью удаленной передачи сигналов тревоги.
*2.13. Наличие электронного русифицированного программного обеспечения (совместимого с Windows) для регистрации и визуализации температуры морозильника в режиме реального времени, получения архивных данных мониторинга температуры (период хранения архивных данных – 3 года).
*2.14. Наличие сервисного порта для выполнения валидации процесса хранения.
*2.15. Предоставление данных по проведенному температурному картированию морозильника.
2.16. Применяемые в морозильнике компрессоры должны быть оборудованы защитой от перепадов напряжения.
2.17. Материал корпуса: сталь, окрашенная краской, допускающая обработку дезинфицирующими средствами.
2.18. Материал камеры: ударопрочный материал, устойчивый к механическим воздействиям и обработке дезинфицирующими средствами.
2.19. Количество полок: не менее 5.
2.20. Номинальное напряжение 220–240 В, частота (50±1) Гц.
2.21. Номинальная потребляемая мощность: не более 200 Вт/час.
2.22. Корректированный уровень звуковой мощности не более 60 дБ.
2.23. Оборудование должно являться новым (не бывшим в употреблении, ремонте, восстановлении потребительских свойств).
Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
Согласно аукционным документам организатора.
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