Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот №1

- Соcтав (комплектация) оборудования

Морозильник медицинский предназначен для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозильник медицинский | шт. | 266 |
| 2 | Внешняя система мониторинга температуры | шт. | 266 |

2. Показатели (характеристики)

*2.1. Поддержание температуры хранения от минус 28°С до минус 30°С.

*2.2. Максимальное отклонение от поддерживаемой температуры не более минус 5°С.

2.3. Номинальный полезный объем: 150–200 л.

2.4. Наличие запирающего механизма с ключом.

2.5. Комплектация каждой полки корзинами (ящиками).

2.6. Полки морозильника должны выдерживать нагрузку не менее 10 кг.

2.7. Наличие четырех роликовых опор, две из которых с возможностью фиксации.

2.8. Наличие электронного блока управления с сегментным индикатором, отображающим заданную температуру хранения в полезном объеме морозильника, наличие питания в электрической сети, состояние соединения с системой хранения данных, а также сигналы тревоги.

2.9. Электронный блок управления должен позволять включать или отключать морозильник, изменять установленную температуру хранения с шагом 1°С.

*2.10. Наличие системы мониторинга параметров в полезном объеме морозильника с датчиками контроля температуры (не менее 2х) (один из датчиков – в глицерине) для получения фактической информации о температуре хранения.

2.11. В системе мониторинга параметров должна срабатывать звуковая аварийная сигнализация при открывании двери морозильника свыше 60±5 с, в случае критического отклонения действительной температуры хранения от заданной, в случае сбоя в передаче данных на сервер и в случае обесточивания сети.

*2.12. Наличие внешней системы мониторинга и фиксации параметров работы морозильника (температуры) с возможностью удаленной передачи сигналов тревоги.

*2.13. Наличие электронного русифицированного программного обеспечения (совместимого с Windows) для регистрации и визуализации температуры морозильника в режиме реального времени, получения архивных данных мониторинга температуры (период хранения архивных данных – 3 года).

*2.14. Наличие сервисного порта для выполнения валидации процесса хранения.

*2.15. Предоставление данных по проведенному температурному картированию морозильника.

2.16. Применяемые в морозильнике компрессоры должны быть оборудованы защитой от перепадов напряжения.

2.17. Материал корпуса: сталь, окрашенная краской, допускающая обработку дезинфицирующими средствами.

2.18. Материал камеры: ударопрочный материал, устойчивый к механическим воздействиям и обработке дезинфицирующими средствами.

2.19. Количество полок: не менее 5.

2.20. Номинальное напряжение 220–240 В, частота (50±1) Гц.

2.21. Номинальная потребляемая мощность: не более 200 Вт/час.

2.22. Корректированный уровень звуковой мощности не более 60 дБ.

2.23. Оборудование должно являться новым (не бывшим в употреблении, ремонте, восстановлении потребительских свойств).

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.