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Приложение 

к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот №1
1. Соcтав (комплектация) оборудования
Быстрозамораживатель предназначен для замораживания контейнеров с плазмой крови донора методом быстрого контактного замораживания в горизонтальном положении.

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Быстрозамораживатель плазмы крови человека
	шт.
	31


2. Показатели (характеристики)
*2.1. Время замораживания плазмы крови донора до температуры минус 30°С в «ядре» – не позднее, чем через 60 минут от начала замораживания. 
*2.2. Вместимость для замораживания плазмы – не менее 14 контейнеров объемом по 1000 мл (максимальный объем плазмы в контейнере – 850 мл). 
2.3. Метод замораживания: контактный (плотное зажатие между охлаждающими металлическими плитами).

*2.4. Расположение контейнеров с плазмой в быстрозамораживателе: горизонтальное.
*2.5. Наличие электронного блока управления быстрозамораживателем. 

2.6. Наличие многоканального процессорного (электронного) программного контроллера. 
2.7. Наличие многоканального терморегистратора. 
2.8. Возможность подключения к персональному компьютеру для визуализации графика заморозки плазмы. 
2.9. Наличие звуковой или светозвуковой сигнализации, предупреждающей о неисправностях быстрозамораживателя. 
2.10. Наличие роликов (колес) с тормозами для удобства транспортировки и установки.

2.11. Конструкция быстрозамораживателя обеспечивает удобный доступ для загрузки/выгрузки контейнеров с плазмой. 

2.12. Время выхода на рабочий режим – не более 60 минут. 
2.13. Возможность работы в режиме ожидания. 
2.14. Возможность размораживания быстрозамораживателя в автоматическом режиме.  

2.15. Наличие дренажной системы для удаления конденсата при размораживании.

*2.16. Конструкция быстрозамораживателя позволяет провести валидацию процесса замораживания (наличие встроенного устройства для измерения температуры в контейнере с плазмой, либо наличие мешка-имитатора с датчиком, либо наличие сервисных портов (технологических отверстий) для подключения внешнего валидационного регистратора).
2.17. Напряжение питающей сети 220/380В, 50-60 Гц. 
2.18. Максимальная потребляемая мощность не более 7 кВт. 

2.19. Габариты (в×ш×г): не более 2000×1500×850 мм.
2.20. Оборудование должно являться новым (не бывшим в употреблении, ремонте, восстановлении потребительских свойств).
Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора. 

