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Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Приложение 

к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот №1
1. Состав (комплектация) медицинских изделий.
Предназначен для хранения тромбоцитов при заданной температуре и постоянном перемешивании.

	№ лота
	Наименование
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	Тромбомиксер для перемешивания тромбоцитов
	шт.
	37

	2
	Термостат для поддержания постоянной температуры
	шт.
	37


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
*2.1. Назначение – хранение тромбоцитов при температуре от +20 °C до +24 °C и постоянном перемешивании. 

*2.2. Перемешивание контейнеров с тромбоцитами линейное, в горизонтальной плоскости. 

*2.3. Наличие системы контроля и регулировки температуры. 

2.4. Наличие принудительной циркуляции воздуха в камере. 

2.5. Оснащенность термостата прозрачной дверью со специальным изолирующим стеклом. 

2.6. Наличие внутреннего освещения. 

2.7. Отображение температурных параметров на дисплее. 

2.8. Вместимость – не менее 16 контейнеров с тромбоцитами (объем контейнера 1000 мл).

2.9. Погрешность температуры – ±1°С. 

2.10. Конструкция полок тромбомиксера – выдвижные. 

2.11. Аварийная сигнализация (звуковая и световая) следующих событий:

остановка тромбомиксера;

отключение источника питания.

2.12. Частота покачивания каретки, 55-75 качаний/мин.

2.13. Амплитуда покачивания, 30-50 мм.

2.14. Наличие интерфейсного порта.

2.15. Напряжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц.

2.16. Условия эксплуатации – влажность до 75%, температура от +17 до +27 °С.
2.17. Оборудование должно являться новым (не бывшим в употреблении, ремонте, восстановлении потребительских свойств).
Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется. 

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора. 

