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ДОГОВОР 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ № __
г. Могилев 	                        						«___»________ 2026 г.
_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________,с одной стороны, и Открытое Акционерное Общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________________________________________, действующего на основании____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», и каждое в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется изготовить передать Заказчику в собственность стенд для проведения испытаний энергоэффективных электродвигателей класса IE1-IE3 (высоты оси вращения 80-112 мм) (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование в соответствии с Приложениями 1 «Спецификация» и 2 «Технические характеристики», которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору.
1.2. Цель изготовления и приобретения Оборудования Заказчиком – для реализации мероприятия по развитию материально-технической базы отраслевой лаборатории лифтового машиностроения ОАО «Могилевлифтмаш».
1.3. Страна происхождения Оборудования: _____________________________.
1.4. Исполнитель гарантирует, что на Оборудование отсутствуют какие-либо ограничения или запреты на его поставку в адрес Заказчика, а также гарантирует, что Оборудование свободно от долгов, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено какими-либо правами третьих лиц.
1.6. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.
2. Условия разработки технического проекта и поставки Оборудования
2.1. В срок не позднее 60 календарных дней с даты подписания Договора Исполнитель разрабатывает и передаёт на согласование Заказчику технический проект на Оборудование. Общий срок согласования технического проекта Сторонами составляет 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Договора. Заказчик рассматривает технический проект и в течение 5 рабочих дней от даты его получения согласовывает его, либо направляет Исполнителю мотивированные замечания. Исполнитель устраняет замечания в течение 10 рабочих дней от даты получения замечаний от Заказчика и передаёт доработанный технический проект на повторное согласование. Согласованный технический проект подписывается уполномоченными представителями Сторон и становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется не позднее чем за 90 (девяносто) календарных дней до даты поставки Оборудования, указанной в п. 2.3. Договора, передать Исполнителю утверждённые формы отчётов (протоколов), которые должны формироваться Оборудованием. Формы передаются в электронном виде в форматах, пригодных для программной реализации (.docx, .pdf, .xlsx), с описанием полей, подлежащих автоматическому заполнению. Переданные формы оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.3. Поставка Оборудования осуществляется не позднее 31августа 2027 г.
2.4. Условия поставки: поставка Оборудования осуществляется транспортом Исполнителя, либо иной привлеченной им транспортной организацией. Доставка Оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя.
2.5. Поставка Оборудования согласно Приложению №2 осуществляется на условиях DDP, ул. Королева, 8, г. Могилев, 212649, ОАО «Могилевлифтмаш», площадка производства электродвигателей (Инкотермс 2020).
2.6. Обязанность Исполнителя по передаче Оборудования Заказчику считается исполненной после фактической передачи Оборудования Исполнителю и подписания товарно-транспортной накладной (ТТН).
2.7. Исполнитель обязан изготовить и поставить Заказчику Оборудование после его таможенной очистки, а также осуществления соответствующих таможенных и иных процедур в отношении Оборудования.
2.8.  Досрочная комплектная поставка Оборудования допускается по письменному согласованию Сторон.
2.9. Датой поставки Оборудования считается отметка Заказчика в товарно-транспортной накладной (ТТН) о получении Оборудования.
2.10. Исполнитель обязуется предоставить документ, подтверждающий Страну происхождения Оборудования.

3. Извещение о готовности к отгрузке. Упаковка. Отгрузка
3.1. О готовности Оборудования к отгрузке Исполнитель извещает Заказчика письменно, путем направления уведомления о готовности Оборудования к отгрузке. Уведомление о готовности Оборудования к отгрузке может направляться Заказчику посредствам факсимильной связи и (или) на адрес электронной почты, указанные в реквизитах Заказчика.
3.2. За 5 дней до отгрузки Оборудования Исполнитель передаёт Заказчику письменное извещение, в котором указывает:
1. номер Договора и наименование Оборудования;
1. предполагаемую дату отгрузки;
1. количество грузовых мест и их габариты, а также вес брутто/нетто.
3.3. Не позднее, чем за 24 часа до отгрузки Оборудования, Исполнитель письменно сообщает Заказчику:
1. дату и время прибытия Оборудования на склад Заказчика;
1. марку и номер автомобиля.
3.4. Оборудование должно быть упаковано в соответствии с ассортиментным перечнем.
3.5. Оборудование поставляется в таре (упаковке) производителя Оборудования. Маркировка и упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать установленным стандартам или техническим условиям и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом сохранность при транспортировке, перегрузке и хранении.
3.6. Стоимость упаковки входит в стоимость Оборудования и не подлежит дополнительной оплате Заказчиком.
3.7. Ответственность за транспортировку и доставку Оборудования несёт Исполнитель.
3.8. Ответственность за разгрузку и хранение на площадях Заказчика Оборудования несёт Заказчик.

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость Договора составляет                                                           (указана в Приложении 1).
4.2. Общая стоимость договора включают в себя полную стоимость Оборудования, тары (упаковки) с НДС. Расходы по разгрузке Оборудования на предприятии Заказчика и размещение Оборудования на монтажную площадку несёт Заказчик.
4.3. Заказчик в срок не позднее 20 банковских дней после заключения настоящего договора за счет бюджетных средств производит предоплату за Оборудование в размере не превышающем материальных затрат с налогом на добавленную стоимость (стоимости сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, услуг (работ) сторонних организаций) согласно калькуляции стоимости Оборудования (Приложение 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанная оплата производится путем представления платежных поручений в органы государственного казначейства.
4.4. Окончательный расчет за Оборудование производится Заказчиком за счет собственных средств не позднее 20 банковских дней после полного выполнения Исполнителем обязательств по вводу оборудования в эксплуатацию и проведения первичной аттестации, но не ранее подписания обеими Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию и предоставлении документа, свидетельствующего о положительных результатах первичной аттестации. Данная оплата осуществляется путем перечисления средств на счет Исполнителя, указанный в реквизитах Исполнителя.
4.5. Валюта платежа – белорусский рубль (BYN).
4.6. Стоимость является твёрдой и не подлежит изменению в ходе исполнения Договора.
4.7. Источник финансирования:
- областной бюджет Могилевской области (средства инновационного фонда Могилевского областного исполнительного комитета);
- собственные средства Заказчика.
4.8. Исполнитель обязуется в отношении каждого оборота по реализации товаров (работ, услуг) выставить Заказчику и направить на Портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь электронный счет-фактуру в порядке и сроки, установленные статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть).
4.9. Обязательства Заказчика по оплате, в части бюджетных средств будут считаться исполненными после принятия документов органами государственного казначейства, в части собственных средств – после поступления средств на счет Исполнителя.
4.10. Расходы по доставке Оборудования к Заказчику, сборке и установке Оборудования, шеф-монтажным и пусконаладочным работам, разработке методики первичной и периодической аттестации, проведение первичной метрологической аттестации в организациях Госстандарта Республики Беларусь (РУП БелГИМ), обучение персонала Заказчика, предоставление необходимой технической и эксплуатационной документации на русском языке, сопутствующие расходы (стоимость сопутствующих материалов, инструментов и запчастей, командировочные расходы и т.п.), иные платежи и затраты, необходимые для исполнения Договора осуществляются за счет средств Исполнителя.

5. Качество Оборудования. Приемка Оборудования
5.1. Исполнитель гарантирует качество Оборудования.
5.2. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должно соответствовать технической документации на поставляемое Оборудование и техническим характеристикам, указанным в Приложении 2 к Договору, которое является неотъемлемым приложением к настоящему Договору. Исполнитель гарантирует качество Оборудования в целом, включая составные части и комплектующие.
5.3. Исполнитель гарантирует достоверность, полноту и комплектность документов, прилагаемых к Оборудованию.
5.4. Приемка Оборудования производится в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1290 «Об утверждении положения о приемке товаров по количеству и качеству», с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.
[bookmark: _Hlk240555468]5.5. Приемка-передача Оборудования по количеству, комплектности и качеству, определяемым визуальным осмотром, осуществляется представителями Сторон в момент получения Оборудования Заказчиком.
5.6. Приемка-передача Оборудования от Исполнителя к Заказчику осуществляется на складе Заказчика, по адресу: ул. Королева, 8, г. Могилев, 212649, ОАО «Могилевлифтмаш», площадка производства электродвигателей. Приемка-передача Оборудования оформляется подписанием Сторонами ТТН. Дата (день) приемки-передачи Оборудования указанная в ТТН является одновременно датой (днем) поставки Оборудования.
5.7. Количество и комплектность Оборудования должно соответствовать сопроводительным документам.
5.8. Подпись Заказчика в ТТН означает приемку Оборудования по количеству и комплектности и отсутствие соответствующих претензий к Исполнителю, а также предварительную приемку Оборудования по качеству. Окончательная приемка Оборудования Заказчиком по качеству осуществляется по результатам получения Заказчиком документов о проведении первичной метрологической аттестации Оборудования, что не освобождает Исполнителя от гарантийных обязательств.
5.9. При выявлении в процессе приемки Оборудования или его частей его несоответствия требуемому качеству Исполнитель обязан произвести замену Оборудования или его частей качественными. В случае отсутствия качественного Оборудования или его частей на складе Исполнителя Стороны дополнительно согласовывают сроки и порядок передачи качественного Оборудования или его частей взамен некачественных.
При невозможности поставки качественного Оборудования или его частей Исполнитель в полном объеме возвращает полученные средства с уплатой процентов за их пользование в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.10. Риск случайной гибели (порчи) Оборудования переходит к Заказчику в момент получения им Оборудования.

6. Сборка и установка оборудования, пусконаладочные работы, первичная аттестация 
6.1. Исполнитель производит сборку и установку Оборудования, шеф-монтажные и пусконаладочные работы, тестирование, предоставление необходимой технической и эксплуатационной документации на русском языке, обучение персонала Заказчика, предоставляет методику первичной и периодической аттестации прошедшие метрологические экспертизы в организации Госстандарта РБ, организация и проведение первичной метрологической аттестации Оборудования в организациях Госстандарта Республики Беларусь (РУП БелГИМ). Работы, перечисленные в настоящем пункте, осуществляются за счет средств Исполнителя.
6.2. Поставщик предоставляет (не позднее 120 календарных дней после заключения договора):
- план размещения оборудования и коммуникаций;
- план подводки коммуникаций, с указанием необходимых мощностей;
- строительное задание на изготовление фундамента (при необходимости).
6.3. Подготовка площадей для установки оборудования, подвод необходимых энергетических и иных коммуникаций к месту установки, изготовление фундамента (при необходимости) проводится Покупателем до фактической поставки Оборудования в соответствии с предоставленными Поставщиком планами и строительным заданием (при необходимости).
6.4. Не позднее 10-ти рабочих дней с даты прибытия Оборудования, Заказчик производит подготовку Оборудования к сборке, установке и пусконаладочным работам, а именно:
- выделяет место для установки и перемещает туда Оборудование;
- подводит коммуникации к Оборудованию;
- письменно сообщает Исполнителя о готовности Оборудования к сборке, установке и пусконаладочным работам.
6.5. Исполнитель обязуется направить специалистов для проведения сборки, установки Оборудования, шеф-монтажных и пусконаладочных работ не позднее 10-ти рабочих дней после письменного уведомления Заказчика о готовности к проведению данных работ.
6.6. Пусконаладочные работы включают в себя проверку работоспособности Оборудования.
6.7. После проведения пусконаладочных работ и подготовки оборудования к первичной аттестации Исполнитель проводит обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации и обслуживания Оборудования в согласованные с Заказчиком сроки.
6.8. Заказчик обязуется предоставить для обучения работе на Оборудовании специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.
6.9. После окончания обучения персонала Заказчика представители Исполнителя и Заказчика составляют в двух экземплярах по одному для Исполнителя и Покупателя Акт выполненных работ по пусконаладке Оборудования и обучению персонала Заказчика.
6.10. Первичная аттестация Оборудования проводится специалистами РУП БелГИМ за счёт средств Исполнителя.
6.11. Срок проведения первичной аттестации согласовывается со специалистами РУП БелГИМ, которая должна быть проведена не позднее 2-х месяцев со дня окончания пусконаладочных работ.

7. Гарантийный срок на Оборудование
7.1. Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяца со дня подписания Акта выполненных работ по пусконаладке Оборудования и обучению персонала Заказчика представителями Заказчика и Исполнителя. Расходы по гарантийному обслуживанию несёт Исполнитель. Гарантия распространяется на скрытые недостатки Оборудования, которые не могут быть выявлены при визуальном осмотре Оборудования и (или) могут быть выявлены только в процессе эксплуатации Оборудования.
7.2. Если в течение срока гарантии Оборудование или его части окажутся дефектными или не комплектными и не будут соответствовать условиям Договора, то Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в срок не более 10 календарных дней с даты заявления претензии за свой счёт устранить обнаруженные дефекты путём исправления, в том числе доукомплектовать, либо заменить дефектное Оборудование или его части новыми и качественными. 
7.3. Дефектное Оборудование или его части, взамен которых поставлены новые, возвращаются Исполнителю по его требованию и за его счёт в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом и заменой дефектного Оборудования или его частей, несёт Исполнитель.
7.4. Указанный выше гарантийный период в отношении исправленного и/или нового Оборудования, исправленных и/или новых узлов и т.п., поставленных взамен дефектных, начинается снова с момента их сдачи-приёмки. В случае исправления или замены узлов срок гарантии основного Оборудования продлевается на время, в течение которого Оборудование не использовалось вследствие обнаруженного дефекта.
7.5. Исполнитель обязуется в случае обращения Заказчика предоставить последнему Договор на послегарантийное (сервисное) обслуживание Оборудования за месяц до окончания срока гарантии.
7.6. За несоблюдение сроков, установленных п. 7.2. Договора Исполнителем уплачиваются штрафные санкции в размере 0,1% стоимости поставленного Оборудования за каждый день сверх установленного срока согласно пункту 7.2. Договора.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

9. Ответственность сторон. Рассмотрение споров
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Кроме того, виновная Сторона компенсирует другой Стороне все возникшие по ее вине убытки, если величина и причина их возникновения будут подтверждены соответствующими документами.
9.2. Исполнитель за несвоевременную поставку Оборудования и/или замены некачественного (некомплектного) Оборудования Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
9.3. В случаях, не предусмотренных Договором, ответственность Сторон наступает в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9.4. Споры, возникающие между Сторонами, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в экономическом суде Могилевской области (далее – суд).
9.5. До обращения в суд, обязательным является соблюдение претензионного порядка, если иное не установлено Законом Республики Беларусь. Срок рассмотрения претензий составляет 5 (пять) календарных дней и исчисляется со дня вручения оригинала претензии. Неполучение ответа на претензию не препятствует обращению в суд. Приложение к претензии документов, имеющихся у другой стороны, не является обязательным. 
9.6. Денежная претензия (претензия об уплате) должна содержать расчет соответствующих денежных требований, в противном случае такая претензия считается ненадлежащим образом предъявленной и оплате не подлежит.
9.7. При нарушении срока оплаты Оборудования Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости не исполненного обязательства за каждый день просрочки.
9.8. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязанностей по Договору.
9.9 Во всем остальном, что не предусмотрено данным разделом настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

10. Срок действия договора, прочие условия
10.1. Стороны гарантируют и подтверждают, что лица, указанные в преамбуле Договора и подписавшие его, имеют все необходимые полномочия на заключение Договора.
10.2. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями. 
10.3. Настоящий Договор считается заключенным после подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.5. Изменение, дополнение и досрочное прекращение Договора возможны только по соглашению Сторон, путем подписания дополнительного соглашения, протокола разногласий и протокола согласования разногласий к Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и законодательством Республики Беларусь. При этом под изменением условий понимается любое отступление от условий любого пункта настоящего Договора
10.6. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к Договору, приложения к Договору, все другие документы, извещения и уведомления, связанные с исполнением, изменением и прекращением Договора, переданные по факсимильной связи и (или) электронной почте, указанные в реквизитах Сторон, признаются Сторонами как имеющие юридическую силу, с обязательным условием предоставления оригиналов, и если по ним можно доподлинно определить, что они исходят от Стороны по Договору. Срок обмена (досылки) оригиналов документов, переданных по факсу и (или) электронной почте, составляет 14 (четырнадцать) календарных дней.
10.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия второй Стороны.  
10.8. Обработка Заказчиком персональных данных, предоставленных Исполнителем, осуществляется в целях совершения действий, указанных в настоящем Договоре.
10.9. Подписывая настоящий Договор, Исполнитель соглашается на предоставление Заказчику согласия на обработку его персональных данных в целях совершения действий, указанных в настоящем Договоре.
10.10. Заказчик вправе хранить персональные данные Исполнителя удобным ему способом, а также осуществлять их обработку для целей исполнения условий настоящего Договора.
10.11. Стороны гарантируют защиту их персональных данных, предоставленных для исполнения настоящего Договора (в том числе идентификационный номер налогоплательщика; сведения о банковских счетах и картах, проводимых операциях по ним; сведения о занимаемой должности; фамилия, собственное имя, отчество; адресов и т.п.).
10.12. Стороны не вправе передавать персональные данные одной из сторон третьим лицам без их согласия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь. 
10.13. Исполнитель, представивший Заказчику данные субъекта персональных данных без согласия на обработку персональных данных в соответствии с условиями настоящего договора, несет полную ответственность за последствия такого представления.  
10.14. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь, в том числе постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1290.
10.15. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны с Приложениями 1,2.

11. Форс-мажор
11.1. События форс–мажорного характера (пожар, наводнение, землетрясение, война, забастовка, запрет властей на поставку, изменения в гражданском, налоговом или таможенном законодательстве Республики Беларусь) отодвигают сроки исполнения настоящего Договора на срок действия событий, если они оказывают непосредственное влияние на своевременное выполнение договорных обязательств.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 10 дней с момента её наступления в письменной форме известить об этом другую Сторону. Сообщение о наличии и продолжительности этих обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой Республики Беларусь.
11.3. Несвоевременное извещение о форс – мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, за исключением случая, когда форс – мажорное обстоятельство воспрепятствовало своевременному извещению.
11.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе аннулировать Договор полностью или частично, и, в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

12. Реквизиты, подписи и печати сторон:
	Исполнитель:


	Заказчик:


	
	ОАО «Могилевлифтмаш»
Юридический адрес: 
212030, г. Могилёв, проспект Мира, 42.
УНП 700008856, ОКПО 00240589
Банк: Региональная Дирекция №600 по Могилевской области ОАО «Сбер Банк»
Р/с BY69BPSB30121193250129330000
БИК BPSBBY2X, г. Могилев, ул. Первомайская, 56. Тел./факс: +375 222 74 09 83, 74 09 71
E-mail: liftmach@liftmach.by
___________________________
м.п.
_____ ___________ 2026 г.





















Приложение 1

к договору на изготовление и поставку оборудования
от ___.____.2026
№ __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Коли-во, шт
	Стоимость без НДС, бел. руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, 
бел. руб.
	Всего с НДС, 
бел. руб.

	1
	Стенд для проведения испытаний энергоэффективных электродвигателей класса IE1-IE3 (высоты оси вращения 80-112 мм)
	один
	
	20
	
	

	
	Общая стоимость на условиях: склад Покупателя, ул. Королева, 8, г. Могилев, 212649, ОАО «Могилевлифтмаш», площадка производства электродвигателей
	



ИТОГО к оплате:_____________________________________

Страна происхождения:

Производитель: 
	Исполнитель:


	Заказчик:


	
	ОАО «Могилевлифтмаш»
Юридический адрес: 
212030, г. Могилёв, проспект Мира, 42.
УНП 700008856, ОКПО 00240589
Банк: Региональная Дирекция №600 по Могилевской области ОАО «Сбер Банк»
Р/с BY69BPSB30121193250129330000
БИК BPSBBY2X, г. Могилев, ул. Первомайская, 56. Тел./факс: +375 222 74 09 83, 74 09 71
E-mail: liftmach@liftmach.by
___________________________
м.п.
_____ ___________ 2026 г.












Приложение 2
к договору на изготовление и поставку оборудования
[bookmark: _GoBack]от ___.____.2026
№ __________


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Цель и назначение стенда.
1.1 Назначение - cтенд предназначен для проведения следующих видов испытаний:
измерение сопротивления изоляции обмоток и встроенных термодатчиков относительно корпуса и между обмотками в практически холодном состоянии/при рабочей температуре двигателя;
измерение сопротивления обмотки статора и встроенных термодатчиков при постоянном токе в практически холодном состоянии/при рабочей температуре двигателя;
испытание электрической прочности изоляции обмотки и встроенных термодатчиков относительно корпуса и между обмотками в практически холодном состоянии;
испытание электрической прочности междувитковой изоляции обмоток;
определение тока и потерь холостого хода;
определение тока и потерь короткого замыкания;
испытание на нагревание, измерения температуры окружающей среды и частей электрической машины;
определение рабочих характеристик, коэффициента полезного действия, коэффициента мощности, скольжения;
испытание на кратковременную перегрузку по моменту;
испытание на кратковременную перегрузку по току;
испытание при повышенной частоте вращения;
определение кривой вращающего момента, максимального и минимального вращающих моментов;
определение начального пускового вращающего момента и начального пускового тока;
проверка работоспособности при изменении напряжения и частоты питающей сети.
1.2 Стенд должен позволять проводить испытания однофазных и трехфазных асинхронных электродвигателей с диапазонами мощностей 0,37… 6,5кВт, номинальными напряжениями 110…690 В,  диапазонами номинальных синхронных скоростей 750…3000 об/мин, частоты 50 Гц и 900…3600 об/мин, частоты  60 Гц.
1.3 Стенд должен позволять проводить испытания двигателей с режимами работы двигателей S1, S2, S3, S6.
1.4 Стенд должен позволять проводить испытания в ручном и автоматическом режиме (по заданной программе согласно назначению стенда п.1.1 или выборочно) согласно методикам испытаний.

2. Общие требования к оборудованию.
2.1 Номинальные значения климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Стенд должен сохранять работоспособность в следующих условиях эксплуатации:
1) максимально-допустимый диапазон температуры окружающей среды от +10С до +35С;
2) Относительная влажность воздуха: 35÷80%.
3) Атмосферное давление: 86-106 кПа.
2.2 место установки стенда в закрытых стационарных помещениях.
2.3 Питание стенда должно осуществляться от трехфазной сети переменного тока напряжением 380В частотой 50 Гц с допустимой величиной отклонения от номинального значения напряжения +10% , -10%,  частоты 2%.
2.4 Питающая сеть должна выполняться с заземленной нейтралью в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".
2.5 Оборудование должно комплектоваться запасными частями в количестве, необходимом для эксплуатации на гарантийный срок.
2.6 Эксплуатация стенда должна допускать 2-хсменный режим работы.
2.7 Оборудование должно соответствовать ТКП 427-2022 р.4, 7, ТКП 181-2023, ТКП 339-2022 р.4.1, 4.3.1-4.3.5, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, Правила устройства электроустановок.

3. Технические требования
3.1. Общие требования
3.1.1. Стенд должен соответствовать нормативным документам согласно Таблице 1 в части проведения испытаний по перечню пункта 1.1 настоящих технического задания.
Таблица 1
	№ п/п
	Вид испытаний
	Нормативные документы

	1
	Измерение сопротивления изоляции обмоток и встроенных термодатчиков относительно корпуса и между обмотками в практически холодном состоянии/при рабочей температуре двигателя
	ГОСТ 11828-86 р.6


	2
	Измерение сопротивления обмотки статора и встроенных термодатчиков при постоянном токе в практически холодном состоянии/при рабочей температуре двигателя
	ГОСТ 11828-86 р.3
ГОСТ 7217-87 р.2

	3
	Испытание электрической прочности изоляции обмотки и встроенных термодатчиков относительно корпуса и между обмотками в практически холодном состоянии/при рабочей температуре двигателя
	ГОСТ 11828-86 р.7;
 ГОСТ IEC 60034-1-2014 п.9.2
ГОСТ IEC 60034-1-2024 п.9.2

	4
	Испытание электрической прочности междувитковой изоляции обмоток
	ГОСТ 11828-86 р.8
ГОСТ 183-74 п. 1.18
(испытание проводится до испытания  на холостом ходу и фактически является первой точкой испытания  холостого хода)

	5
	Опыт холостого хода. Определение тока и потерь холостого хода
	ГОСТ 7217-87  р.4

	6
	Опыт короткого замыкания. Определение тока и потерь короткого замыкания
	ГОСТ 7217-87  р.5

	7
	Испытание на нагревание, измерения температуры окружающей среды и частей электрической машины
	ГОСТ 11828-86 р.9, 10; 
ГОСТ 7217-87 р.6;
ГОСТ IEC 60034-1-2014 п.8.3-8.9;
ГОСТ IEC 60034-1-2024 п.8.3-8.9;
ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 р. 5.7
 (определение температуры обмотки методом сопротивления)

	8
	Определение рабочих характеристик, коэффициента полезного действия, коэффициента мощности, скольжения
	ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 методам 2-1-1А и 2-1-1B;
ГОСТ 7217-87 р.7

	9
	Испытание на кратковременную перегрузку по моменту
	ГОСТ 11828-86 р.5;
ГОСТ IEC 60034-1-2014 п.9.4
ГОСТ IEC 60034-1-2024 п.9.4

	10
	Испытание на кратковременную перегрузку по току
	ГОСТ 11828-86 р.5;
ГОСТ IEC 60034-1-2014 п.9.3
ГОСТ IEC 60034-1-2024 п.9.3

	11
	Испытание при повышенной частоте вращения
	ГОСТ 11828-86 р.4;
ГОСТ IEC 60034-1-2014 п.9.7
ГОСТ IEC 60034-1-2024 п.9.7

	12
	Определение кривой вращающего момента,  максимального и минимального вращающих моментов
	ГОСТ 7217-87 р.8;
ГОСТ 11828-86 р.11

	13
	Определение начального пускового вращающего момента и начального пускового тока
	ГОСТ 7217-87 р.8;
ГОСТ 11828-86 р.11
ГОСТ IEC 60034-12-2021

	14
	Проверка работоспособности при изменении напряжения и частоты питающей сети
	ГОСТ IEC 60034-1-2014 п.7.3
ГОСТ IEC 60034-1-2024 п.7.4


3.1.2. В состав стенда должно входить следующее оборудование: 
1) регулируемый источник питания;
2) нагружающее устройство;
3) опорная конструкция для установки испытуемого двигателя;
4) система стыковки испытуемого электродвигателя с нагружающим устройством; 
5) комплект контрольно-измерительных приборов;
6) станция управления с АРМ оператора;
7) предупредительная сигнализация;
8) комплект соединительных кабелей. 
3.2. Требования к электропитанию испытуемого двигателя.
3.2.1. Электропитание испытуемого двигателя должно удовлетворять требованиям ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 р.5.4
3.3. Требования к нагружающему устройству
3.3.1. Нагружающее устройство должно обеспечивать возможность создания заданных режимов нагружения во всем диапазоне частот вращения испытуемых электродвигателей (см. Таблица 2).
3.3.2. Нагружающее устройство должно обеспечить испытание по методам 2-1-1А и 2-1-1B согласно ГОСТ IEC 60034-2-1-2017. Нагружающая машина и датчик момента должны обеспечивать нагружение на 40% превышающее полную нагрузку испытуемого двигателя.
3.3.3. Диапазон развиваемых моментов должен обеспечивать снятие пускового, максимального и минимального моментов (п.15 Таблица 2).
3.3.4. Нагружающее устройство должно иметь встроенные датчики прямого измерения крутящего момента и скорости вращения испытуемого электродвигателя.
3.3.5. Датчики измерения момента и скорости вращения должны иметь класс точности в соответствии с п.3.5.2. При этом измеряемый момент должен составлять не менее 10% от номинального значения момента измерителя. Допускается расширять диапазон измерения момента в случае использования более точных приборов.
3.3.6. Для испытаний с заторможенным валом нагружающее устройство должно иметь тормоз, обеспечивающий тормозной момент не менее 1,5×Мmax (Мmax – максимальный момент) испытуемого электродвигателя (п.15 Таблица 2).
3.3.7. Нагружающее устройство должно иметь прямое механическое соединение с испытуемым двигателем.
3.3.8. Конструкция нагружающего устройства должна исключать возможность прикосновения оператора к вращающимся узлам и деталям.
3.4. Требования к опорной конструкции (для установки испытуемого двигателя) и системе стыковки испытуемого электродвигателя с нагружающим устройством.
3.4.1. Опорная конструкция для установки испытуемого электродвигателя должна обеспечить удобство установки и крепления испытуемого двигателя (высоты оси вращения двигателей 80, 90, 100, 112 (мм)), должно быть предусмотрена возможность установки двигателей различных монтажных исполнений IM1081 (IM1082), IM3041(IM3042), 3641(IM3642).
3.4.2. Конструкция должна обеспечивать соосную выставку испытуемого двигателя относительно нагружающего устройства и иные средства для минимизации механических потерь от паразитных нагрузок между валом испытуемого электродвигателя и датчиком прямого измерения крутящего момента. Опорная конструкция должна иметь возможность плавного перемещения при установке испытуемого двигателя в трех направлениях (вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад).
3.4.3. Система стыковки должна обеспечивать быстрое и надёжное соединение испытуемого электродвигателя с нагрузочным устройством. В конструкции системы стыковки предусмотреть средства минимизации механических потерь от паразитных нагрузок между валом испытуемого электродвигателя и датчиком прямого измерения крутящего момента.
3.4.4. Опорная конструкция должна исключать возможность прикосновения оператора к вращающимся узлам и деталям. 
3.5. Требования к комплекту контрольно-измерительных приборов и аттестации стенда
3.5.1. Стенд должен быть оснащён комплектом контрольно-измерительных приборов, обеспечивающих измерения при испытаниях в соответствии с п. 1 и 3.1.1 настоящего технического задания. Все средства измерения в составе стенда должны находиться в реестре средств измерений Республики Беларусь. К каждому средству измерения должны прилагаться паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о поверке и калибровке в сфере законодательной метрологии (при поставке).
3.5.2. Требования к контрольно-измерительным приборам и к их точности в соответствии с ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 р.5.5, ГОСТ 11828-86 р.2 (класс точности не хуже наилучшего класса точности, указанного в данных ТНПА).
3.5.3. Перечень измеряемых параметров, представлен в таблице2
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ 
измеряемых параметров
	№ п/п
	Наименование измеряемого параметра
	Диапазон измерения

	1
	Сопротивление изоляции обмоток  (при 500В, 1000 В)
	100 кОм…99 ГОм

	2
	Сопротивление изоляции встроенных термодатчиков
	100 кОм…99 ГОм

	3
	Сопротивление обмоток
	0,01…200 Ом

	4
	Сопротивление встроенных термодатчиков
	10 Ом…20 кОм

	5
	Напряжение питания 
	20-900 В

	6
	Напряжение испытания электрической прочности изоляции (ток уставки регулируемый от 0 до 100 мА)
	0…3 кВ

	7
	Ток в обмотках испытуемого электродвигателя
	0,1…150 А

	8
	Потребляемая мощность испытуемого электродвигателя (с учетом испытания в режиме короткого замыкания)
	0-60 кВт

	9
	Частота  вращения испытуемого электродвигателя
	0…3000 об/мин (50 Гц)
0…3600 об/мин (60 Гц)

	10
	Повышенная частота вращения испытуемого электродвигателя (ГОСТ IEC 60034-1 п.9.7)
	до 6500 об/мин

	11
	Коэффициент мощности
	0,1…1

	12
	Частота тока, питающего испытуемый электродвигатель
	50 Гц (-5%, +3%)
60 Гц (-5%, +3%)

	13
	Температура поверхности испытуемого электродвигателя локальная
	0…150 С

	14
	Температура окружающей среды
	10…35 С

	15
	Крутящий момент испытуемого электродвигателя (с учетом п.3.3.3, 3.3.6)
	0…150 Н*м


3.5.4. К стенду должна быть разработана методика первичной и периодической аттестации, прошедшая метрологическую экспертизу в территориальном органе Госстандарта Республики Беларусь.
3.5.5. Должна быть проведена первичная аттестация стенда территориальными органами Госстандарта Республики Беларусь не позднее 2-х месяцев со дня окончания пуско-наладочных работ.
3.6. Требования к станции управления с АРМ оператора
3.6.1. Станция управления должна обеспечивать работу в ручном и автоматическом режимах.
3.6.2. Станция управления должна обеспечивать измерение и регистрацию параметров согласно в соответствии с п. 3.1.1 и 1.1. настоящего технического задания.  
3.6.3. Станция управления должна проводить автоматическое проведение испытаний с последовательным выполнением заданных программ. Программы должны представлять собой набор шагов, для которых задаются следующие параметры:
− 	режим работы нагружающего устройства;	
−	длительность шага;
−	условия перехода на следующий шаг;
−	допустимые пределы измеряемых параметров в процессе выполнения шага.
3.6.4. Оборудование станции управления размещается в электрошкафу и должно соответствовать п. 2.7. настоящего технического задания.
3.6.5. Электрические соединения внутри электрошкафа должны выполняться проводами различных цветов по предназначению.
3.6.6. При применении трансформаторов тока предусмотреть свободный беспрепятственный доступ для демонтажа/монтажа в целях периодической метрологической поверки и калибровки трансформаторов.
3.6.7. Измерительные цепи согласно ГОСТ 11828-86 п.2.2.
3.6.8. В станции управления должны быть предусмотрены как минимум следующие органы ручного управления: кнопки «аварийный стоп», «включение цепей управления» (с индикацией), «выключение цепей управления», «пауза».
3.6.9. АРМ оператора
3.6.10. АРМ оператора должен осуществлять оперативное управление стендом. АРМ должен быть построен на базе персонального компьютера с необходимым периферийным оборудованием. На персональном компьютере должно быть установлено открытое программное обеспечение, обеспечивающее связь со станцией управления.
3.6.11. Программное обеспечение должно быть русифицировано.
3.6.12. Персональный компьютер должен обеспечивать полноценную и стабильную работу программного обеспечения. Диагональ монитора не менее 24 дюймов.  В случае, если для метрологической поверки и калибровки измерительных приборов необходим компьютер с установленным программным обеспечением, то ПК должен быть в мобильном исполнении.
3.6.13. Операционная система ПК не хуже Windows 10 (64-разрядная) с лицензией, Microsoft Office современной версии (в целях совместимости программного обеспечения - всё программное обеспечение ОАО «Могилевлифтмаш» работает на данной операционной системе). 
3.6.14. На экран АРМ оператора должна выводиться информация о ходе процесса испытаний, предупредительные и аварийные сообщения и пр. 
3.6.15. АРМ должен иметь экранную структуру и включать как минимум, но не ограничиваясь:
экран, предназначенный для отображения важнейших параметров процесса испытания (как измеряемых, так и вычисляемых) и выдачи управляющих команд. Выход параметров за допустимые пределы должен выделяться желтым цветом (предупредительная сигнализация) или красным цветом (аварийная сигнализация).
экран для вывода графиков на базе вызванных из памяти параметров.
экран для вывода текущих значений датчиков в виде трендов.
экран для вывода архива. Вывод архива должен осуществляется за период времени, заданный оператором. 
экран для задания типа объекта испытаний с возможностью создания, выбора и редактирования характеристик и параметров объектов испытаний, а также аварийных параметров. 
экран параметров стенда. 
экран для работы с автоматическими испытаниями с возможностью выбора, создания, копирования и редактирования программы автоматического испытания. Программа должна представлять из себя последовательность шагов, каждый из которых определяет режим испытуемого электродвигателя, длительность работы на этом шаге, скорость выхода на режим, запись показаний датчиков, условие перехода на следующий или произвольный шаг.
экран для генерации отчетов с возможность выбора формы и создания протоколов отчетов по результатам испытаний.
3.6.16. АРМ должен предусматривать парольный доступ к функциям управления стенда. Предусмотреть не менее 2-ух уровней: операторский уровень и инженерный уровень.
3.6.17. АРМ должен обеспечивать формирование базы данных отчетов по результатам испытаний.
3.7. Требования к предупредительной сигнализации
3.7.1. Стенд должен быть оснащён световой и звуковой сигнализацией для информирования о текущем состоянии рабочих зон стенда.
3.7.2. Сигнализация должна быть представлена в виде светосигнальной колонны зелёного и жёлтого цветов с зумером.
3.7.3. Зелёный свет светосигнальной колоны должен загораться при включении питания стенда и гаснуть при подаче напряжения на испытательное поле (двигатель).
3.7.4. Подача напряжения на испытательное поле должна сопровождаться звуковым сигналом и включением на светосигнальной колонне жёлтого света.
3.7.5. Световые сигналы должны быть четко видимы при всех возможных условиях освещенности, режим работы светосигнальных элементов - постоянное свечение.
3.7.6. Уровень громкости звукового сигнала должен быть не менее 80дБ.Требования к комплекту соединительных кабелей.
3.8.	Требования к комплекту соединительных кабелей
В качестве подводимых проводов к испытуемому двигателю должны быть использованы гибкие, эластичные, многожильные, медные провода.

4. Комплектность стенда
4.1. В комплект поставки должны входить:
1) нагружающее устройство;
2) регулируемый источник питания;
3) опорная конструкция для установки испытуемого двигателя;
4) система стыковки испытуемого электродвигателя с нагружающим устройством; 
5) комплект контрольно-измерительных приборов;
6) станция управления с АРМ оператора; 
7) предупредительная сигнализация;
8) комплект соединительных кабелей;
9) комплект эксплуатационной документации (раздел 5) включая:
паспорт,
руководство по эксплуатации, 
схемы электрические принципиальные,
схемы монтажные, 
программа и методика аттестации, прошедшая метрологическую экспертизу в органах Государственной метрологической службы Республики Беларусь.
10) годовой запас быстроизнашиваемых запасных частей.
4.2. Оборудование должно быть укомплектовано узлами, запасными частями и агрегатами высокого качества.
5. Техническая документация и обеспечение
5.1. Предоставляемая техническая документация (при поставке):
паспорт оборудования и руководство по эксплуатации;
схемы электрические принципиальные со спецификацией и с номенклатурными (заказными) номерами на электронные комплектующие;
схемы расположения электрооборудования;
схема кинематическая, 
схема пневматическая*, 
схема гидравлическая*;
схема смазки *;
перечень применяемых масел и их аналоги*;
схема расположения подшипников*;
графики технического обслуживания;
сборочные чертежи основных узлов или общие виды узлов;
каталог запасных частей и перечень быстроизнашиваемых деталей с номенклатурными (заказными) номерами;
перечень возможных неисправностей и их способы устранения;
руководство по устранению неисправностей с описанием всех сообщений об ошибках для программируемых систем*;
все датчики, двигатели, пускатели, провода и др. должны быть подписаны согласно схеме;
при использовании в оборудовании приводов, инверторов, программируемых реле, терморегуляторов и т.д., должны прилагаться соответствующие программы, параметры, аппаратные средства (кабель, программатор и т.д.), а так же инструкции по инсталляции в систему;
чертежи специального инструмента (либо инструмент) для обслуживания установки при их наличии;
руководство оператора;
руководство по программированию;
требования безопасности.
5.2 Если в оборудовании используется программируемый логический контроллер (PLC), программируемый терминал (HMI), привода, инверторы, то это должен быть комплект изделий фирмы “OMRON”, “Siemens”,“Mitsubishi” или аналогичных*.огласованию с заказчиком*.
К оборудованию должны прилагаться: архивы программного обеспечения (HMI, PLC, приводов, инвертеров, программируемых реле и т. д.),  а так же инструкция по восстановлению программного обеспечения оборудования из архивных копий*.
5.3. Если в оборудовании используется система ЧПУ и комплектные привода, то это должен быть комплект изделий фирмы “Siemens”, “Fanuc”, “Mitsubishi”, “Балтсистем” или аналогичных*.
К оборудованию должны прилагаться: архивы программного обеспечения (PC,CNC,PLC, приводов, инверторов, программируемых реле, и т.д.), а так же инструкция по восстановлению программного обеспечения оборудования из архивных копий*.
5.4. Все схемы, каталоги, руководства должныбыть предоставлены в бумажном и в цифровом виде (файлы DOC, PDF и т.д.) на русском языке и в объёме, необходимом и достаточном для эксплуатации оборудования, проведения технического обслуживания, ремонта и заказа вышедших из строя узлов и деталей;
5.5. Предложение на закупку должно содержать спецификацию на основные электронные узлы, используемые в оборудовании  (привода, контроллер электроавтоматики, терминал и т.д.). 
*- при наличии данных систем в оборудовании.

6. Сервисное обслуживание и гарантии.
6.1. Наличие сервисного центра по гарантийному и постгарантийному обслуживанию оборудования на территории Республики Беларусь или Российской Федерации обязательно.
6.2. Гарантийный период на оборудование не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
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