Приложение № 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 
	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Моечно-дезинфекционная машина для обработки медицинского инструментария
	комплект
	2

	В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:

	1.1.
	Тележка транспортная
	шт.
	1

	1.2.
	Контейнер загрузочный
	шт.
	1

	1.3.
	Корзины (лотки) для инструментов стандарта DIN 1/1
	шт.
	8

	1.4.
	Для проведения ввода в эксплуатацию оборудования:

моющее вещество
с учетом требований совместимости производителя моечно-дезинфекционной машины (в т.ч. для соблюдения требований гарантийного обслуживания машины).
	литр
	не менее 20

	1.5.
	Для проведения ввода в эксплуатацию оборудования: нейтрализующее вещество с учетом требований совместимости производителя моечно-дезинфекционной машины (в т.ч. для соблюдения требований гарантийного обслуживания машины).
	литр
	не менее 20


2.  Показатели    (характеристики)       предмета        государственной       закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№

п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.
	Моечно-дезинфекционная машина для обработки медицинского инструментария
	наличие
	

	2.1.1.
	конструкция машины – напольная
	наличие
	

	2.1.2.
	тип исполнения - непроходная
	наличие
	

	2.1.3.
	материал облицовочных панелей, камер нержавеющая сталь 
	наличие
	

	2.1.4.
	объем камеры не менее 220 литров
	наличие
	

	2.1.5.
	сушка горячим фильтрованным воздухом
	наличие
	

	2.1.6.
	встроенное смотровое окно
	наличие
	

	2.1.7.
	тип дозирующего насоса - перистальтический
	наличие
	

	2.1.8.
	сенсорный экран с диагональю не менее 7ʺ
	наличие
	

	2.1.9.
	русифицированный интерфейс 
	наличие
	

	2.1.10.
	наличие не менее 10 стандартных программ мойки, в том числе свободно программируемых создаваемых пользователем программ, сервисных программ
	наличие
	

	2.1.11.
	возможность разблокировки двери при отсутствии электропитания
	наличие
	

	2.1.12.
	номинальная мощность не более 10 кВт
	наличие
	

	2.1.13.
	напряжение 380 (400) (±10%) В
	наличие
	

	2.2.
	Тележка транспортная из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств
	наличие
	

	2.3.
	Контейнер загрузочный:
	
	

	2.3.1.
	исполнение не менее 4-х уровней
	наличие
	

	2.3.2.
	вместимость не менее 8 DIN 1/1 корзин (лотков)
	наличие
	


3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам. 

