ГродМТ 775/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Стерилизатор паровой электрический автоматический с вертикальной круглой камерой

Закупке подлежит 2 компл.

1. Состав (комплектация одной единицы):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Стерилизатор паровой с вертикальной камерой
	шт.
	1

	1.2
	Загрузочные корзины из нержавеющей стали
	шт.
	2

	1.4
	Комплект запасных частей
	шт.
	1


2. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Тип оборудования: стерилизатор паровой автоматический.
	Наличие

	2.2
	Исполнение и тип загрузки: напольный, с вертикальной загрузкой камеры.
	Наличие

	2.3
	Объем стерилизационной камеры не менее 75 литров.
	Наличие

	2.4
	Материал стерилизационной камеры: нержавеющая сталь.
	Наличие

	2.5
	Диапазон рабочих температур: от 110°С до 135°С.
	Наличие

	2.6
	Диапазон рабочих давлений от 0,05 МПа до 0,22 Мпа.
	Наличие

	2.7
	Автоматические режимы для стерилизации изделий медицинского назначения (металл, стекло, резина), а также специальные режимы для растворов в стеклянных закупоренных и незакупоренных флаконов с функцией плавного охлаждения.
	Наличие

	2.8
	Автоматическое управление, с возможностью ручного программирования параметров (температура, время).
	Наличие

	2.9
	Эффективный метод удаления воздуха (гравитационный или форвакуумный метод/пульсирующая откачка).
	Наличие

	2.10
	Встроенная система вакуумной сушки простерилизованных изделий.
	Наличие

	2.11
	Встроенный термопринтер для вывода протокола стерилизации (дата, время, температура, давление).
	Наличие

	2.12
	Система безопасности: блокировка крышки при наличии давления в камере; защита от перегревов при дефиците воды; предохранительный клапан сброса избыточного давления.
	Наличие

	2.13
	Требование к комплекту запасных частей (должно входить): запасное силиконовое/резиновое термостойкое уплотнительное кольцо для крышки стерилизационной камеры (не менее 1 шт.); комплект запасных предохранителей (не менее 1 компл.); сменные термобумажные ленты для встроенного принтера (не менее 3 рулонов).
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;


