Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Ширина марли, см
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Марля медицинская хлопчатобумажная
	не менее 90
	метр
квадратный
	2 771 915

	Итого:
	2 771 915



2. Показатели (характеристики):
2.1.	Марля должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной.
2.2*	Марля должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.
2.3*	Марля должна обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.
2.4*	Марля должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
2.5 Марля должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н.
2.6 Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %.
2.7 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.
2.8 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.
2.9 Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин.
2.10 Содержание окрашивающих веществ - бесцветные вытяжки.
2.11 Массовая доля жировых веществ не более 0,3%.
2.12 Влажность от 5 до 8,5%.
2.13 Зольность не более 0,3%.
2.14 Марля не должна содержать аппретирующих веществ.
2.15 Марля должна быть белизной не менее 80%.
2.16 Степень устойчивости белизны не более 10%.
2.17 Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества.
2.18 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
	При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется
	
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.



Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Ширина марли, см
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Марля медицинская хлопчатобумажная в отрезах длиной 5м (±1м)
	не менее 90 
	штука
	42 795

	[bookmark: _Hlk209013132]2.
	Марля медицинская хлопчатобумажная в отрезах длиной 10м (±1м)
	не менее 90 
	штука
	128 922

	Итого:
	171 717


2. Показатели (характеристики):
2.1	Марля должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной.
2.2*	Марля должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.
2.3*	Марля должна обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 7 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек.
2.4*	Марля должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.
2.5.	Марля должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н.
2.6.	Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %.
2.7.	Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.
2.8	Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.
2.9	Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин.
2.10	Содержание окрашивающих веществ - бесцветные вытяжки.
2.11	Массовая доля жировых веществ не более 0,3%.
2.12	Влажность от 5 до 8,5%.
2.13	Зольность не более 0,3%.
2.14	Марля не должна содержать аппретирующих веществ.
2.15	Марля должна быть белизной не менее 80%.
2.16	Степень устойчивости белизны не более 10%.
2.17	Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества.
2.18	Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.	
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