ГродМТ 680/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 4 Шкаф сушильный

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Шкаф сушильный
	шт
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Шкаф сушильный
	1

	1.2
	В комплекте с подставкой
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Предназначен для сушки и воздушной дезинфекции хирургического и другого инструмента

	2.2
	Диапазон температур 
	               от + 50 С0

до +200 С0

	2.3
	Внутренние размеры камеры не менее, мм
	400х400х500

	2.4
	Объём рабочей камеры, дм3
	80

	2.5
	Установка и регулирование температуры режима
	Наличие

	2.6
	Автоматический отсчет и индикация заданных временных интервалов
	Наличие

	2.7
	Автоматический контроль температуры в рабочей камере
	Наличие

	2.8
	Защита от перегрева
	Наличие

	2.9
	Напряжение, В
	220-230; 1,26 кВт

	2.10
	Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

Лот 6 Стерилизатор паровой
	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стерилизатор паровой
	шт.
	4


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Стерилизатор паровой 
	1

	1.3
	Лоток
	Не менее 4 


2.Технические требования: 

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Камера выполнена из нержавеющей стали
	Наличие

	2.2
	Объем камеры
	Не менее 24 л.

	2.3
	Размер камеры
	

	2.3.1
	Диаметр, мм 
	Не менее 250 

	2.3.2
	Глубина, мм.
	Не менее 490

	2.4
	Объем резервуара с водой
	Не менее 3 л.

	2.5
	Тип загрузки
	горизонтальная

	2.6
	Программное обеспечение стерилизатора обеспечивает выполнение в автоматическом режиме следующих рабочих и тестовых программ:
	

	2.6.1
	Твердые неупакованные изделия (термостойкость 134 ºС)
	Наличие

	2.6.2
	Твердые упакованные изделия (термостойкость 134 ºС)
	Наличие

	2.6.3
	Твердые неупакованные изделия (термостойкость 121 ºС)
	Наличие

	2.6.4
	Твердые упакованные изделия (термостойкость 121 ºС)
	Наличие

	2.6.5
	Пористые материалы (термостойкость 134 ºС)
	Наличие

	2.6.6
	Изделия из коррозионностойких металлов, стекла, изделий из текстиля, резин, лигатурный шовный материал (термостойкость 132 ºС)
	Наличие

	2.6.7
	Изделия из отдельных видов пластмасс, резин, лигатурный шовный материал (термостойкость 121 ºС)
	Наличие

	2.6.8
	Жидкость (термостойкость 121 ºС).
	Наличие

	2.9
	Пользовательская программа.
	

	2.9.1
	Тест Бови Дика
	Наличие

	2.9.2
	Вакуум тест
	Наличие

	2.8
	Выполнение программ стерилизации в автоматическом режиме


	Наличие

	2.9
	Средний расход воды на одну программу 
	не более 1 л.

	2.10
	Стерилизация неупакованных твердых изделий (тип цикла стерилизации N)
	Наличие

	2.11
	Стерилизация упакованных или неупакованных полых и пористых изделий (тип цикла стерилизации В)
	Наличие 

	2.10
	Напряжение питания
	не менее 230 В, 50 Гц


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

