ГродМТ 695/26-ПЭА                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система водоподготовки (на 6 аппаратов «искусственная почка»)

1. Состав (комплектация) оборудования (из расчета на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Система водоподготовки (на 6 аппаратов «искусственная почка»)
	1 шт

	1.1.1. 
	Система очистки воды для отделения гемодиализа производительностью не менее 8 л очищенной воды в минуту, обеспечивающая удаление более 95% растворенных солей и максимальным коэффициентом использования воды более 70% при температуре входной воды от +5° С.
	1 шт



2. Технические характеристики (описание):
	№ п/п
	Наименование
	Базовые характеристики
	Примечание

	2.1. 
	Система водоподготовки (на 6 аппарата искусственная почка)

	2.1.1. 
	Наличие блоков предварительной очистки водопроводной воды - механический фильтр, угольный фильтр, регенерируемый дуплексный ионообменный смягчитель воды.
	

	2.1.2. 
	Наличие системы контроля давления водопроводной воды на входе в установку обратного осмоса с аварийным оповещением о его падении и защиты от "сухого хода" насоса высокого давления.
	

	2.1.3. 
	Наличие встроенного накопительного резервуара с ультрафиолетовым облучателем.
	

	2.1.4. 
	Наличие системы определения проводимости воды на выходе и защиты при превышении допустимого уровня.
	

	2.1.5. 
	Параметры электропитания
115-230 В, 50-60 Гц, 380-400 В 50-60 Гц
	

	2.1.6. 
	Конечным этапом очистки воды должен быть модуль обратного осмоса с производительностью не менее 500 л/час.
	*

	2.1.7. 
	Конструкция системы должна предусматривать последовательное подключение нескольких потребителей (аппараты «искусственная почка» и др.) с возвратом неиспользованной очищенной воды и поддержанием давления в «петле».
	*

	2.1.8. 
	Наличие режима дезинфекции и промывки модуля обратного осмоса.
	*

	2.1.9. 
	Наличие режима ожидания с автоматическими промывками, программируемыми по интервалам времени и объему.
	



*) данные требования технического задания определяют назначение аппарата, несоответствие по данному пункту приведет к отклонению тендерных предложений:

