ГродМТ 776/26-ЭА                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Дефибриллятор бифазный высокого класса
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Дефибриллятор бифазный высокого класса
	2 компл.

	Состав (комплектация) оборудования для одного комплекта

	2
	Аккумуляторная батарея
	1 шт.

	3
	Зарядное устройство
	1 шт.

	4
	Многоразовые внешние электроды для дефибрилляции
	1 компл.

	5
	Одноразовые самоклеющиеся электроды для дефибрилляции/кардиостимуляции
	3 пары

	6
	Одноразовые ЭКГ электроды
	200 шт.

	7
	Напальчиковый пульсоксиметрический датчик (многоразовый)
	1 шт.

	8
	Встроенный термопринтер
	1 шт.

	9
	Термобумага
	2 рул.

	10
	Кабель ЭКГ
	1 шт.

	11
	Манжета для измерения НИАД
	1 шт.

	12
	Кабель для внешней кардиостимуляции
	1 шт.


2. Технические требования:

	2.1
	Дефибриллятор-монитор должен обеспечивать возможность мониторинга ЭКГ, функции наружной кардиостимуляции

	2.2
	Функции: дефибриляции в ручном и полуавтоматическом (АНД) режимах и режим монитора пациента, наружная электрокардиостимуляция (ЭКС), пульсоксиметрия (SpО2), неинвазивное измерение артериального давления (NIBP)

	2.3
	Импульс разряда – бифазный

	2.4
	Автоматическое внутреннее самотестирование и контроль исправности прибора после включения

	2.5
	Возможность снятия ЭКГ через электрокардиографический кабель

	2.6
	Возможность синхронизации разряда с R-зубцом

	2.7
	Возможность проведения наружной кардиостимуляции

	2.8
	Время набора энергии 360 не более 10 сек.

	2.9
	Автоматический сброс энергии на внутреннюю нагрузку

	2.10
	Количество установочных уровней энергии ряда, не менее 10

	2.11
	Возможность управления разрядом с ручек электродов

	2.12
	Время набора максимальной энергии разряда, не более 7 сек.

	2.13
	Возможность управления разрядом с ручек электродов

	2.14
	Наличие индикатора остаточной емкости аккумуляторной батареи

	2.15
	Аккумулятор должен обеспечивать непрерывную работу прибора не менее 2-х часов в режиме кардиостимуляции

	2.16
	Визуализация набранной и доставленной энергии разряда

	2.17
	Измерение SpО2 в диапазоне 70-100% 

	2.18
	Измерение НИАД в диапазоне 30-270 мм.рт.ст.

	2.19
	Высококонтрастный цветной ЖКИ дисплей высокого разрешения не менее 16 см по диагонали

	2.20
	Звуковые и визуальные сигналы тревоги по критическим аритмиям, остановке сердечной деятельности, низкой зарядке аккумуляторной батареи, утрате централизованного питания

	2.21
	Время работы от аккумуляторной батареи не менее 4–х часов в режиме мониторинга


