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[bookmark: _Hlk97462121]Реагенты для проведения исследований методом ПЦР

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                                Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для выявления аллели 27 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека методом ПЦР в режиме реального времени 

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1957 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Реагенты для выявления аллели 27 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека методом ПЦР в режиме реального времени
	50


2.Показатели (характеристики):
2.1.Специфичность – после завершения реакции амплификации должен определяться ген HLA-B аллель 27 локуса главного комплекса гистосовместимости.
2.2.Наличие внутреннего контроля реакции амплификации.
2.3.Наличие полного комплекта ингредиентов для выделения ДНК из клинического материала и проведения реакции амплификации.
2.4.Возможность проведения единичных исследований (от 1 до 10 включая контроли), объем необходимых реагентов должен соответствовать возможности проведения отдельных независимых постановок.
2.5.Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении реакции амплификации.
2.6.Альтернативный вариант:
2.6.1.Готовые амплификационные смеси, раскапанные в пробирки по 0,2 мкл или раскапанные по пробиркам 0,2 мкл в стрипах (8 пробирок по 0,2 мкл) с оптически прозрачными крышками;
2.6.2.комплект реагентов необходимых для приготовления реакционных смесей.
2.7.Наличие положительного контрольного образца.
2.8.* Возможность проведения реакции амплификации и детекции продукта амплификации на одном из  амплификаторов: «ДТ-Лайт», «ДТ-прайм», ROTOR-GENE Q.
2.9. Наличие паспорта испытаний.
2.10. Инструкция пользователя на русском языке
                               
 Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для выделения ДНК из клинического материала (цельная кровь)  и дифференциального определения однонуклеотидных полиморфизмов генов фолатного цикла методом ПЦР в режиме реального времени (качественный вариант)

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1701 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Реагенты для выделения ДНК из клинического материала (цельная кровь)  и дифференциального определения однонуклеотидных полиморфизмов генов фолатного цикла методом ПЦР в режиме реального времени (качественный вариант)
	48


2.Показатели (характеристики):
2.1.Специфичность – после завершения реакции амплификации должны  определяться 4 однонуклеотидные полиморфизмы:
2.1.1.MTR:2756 A/G 
2.1.2.MTRR:66 A/G 
2.1.3.MTHFR:677 C/T
2.1.4.MTHFR:1298 A/C
2.2. Диагностическая специфичность – не менее 99%.
2.3.Система контроля всех этапов ПЦР: ВКО (экзогенный), или контрольный образец, фиксирующий «нормальную» и «мутантную» гомозиготу.
2.4.Наличие полного комплекта ингредиентов для выделения ДНК из клинического материала и  проведения реакции амплификации.
2.5.Возможность проведения единичных исследований (от 1 до 10 включая контроли), объем необходимых реагентов должен соответствовать возможности проведения отдельных независимых постановок.
2.6.*Возможность проведения реакции амплификации и детекции продуктов амплификации на одном из амплификаторов «ДТ-Лайт», «ДТпрайм», ROTOR-GENEQ. 
2.7.При  комплектовании набора реагентов микропробирками с готовыми реакционными смесями предусмотреть наличие стрипированных крышек.  
2.8.Наличие паспорта испытаний контрольных образцов.
2.9.Инструкция для пользователя на русском языке                                                                            
                                                                            
                 
4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34


Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская
