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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Тележка (каталка) для перевозки лежачих больных».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13.11.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                        Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                Приложение 1

Лот 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Тележка (каталка) для перевозки лежачих больных
	шт
	2


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Тележка (каталка) для перевозки лежачих больных
	1

	1.2
	Штатив для длительных вливаний
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Высота тележки (по матрасу) в крайнем нижнем положении
	не менее 550 мм

	2.2.
	Высота тележки (по матрасу) в крайнем верхнем положении
	не более 880 мм

	2.3
	Минимальная высота по поднятым боковым ограждениям
	не более 810 мм

	2.4
	Максимальная высота по поднятым боковым ограждениям 
	не менее 1140 мм

	2.5
	Длина тележки по бамперам
	не более 2075 мм

	2.6
	Ширина тележки по бамперам
	не более 700 мм

	2.7
	Мягкий матрас из винилискожи
	наличие

	2.8
	Длина матраса
	не менее 1870 мм

	2.9
	Ширина матраса
	не менее 600 мм

	2.10
	Высота матраса 
	не менее 80 мм

	2.11
	Угол подъёма спинной секции
	не более 60°

	2.12
	Механизм регулировки спинной секции -пневматический 
	наличие

	2.13
	Безопасная рабочая нагрузка
	не менее 150 кг

	2.14
	Механизм регулировки высоты - ножной гидравлический
	наличие

	2.15
	Обрезиненные колесные опоры Ø200 мм с центральным тормозом
	наличие

	2.16
	Механизм фиксации направления движения
	наличие

	2.17
	Держатель кислородного баллона
	наличие

	2.18
	Ударопоглощающие бампера
	наличие

	2.19
	Складывающиеся боковые ограждения и регулируемые по высоты
	наличие

	2.20
	Рама панели и боковые ограждения из углеродистой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками, устойчивые к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	наличие


