ГродМТ 779/26-ЭА                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат для интраоральной рентгенографии стационарный

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Аппарат для интраоральной рентгенографии стационарный 
	1


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	1
	Аппарат для интраоральной рентгенографии стационарный
	

	1.1
	Тип генератора
	высокочастотный

	1.2*
	Напряжение
	от 60 до 70 кВ

	1.3
	Ток трубки
	не менее 7 мА

	1.4
	Фокусное расстояние до кожи
	не менее 20 см

	1.5*
	Фокальное пятно
	не более 0,4 мм

	1.6
	Поле облучения
	не более 60 мм

	1.7*
	Максимальное время экспозиции
	не более 3,2 с

	1.8
	Минимальное время экспозиции
	не более 0,01 с

	1.9
	Общая фильтрация
	не менее 1,5 мм А1

	1.10
	Режимы экспозиции
	пленка, датчик

	1.11
	Настройка времени экспозиции для сенсорных систем – фосфорных пластин
	наличие

	1.12
	Дистанционное управление включения высокого напряжения
	наличие

	1.13
	Цветовое отображение на дисплее состояний системы
	наличие


          Примечания:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению тендерных предложений.
*1.2;1.5 – данный диапазон соответствует получению наиболее качественных снимков

*1.7 – для получения приемлемой (минимально возможной) дозы, получаемой пациентами при рентгенологическом исследовании

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
Лот 2 Аппарат для интраоральной рентгенографии передвижной
1. Состав (комплектация) оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Аппарат для интраоральной рентгенографии передвижной
	1


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	1
	Аппарат для интраоральной рентгенографии передвижной

	1.1
	Сетевое напряжение
	110-240 В 

	1.2
	Потребляемая мощность 
	400Вт

	1.3
	Сетевой предохранитель 


	С задержкой срабатывания: 115 В-230 В, дополнительный предохранитель для двух фаз или шнура питания 

	1.4
	Частота сетевого напряжения 
	50/60 ±1 Гц 

	1.5
	Источник рентгеновского излучения 
	CF4G070 или аналог

	1.6
	Рабочий цикл 
	1/15 

	1.7
	Передвижная стойка 


	Наличие (Размеры 78 x 92 см (30,75” x 36,25”), высота: 186 см (73,25”) с ножничным кронштейном)

	1.8
	Фокусное расстояние до кожи
	не менее 21 см

	1.9
	Фокальное пятно
	не более 0,4 мм

	1.10
	Утечки излучения 
	< 0,1 мГр/ч на расстоянии 1 м (< 11,5 мР/ч на расстоянии 1 м) 

	1.11
	Поле облучения
	не более 60 мм

	1.12
	Ручной переключатель 


	Ручной переключатель со спиральным шнуром длиной 3 м и дополнительным монтажным комплектом для дистанционного крепления 

	1.13
	Параметры облучения 


	Автоматическая настройка в зависимости от выбранного типа зубов и телосложения пациента, которая может использоваться с традиционными рентгеновскими пленками или цифровым датчиком, либо ручная настройка при помощи клавиш «плюс» и «минус». 

	1.14
	Общая фильтрация
	>= 1,8 мм Al при 70 кВп

	1.15
	Режимы экспозиции
	пленка, датчик

	


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

