ГродМТ 713/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 7 Контрольный материал для 5-диф. гематологических анализаторов

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Контрольный материал для 5-диф. гематологических анализаторов 
	наборы
	5


2.Технические требования:
2.1. Материал должен быть пригоден для проведения межлабораторных сравнений результатов гематологических исследований, выполненных с использованием 5-диф автоматических гематологических анализаторов производства «Sysmex Corporation», Япония.
2.2. Контрольный материал должен быть изготовлен с использованием крови человека.
2.3. Материал должен быть аттестован по следующим параметрам: красная кровь (концентрация гемоглобина, количество эритроцитов, гематокрит, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, RDW); лейкоциты (количество лейкоцитов, абсолютное и относительное содержание нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, моноцитов, лимфоцитов), количество тромбоцитов.
2.4. Комплектация набора – не менее трех флаконов, нормальная и патологическая концентрация. 
2.5. Материал должен быть готов к использованию и иметь стабильность после вскрытия флакона не менее 7 дней.
2.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке. 
2.7. Гарантировано оказание заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
Соответствие предлагаемых контрольных материалов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (инструкции по применению к наборам на русском языке, оригинальные (от производителя) паспорта контрольных материалов).  
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности расходного материала с момента поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

