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Заявка на закупку
Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии 
для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские инструменты;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                 
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии 
(педиатрический)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	250000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав оборудования (на 1 комплект):
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Троакар. Диаметр не менее 5-5,5 мм. Длина не менее 90-110 мм. C краном для инсуффляции и клапаном. Со стилетом. Гладкий.
	3 шт.

	1.2
	Редукционная гильза-переходник для троакара 10-11/5,0-5,5 мм 
	1 шт.

	1.3
	Троакар. Диаметр не менее 10 мм. Длина 90-110 мм. C краном для инсуффляции и клапаном. Со стилетом. Гладкий.
	3 шт.

	1.4
	Игла для инсуфляции по Veress для пневмоперитонеума, с пружиной, тупой внутренней канюлей, с замком LUER, автоклавируемая, диаметр не менее 2,5 мм. Длина 100-150 мм.
	2 шт.

	1.5
	Троакар. Диаметр 3,5 – 4 мм. Длина не менее 70-120 мм. C краном для инсуфляции и клапаном. Со стилетом. Гладкий. Обтуратор с треугольным наконечником, диаметр 3,5 мм
	1 шт.

	1.6
	Редукционная втулка переходная для троакара 5-5,5 × 3 мм длиной не менее 100 мм
	1 шт.

	1.7
	Клипс-аппликатор (эндоклипер) разборный. Диаметр 5 мм. Длина 320-360 мм. Вращающийся на 360 гр. Автоклавируемый.
	 1шт.

	1.8
	Клипс-аппликатор (эндоклипер) разборный для  среднебольших  и больших клипс. Диаметр 10 мм. Длина 320-360 мм. Вращающийся на 360 гр. Автоклавируемый.
	1 шт.

	1.9
	Набор запасных уплотнительных комплектов силиконовых лепестковых клапанов, колпачков, или других расходных компонентов (шарики, прокладки и т.д.), если они входят в состав предлагаемых троакаров для каждого вида, соответственно количеству поставляемых троакаров, редукционных гильз-переходников. Колпачок силиконовый для троакара 5-5,5 мм. Манжета силиконовая для троакара 10/11 мм
	по 10 комплектов/шт. на троакар, редукционную гильзу

	1.10
	Игла для ушивания троакарных ран, атравматическая, лапароскопическая. Диаметр 2,5-3 мм, длина не менее 15 см. Автоклавируемая.
	1 шт.

	1.11
	Ножницы лапароскопические изогнутые (типа METZENBAUM), разборные, со съемной рукояткой из армированного углеродного волокна, без кремальеры. Диаметр 5 мм. Длина  330-360 мм. Вращающиеся на 360 гр. С соединением для монополярной коагуляции, совместимой с ЭХВЧ генератором. Автоклавируемые.
	1 шт.

	1.12
	Диссектор средний лапароскопический (типа KELLY) изогнутый, разборный, со съемной рукояткой из армированного углеродного волокна, без кремальеры. Диаметр 5 мм. Длина 330-360 мм. Вращающийся на 360 гр. С соединением для монополярной коагуляции, совместимой с ЭХВЧ генератором. Автоклавируемый.
	1 шт.

	1.13
	Захватывающие щипцы типа BABCOCK, атравматические, окончатые, разборные, со съемной изогнутой рукояткой из армированного углеродного волокна без кремальеры. Диаметр 5 мм. Длина 330-360 мм. Вращающиеся на 360 гр. Автоклавируемые.
	2 шт.

	1.14
	Захватывающие щипцы типа MANHES "Клюв утки" с поперечными зубцами, тупые, для частичного сжимания тканей, разборные, со съемной изогнутой рукояткой из армированного углеродного волокна без кремальеры. Диаметр 5 мм. Длина 330-360 мм. Вращающиеся на 360 гр. С соединением для монополярной коагуляции, совместимой с ЭХВЧ генератором. Автоклавируемые.
	1 шт.

	1.15
	Захватывающие щипцы типа MANHES "Пасть тигра", с зубцами, для захвата и отделения больших органов, разборные, со съемной изогнутой рукояткой из армированного углеродного волокна с традиционной кремальерой. Диаметр 5 мм. Длина 330-360 мм. Вращающиеся на 360 гр. С соединением для монополярной коагуляции, совместимой с ЭХВЧ генератором. Автоклавируемые.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	1 шт.

	1.16
	Зонд-коагулятор с Г-образным электродом, лапароскопический. Диаметром 5 мм. Длина 330-360 мм. С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. Автоклавируемый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	2 шт.

	1.17
	Иглодержатель прямой с карбид-вольфрамовой вставкой, с эргономичной аксиальной рукояткой с отключаемой кремальерой, фиксатором слева, бранши прямые, размер 5мм, длина 330-360 мм
	1 шт.

	1.18
	Щипцы захватывающие Манхес (Manhes) с зубцами, 330-360 мм, диаметр 5,0 мм, рукоятка из армированного углеродного волокна с традиционной кремальерой. Автоклавируемые.
	1 шт.

	1.19
	Игла пункционная убирающаяся, лапароскопическая. Наличие замка ЛЮЕР. Диаметр иглы – 0,8-1,1мм, диаметр штока – 5 мм, длина 32-37см.
	1 шт.

	1.20
	Рукоятка из армированного углеродного волокна без кремальеры. Для использования с инструментами 5 и 10 мм. Наличие разъёма для подключения коагулятора.
	5 шт.

	1.21
	Рукоятка из армированного углеродного волокна с традиционной кремальерой. Для использования с инструментами 5 и 10 мм. Наличие разъёма для подключения коагулятора.
	1 шт.

	1.22
	Оболочка d=5мм. Тубус рабочей вставки, длина 330-360 мм, автоклавируемая.
	15 шт.

	1.23
	Щётка для очистки наконечника диаметр 10-12 мм, щётка для очистки лапароскопического инструмента диаметр 5-7 мм, щётка для очистки лапароскопического инструмента диаметр 10-12 мм для чистки инструментария и тубусов.
	2 комплекта

	1.24
	Клипсы хирургические титановые, размер - средний, 6 шт. в кассете, стерильные, совместимость с клипс-аппликатором п.1.7, 
Клипсы хирургические титановые, размер - средне-большой, 6 шт. в кассете, стерильные, совместимость с клипс-аппликатором п.1.8
	50 картр. и 50 картр.

	1.25
	Наконечник аспирационно- ирригационный лапароскопический со сменными стволами d-5мм и d-10мм, длиной 300-360 мм.
	1 шт.

	1.26
	Зажим биполярный, миниатюрный, фенестрированный, 290 мм, диаметр 3,0 мм. Рукоятка для биполярных съемных инструментов, диаметр 3 мм. Ствол для биполярных съёмных инструментов, 290 мм, диаметр 3,0 мм.  
	2 шт.

	1.27
	Щипцы для диссекции Мэриленд (Maryland), миниатюрные, биполярные, 290 мм, диаметр 3,0 мм. Рукоятка для биполярных съемных инструментов, диаметр 3 мм. Ствол для биполярных съёмных инструментов, 290 мм, диаметр 3,0 мм.  
	2 шт.

	1.28
	Вставка-зажим окончатый, длина 330-360 мм, многоразовый, для инструмента биполярного лапароскопического.
Рукоятка многоразовая, для биполярного лапароскопического инструмента.
 Вставка-диссектор Maryland, длина 330-360 мм, многоразовый, для инструмента биполярного лапароскопического.
 Рукоятка многоразовая, для биполярного лапароскопического инструмента. Ствол внешний, диаметр 5 мм, длина 330-360 мм, многоразовый, для инструмента биполярного лапароскопического.
	2 шт.

	1.29
	Кабель монополярный лапароскопический, длина не менее 3 м для монополярной коагуляции.
	2 шт.

	1.30
	Кабель биполярный лапароскопический, длина не менее 3 м для монополярной коагуляции.
	2 шт.



2. Показатели (характеристики):
2.1. Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик.
2.2. Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию или газовой стерилизации этилен-оксидом. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению.
2.3. Инструменты должны быть многократного применения.
2.4. *Инструменты должны быть совместимыми с имеющимся эндоскопическим оборудованием производителя  Shenzhen MindrayBio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ:
2.4.1. система видеоэндоскопическая UX3
2.4.2. головка камеры CH3-SWI00
2.4.3. источник света светодиодный: НВЗОО
2.4.4.инсуффлятор лапароскопический модель 1IS-50F
2.4.5. система аспирации/ирригации HP200D
2.4.6. блок электрохирургический и ультразвуковой, модель UP700
2.4.7.лапароскоп модель М 0I030A


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                        О.С.Сарнавская
1

