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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки – наименование товара: Бинокулярный микроскоп – 18 шт.
Код товара по ОКРБ - 26.70.22.790 - Микроскопы оптические сложные прочие.
1. Наименование и назначение
Наименование товара: бинокулярный микроскоп.
Назначение: исследование препаратов в проходящем свете по методу светлого поля; темное поле и простая поляризация — при использовании устройств, поставляемых дополнительно.
Объекты наблюдения: окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов.
2. Оптическая система
· Длина тубуса — «бесконечность».
· Объективы стандарта DIN, парфокальная высота — 45 мм.
· Револьверное устройство — на 4 объектива.
· Комплектные объективы — ахроматические:
· 4×/0,13;
· 10×/0,3;
· 40×/0,7;
· 100×/1,25 oil — с коррекцией на толщину покровного стекла 0,17 мм.
· Объективы 4× и 10× — для навигации по препарату, изучения текстуры поверхности и структуры объекта; 40× и 100× — для съемки и наблюдения структуры клеток.
· Окуляры — широкопольные WF 10×/18: увеличение 10 крат, диаметр поля зрения 18 мм.
· Максимальное увеличение — 1000 крат.
3. Осветительная система
· Источник проходящего света — светодиодный (LED) осветитель.
· Конденсор — центрируемый конденсор светлого поля Аббе с лепестковой апертурной диафрагмой и шкалой регулировки.
· Диапазон перемещения конденсора по высоте — 19 мм.
4. Визуальная насадка
· Тип насадки — бинокулярная.
· Диоптрийная настройка — на левом окуляре, ±5 диоптрий.
5. Предметный столик и фокусировка
· Предметный столик — двухкоординатный.
· Механизм быстрой фиксации препарата — есть.
· Механизм регулировки жесткости хода грубой фокусировки — есть.
· Механизм блокировки грубой фокусировки — есть.
6. Конструкция, питание, габариты и масса
· Потребляемая мощность: мощность осветителя — 3 Вт.
7. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики, наименование, количество: в соответствии с комплектностью товара, согласно технической документации предприятия-изготовителя
8. Валюта платежа: белорусские рубли.
9. Источник финансирования: Республиканский бюджет.
10. Порядок расчетов: Покупатель производит оплату по  ТТН, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика путем размещения платежных поручений в органах государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
11. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
12. Гарантийный срок: не менее 12 мес с даты получения товара.

13. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 

14.Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт 
- руководство по эксплуатации;
- гарантийные талоны на оборудование
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