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Заявка на закупку
       Стойка эндовидеохирургическая аппаратная для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стойка эндовидеохирургическая аппаратная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №1 и №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике, УНП
	


Приложение №1:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Монитор медицинский
	1

	1.2
	Блок управления эндовидеокамеры
	1

	1.3
	Головка эндовидеокамеры
	1

	1.4
	Источник света 
	1

	1.5
	Кабель волоконно-оптический
	6

	1.6
	Эндохирургический аспиратор/ирригатор
	1

	1.7
	Емкость для аспирации жидкости 
	2

	1.8
	Комплект расходных материалов к аспиратору:
	

	1.8.1
	Трубка силиконовая не менее, шт.
	14

	1.8.2
	Канюля для забора жидкости не менее, шт.
	5

	1.8.3
	Фильтр не менее, шт.
	6

	1.9
	Рукоятка для аспирации и ирригации
	5

	1.10
	Трубка для отсасывания и промывания 
	5

	1.11
	ЭХВЧ генератор
	1

	1.12
	Педаль трёхкнопочная со шнуром
	1

	1.13
	Нейтральный электрод для взрослых:
	

	1.13.1
	Многоразовый, силиконовый
	3

	1.13.2
	Одноразовые электроды
	300

	1.14
	Силиконовая манжета, с фиксирующими кнопками для многоразовых электродов
	50

	1.19
	Кабель для присоединения нейтрального электрода
	6

	1.20
	Рукоятка многоразовая (держатель электродов)
	7

	1.21
	Хирургический набор электродов для резки и коагуляции не менее 12 шт. в комплекте со стерилизационной вставкой- коробкой
	5

	1.22
	Зажим для лигирования сосудов 
	20

	1.23
	Кабель монополярный и биполярный для гнёзд ЭХВЧ аппарата к инструменту с функцией автоматического распознавания и автоматической установкой соответствующих режимов
	По 10 шт.

	1.24
	Оптика для диагностики и хирургии полости носа и придаточных пазух
	1 комплект

	1.25
	Троакар для синускопии
	3

	1.26
	Корзина для стерилизации и хранения оптики
	5

	1.27
	Корзина для стерилизации и хранения головки эндовидеокамеры
	1

	1.28
	Стойка-тележка для размещения всего оборудования
	1



2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Прим.

	2.1
	Монитор медицинский
	

	2.1.1
	Тип монитора - медицинский пылевлагозащищённый
	наличие

	2.1.2
	Диагональ - не менее 26 дюйма
	наличие

	2.1.3
	Разрешение HD монитора - не менее 1920×1080 точек 
	наличие

	2.1.4
	Угол обзора - не менее 178° 
	наличие

	2.1.5
	Контрастность - не менее 1000:1
	наличие

	2.1.6
	Яркость - не менее 1000 кд/м2
	наличие

	2.1.7
	Наличие входов DVI,HDMI,DP,SDI
	наличие

	2.1.8
	Наличие формата 16:9 или 16:10
	наличие

	2.2
	Блок управления эндовидеокамеры:
	

	2.2.1
	Блок управления видеокамерой должен обеспечивать разрешение не менее 1920×1080 пикселей.
	наличие

	2.2.2
	Возможность видеозаписи в формате не ниже HD1080 на съемные носители через USB разъем
	наличие

	2.2.3
	Режимы электронной хромоскопии (специализированные режимы смещения цветового спектра изображения для улучшения дифференцировки тканей)
	наличие

	2.2.4
	Равномерность освещенности всего операционного поля (отдаленных и близлежащих объектов)
	наличие

	2.2.5
	Должна обеспечивать вывод видеосигнала на разъёмы DVI,HDMI,SDI программное обеспечение на русском языке (без ограничения сроков пользования)
	наличие

	2.2.6
	Автоматическая регулировка баланса цветности, яркости
	наличие

	2.3
	Головка эндовидеокамеры
	

	2.3.1
	Головка видеокамеры должна обеспечивать разрешение не менее 1920×1080  пикселей
	наличие

	2.3.2
	Не менее 2 программируемых кнопок для управления оборудование
	наличие

	2.3.3
	Цифровая обработка и передача сигнала (вывод видеосигнала через блок управления на DVI, HDMI, SDI)
	наличие

	2.3.4
	Возможность подсоединения любой стандартной оптики других производителей
	наличие

	2.3.6
	ZOOM-объектив автоклавируемый (может быть как интегрированный в головку камеры, так и независимый), с переменным фокусным расстоянием
	наличие

	2.4
	Источник света
	наличие

	2.4.1
	Тип лампы ксеноновый/светодиодный
	

	2.4.2
	Контроль яркости 0-100%
	наличие

	2.4.3
	Автоматическое затемнение розетки в случае отключения либо выпадения световолоконного кабеля
	наличие

	2.4.4
	Возможность подключения к источнику света без дополнительны адаптеров световодов различных производителей
	наличие

	2.4.5
	На панели прибора должны отображаться показания состояния прибора
	наличие

	2.4.6
	Функция автоматической регулировка уровня освещенности и ручная регулировка освещенности
	наличие

	2.5
	Лампа к источнику света
	наличие

	2.5.1
	Ресурс не менее 500 часов
	наличие

	2.6
	Кабель волоконно-оптический
	

	2.6.1
	Длина не менее 2,4 м, возможность автоклавирования, диаметр 4.5- 5.5 мм
	наличие

	2.7
	Эндохирургический аспиратор/ирригатор
	

	2.7.1
	Давление, создаваемое в канале ирригации при нулевом расходе, не менее 90 кП.
	наличие

	2.7.2
	Производительность подачи физиологического раствора не менее 1000 мл/мин
	наличие

	2.7.3
	Возможность регулировки давления для ирригации и аспирации
	наличие

	2.8
	Емкость для аспирации жидкости
	

	2.8.1
	Не менее 2 л, автоклавируемая
	наличие

	2.9
	Комплект шлангов для эндохирургического аспиратора/ирригатора с иглами для прокола, состоящий из шланга ирригации, шланга аспирации, вакуумного шланга и гигиенического фильтра
	наличие

	2.9.1
	Полная совместимость с поставляемым оборудованием
	наличие

	2.10
	Рукоятка для аспирации и ирригации автоклавируемая
	наличие

	2.10.1
	В комплекте с герметизирующей насадкой и колпачком
	наличие

	2.11
	Трубка для отсасывания и промывания
	

	2.11.1
	Металлическая, комбинированная, диаметр 5-5,5 мм, длина 310-360 мм
	наличие

	2.12
	Эндохирургический ВЧ генератор
	

	2.12.1
	Мощность ВЧ-аппарата - не менее 300 Вт
	наличие

	2.12.2
	Аппарат должен иметь все общепринятые режимы монополярной резки и коагуляции, биполярной коагуляции
	наличие

	2.12.3
	На лицевой панели ВЧ-прибора должен быть единый ЖК-дисплей для управления, визуализации параметров работы, предупреждений, рекомендаций, программирования настроек
	наличие

	2.12.4
	Управление функциями прибора и режимами его работы должно осуществляться с лицевой панели прибора, кнопок на рукоятках инструментов, ножной педали, пульта управления эндоскопической системой
	наличие

	2.12.5
	При появлении неисправности в процессе работы генератор ВЧ должен блокировать активацию подключенных инструментов. Ошибка должна отображаться на дисплее
	наличие

	2.12.6
	Должен быть режим работы биполярного лигирования, сосудов с увеличенным просветом (не менее 5-7 мм; «LigaSure»)
	наличие

	2.12.7
	Рабочий цветной ЖК-дисплей должен отображать только активное гнездо (режим, параметры работы, способ активации)
	наличие

	2.12.8
	Должно быть обеспечено автоматическое поддержание заданных выходных параметров в зависимости от свойств коагулируемых тканей
	наличие

	2.12.9
	Должна быть система самоконтроля (самотестирования) системы ВЧ генератора. В случае сбоя в работе аппарата (не только превышения параметров настроек, безопасности пациента с мониторингом состояния нейтрального электрода (ошибка подключения для однокомпонентной пластины и адекватности прилегания к коже для двухкомпонентной) должна блокироваться подача напряжения на рабочие насадки (одновременная блокировка)
	наличие

	2.12.10
	Должна быть реализована функция автоматического распознавания кодированных инструментов с автоматической установкой и отображением соответствующих режимов на едином жидкокристаллическом дисплее. Для не кодированных инструментов при их подключении автоматически должны устанавливаться стандартные значения
	наличие

	2.12.11
	Должна быть функция автоматической активация биполярной коагуляции при контакте рабочих частей инструмента с тканями (автостарт) и автоматическим отключением при достижении необходимой коагуляции

	наличие

	2.13
	Педаль трёхкнопочная
	

	2.13.1
	Педаль (с функцией изменения программы) для управления функциями ВЧ- прибора, с кабелем, длина кабеля не менее 3 м
	наличие

	2.14
	Нейтральный электрод для взрослых:
	

	2.14.1
	Многоразовый силиконовый нейтральный электрод:
	

	2.14.1.1
	Площадь не менее 400 см2
	наличие

	2.14.2
	Одноразовый нейтральный электрод  
	

	2.14.2.1
	Площадь не менее  не менее 400 см2
	наличие

	2.15
	Силиконовая манжета, с фиксирующими кнопками для многоразовых электродов
	

	2.15.1
	Длина не менее 0,5 м
	наличие

	2.16
	Кабель для присоединения нейтрального электрода
	

	2.16.1
	Кабель для присоединения нейтрального электрода многоразового, длина не менее 3,5 м
	наличие

	2.17
	Рукоятка многоразовая (держатель электродов)
	

	2.17.1
	Двухкнопочная, посадочный диаметр 4 мм, автоклавируемая
	наличие

	2.18
	Хирургический набор электродов для резки и коагуляции со стерилизационной вставкой
	

	2.18.1
	Совместим с поставляемым держателем электродов, автоклавируемый
	наличие

	2.20
	Зажим для лигирования сосудов
	

	2.20.1
	Зажим для диссекции и лигирования сосудов большого диаметра (5-7мм) со встроенным ножом, (наличие ножа обязательно) Длина 310-370 мм под троакар диаметром не более 5,5мм, бранши с фиксатором сосудов на рабочей поверхности. Кабель соединительный длиной не менее 3,5 м
	наличие

	2.21
	Кабель монополярный для гнёзд ЭХВЧ аппарата к инструменту с функцией автоматического распознавания и автоматической установкой соответствующих режимов
	

	2.21.1
	Длиной не менее 3 м
	наличие

	2.22
	Кабель биполярный для гнёзд ЭХВЧ аппарата к инструменту с функцией автоматическогораспознавания и автоматической
установкой соответствующих режимов
	

	2.22.1
	Длиной не менее 3 м
	наличие

	2.23
	Оптика для диагностики и хирургии полости носа и придаточных пазух
	

	2.23.1
	Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, Ø 4мм, длина 17,5 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом – 2 шт.;
	наличие

	2.23.2
	Оптика переднебокового видения 30°, крупноформатная, Ø 4мм, длина 17,5 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом – 1 шт.;
	наличие

	2.23.3
	Оптика бокового видения 70°, крупноформатная, Ø 4 мм, длина 17,5 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом– 1 шт.;
	наличие

	2.23.4
	Оптика прямого видения 0°, Ø 2,7 мм, длина 17,5 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом – 2 шт.;
	наличие

	2.23.5
	Оптика переднебокового видения 30°, Ø 2,7 мм, длина 17,5 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом – 1 шт.;
	наличие

	2.23.6
	Оптика бокового видения 70°, Ø 2,7 мм, длина 17,5-18 см, автоклавируемая, со встроеннымстекловолоконнымсветоводом – 1 шт.;
	наличие

	2.24
	Троакар для синускопии
	

	2.24.1
	Со скошенным наконечником, наружный Ø 5 мм, длина канюли 8,5 см, ± 5 мм, используется с оптиками диаметром 4 мм
	наличие

	2.25
	Корзина для стерилизации и хранения оптики
	

	2.25.1
	Под размер оптики 30-32см
	наличие

	2.26
	Корзина для стерилизации головки эндовидеокамеры
	

	2.26.1
	Совместима с поставляемой головкой эндовидеокамеры
	наличие

	2.27
	Стойка-тележка для размещения всего оборудования
	

	2.27.1
	Адаптирована для всего комплекта предлагаемого оборудования, количество полок - не менее 4-х, 1 выдвижная полка для клавиатуры и выдвижной ящик
	наличие

	2.27.2
	Должна иметь колеса, с тормозными фиксаторами
	наличие

	2.27.3
	Возможность крепления плеча для сенсорного монитора, крепления для бутылей, держателя головки эндовидеокамеры
	наличие

	2.27.4
	Наличие розеток для подключения всех приборов стойки (не менее 10), заземления, трансформаторного блока, кабелей для предлагаемого оборудования
	наличие



Приложение к № 2.
1.Состав комплекта:
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	Троакар антральный ЛИХТ-БИРА диаметром 1,5 мм, с замком Luer,  рабочая длина 10 см (в пределах ± 10 мм)
	3

	2. 
	Канюля для ирригации,  с замком Луер, длинный изгиб, наружный диаметр в пределах 3-4мм, длина не менее 12см не более 15 см
	3

	3. 
	Канюля для ирригации,  с замком Луер, короткий изгиб, наружный диаметр в пределах 3-4мм, длина не менее 12 см не более 15 см
	3
	

	4. 
	Аспирационная канюля для лобной пазухи,  с замком Луер, с отверстием регулировки потока,  наружный диаметр в пределах 3-4 мм, длина не менее 12см не более 15 см
	2
	

	5. 
	Аспирационная канюля для лобной пазухи,  с замком Луер, с отверстием регулировки потока,  наружный диаметр в пределах 3- 4мм, длина не менее 12см не более 15 см
	2
	

	6. 
	Антральныйвыкусыватель, режущий назад, вращение на 360, разрез в пределах 2,0-3,0мм, рабочая длина 9 см (пределах ± 10 мм)
	2
	

	7. 
	Носовые щипцы по Blakesly или аналог, рабочая длина не менее 10 см не более 15 см, прямые, диаметр рабочей части  в пределах 2,5-4 мм, бранша открывается вверх
	2
	

	8. 
	Носовые щипцы по Blakesly -Wilde или аналог, рабочая длина не менее 11см не более 15 см, изогнутая  вверх на  450 , диаметр рабочей части  в пределах3-4 мм, бранша открывается вверх
	2
	

	9. 
	Носовые щипцы по Blakesly- Wilde или аналог, рабочая длина не менее 11см не более 15 см, изогнутая  вверх на  900 , диаметр рабочей части  3-4 мм, бранша открывается вверх
	2
	

	10. 
	Костный выкусыватель по Kerrison или аналог, разборный дистальное лезвие не подвижно, режущий вперед вверх на 400 , диаметр рабочей части  в пределах 2-3 мм, рабочая длина  17-18 см(в пределах ± 10 мм)
	2
	

	11. 
	Носовые щипцы , прямые, режущие насквозь, рабочая длина не менее 10 см не более 14 см, величина разреза  в пределах  3-4  мм, бранша открывается вверх
	1
	

	12. 
	Антральныйвыкусыватель по Stammberger или аналог, режущий вправо, вниз и вперед, рабочая длина  10 см (в пределах ± 10 мм)
	2
	

	13. 
	Антральныйвыкусыватель по Stammberger или аналог, режущий влево, вниз и вперед, рабочая длина 10 см(в пределах ± 10 мм)
	2
	

	14. 
	Захватывающие щипцы для гайморовых пазух с одной неподвижной браншей, загнутой вниз на 900  и одной подвижной браншей, открывающейся назад до 1200, рабочая длина 13 см(в пределах ± 10 мм)
	2
	

	15. 
	Выкусыватель по Stammberger или аналог, круговой, для клиновидной пазухи , диаметр рабочей части  в пределах 3,0-3,5 мм,  рабочая длина   16 см (в пределах ± 10 мм)
	1
	

	16. 
	Выкусыватель по Stammberger или аналог, круговой, для клиновидной пазухи , диаметр рабочей части  в пределах4,0- 4,5 мм,  рабочая длина   16 см (в пределах ± 10 мм)
	1
	

	17. 
	Выкусыватель для лобной пазухи, с загнутым вверх на  700 , режущим назад,  бранши в пределах 3,0-3,5мм,  рабочая длина   13-15 см (в пределах ± 1 см)
	1
	

	18. 
	Выкусыватель для лобной пазухи, с загнутым вверх на  700 , режущим назад,  бранши в пределах 2,0-2,5мм,  рабочая длина   13 см (в пределах ± 10 мм)
	1
	

	19. 
	Щипцы для лобной пазухи, режущие насквозь, стержень загнут вверх на   600 - 700   ширина разреза в пределах 1.5-2.5мм, открывающиеся назад , рабочая длина   13 см (в пределах ± 1 см)
	1
	

	20. 
	Щипцы для лобной пазухи, режущие насквозь, стержень загнут вверх на   600 - 700   ширина разреза в пределах 1.5-2.5мм, открывающиеся влево, рабочая длина  13 см (в пределах ± 1 см)
	1
	

	21. 
	Щипцы для лобной пазухи, режущие насквозь, стержень загнут вверх на   600 - 700   ширина разреза в пределах 1.5-2.5мм, открывающиеся вправо, рабочая длина 13 см (в пределах ± 1см)
	1
	





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                         О.С.Сарнавская
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